Қосымша 2

Сатып алынатын медициналық бұйымдарды (зертханаға арналған реагенттер және шығыс материалдары)

Техникалық сипаттама

| Лоттың № | Тауардың атауы | Өлшем бірлігі | Тауардың сапасына, техникалық және функционалдық сипаттамаларына (тұтыну ерекшеліктеріне) қойылатын талаптар | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекомбипластин 2G 360 тест | қорап | Адам цитратты плазмасындағы протромбин уақытын (ПВ), МНО және есептеу фибриногенін анықтауға арналған Реагент. Гемостаздың сыртқы жолын бағалау және ОАТ мониторингі үшін пайдаланылады. Реагенттің құрамына Мич ~ 1 сипатталатын рекомбинантты адам тін факторы кіреді. Реагент анализатордың бортында 4 күн тұрақты. Шығару түрі: лиофилизат. Анықтау әдістері: нефелометрия немесе турбидиметрия. Картон орамаларда. Орау: 5 фл. 20 мл реагенттен + 5 фл. 20 мл сұйылтқышпен. ACL ELITE PRO in vitro диагностикасына арналған автоматты коагулометриялық анализаторлардың керек-жарақтарымен жұмыс істеу үшін қолданылады. | 10 |
| 2 | АЧТВ (сұйық) анықтауға арналған жиынтық 720 тест (синтетикалық фосфолипидтермен реагент) | қорап | Адамның цитраттық плазмасында ішінара белсендірілген тромбиндік уақытты (АЧТВ) анықтауға арналған Реагент. АЧТВ әдісі ұюдың ішкі жолының бұзылуын бағалау үшін және гепаринді антикоагулянтты терапияны мониторингілеу үшін негізгі скринингтік¶әдіс ретінде қолданылады. Реагент плазмада гепариннің болуына жоғары сезімталдығымен және ұюдың ішкі жолы факторларының тапшылығымен сипатталады. Плазмадағы ВА болуына жоғары сезімталдық антифосфолипидті синдромды (АФС) бастапқы диагностикалау үшін реагентті пайдалануға мүмкіндік береді. Шығарылу түрі: сұйық, қолдануға дайын. Орау: 5 фл. 9 мл реагенттен + 5 фл. 8 мл кальций хлоридінен. Анықтау әдістері: нефелометрия немесе турбидиметрия. ACL ELITE PRO in vitro диагностикасына арналған автоматты коагулометриялық анализаторлардың жұмыс істеу үшін қолданылады. | 5 |
| 3 | Роторлар | қорап | Роторлар (20 кюветке) - ACL ELITE PRO in vitro диагностикасына арналған автоматты коагулометриялық анализатор үшін rotors (20 cuvetettes). Өлшеу ұяшықтары. Автоматты коагулометрлерде гемостаз жүйесіне зерттеу жүргізуге арналған. Материал: оптикалық мөлдір пластик. Картон орамаларда (1х20 позиция, 100 дана/уп). Сақтау температурасы +4 +45 C . | 6 |
| 4 | Референсті эмульсия | фл. | Оптикалық референс. Оптикалық өлшеулерге арналған Фон ретінде (нефелометрия, фотометрия) және коагулометрлердің бөлшектеріне арналған жуу сұйықтығы ретінде пайдалануға арналған. Шығарылу түрі: сұйық, қолдануға дайын. Картон орамаларда. Уп.: 1 фл. 1000 мл-ден. сақтау температурасы +15 +25 C. in vitro диагностика ACL ELITE PRO үшін автоматты коагулометрикалық керек-жарақтарымен анализатор үшін. | 25 |
| 5 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА (АЛТ) | қорап | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әрбір құтыда баркодтың болуы, бауыр профилі; 2-оксиглютарат / L-аланин, кинетика; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа>1350 Ед/л, pH 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль / л, натрий гидроксиді 148 ммоль / л, натрий азид 9.5 г / л.:Бастапқы сезімталдық: 8.5 бірлік / л = 0.14мккат/л. Дәлдігі: орташа концентрация 40.2 бірлік / л = 0.67 мккат / л: қайталануы (CV) - 3.9 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 5.0 %; орташа концентрация: 133 бірлік/л = 2.21 мккат / л.қайталануы (CV) -1,2 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 1,4%. Зерттеу саны - 1800. Өлшеп-орау 8х60мл+8х15мл, сақтау температурасы + 2 +8S. | 10 |
| 6 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА (АСТ) | қорап | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әрбір құтыда баркодтың болуы, бауыр профилі; 2-оксиглютарат / L-аланин, кинетика; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа>1350 Ед/л, pH 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль / л, натрий гидроксиді 148 ммоль / л, натрий азид 9.5 г / л.:Бастапқы сезімталдық: 8.5 бірлік / л = 0.14 мккат/л. Дәлдігі: орташа концентрация 40.2 бірлік / л = 0.67 мккат / л: қайталануы (CV) - 3.9 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 5.0 %; орташа концентрация: 133 бірлік/л = 2.21 мккат / л.қайталануы (CV) -1,2 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 1,4%. Зерттеу саны - 1800. Өлшеп-орау 8х60мл+8х15мл, сақтау температурасы + 2 +8S. | 10 |
| 7 | Альфа-Амилаза түзу | қорап | АЛЬФА-АМИЛАЗА ТҮЗУбиохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әр құтыда баркодтың болуы.Панкреатикалық профиль; блокирленген субстрат, кинетика; сұйық монореагент. Құрамы: Реагент А. MES 50 ммоль/л, кальций хлориді 5 ммоль/л, натрий хлориді 300 ммоль/л, натрий тиоцианаты 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрологиялық сипаттамалар: шекті сезімталдық: 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. сызықтық шектері: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. дәлдігі: Сарысу. Орташа концентрациясы 97 бірлік / L = 1.61 мккат / л. Қайталануы (CV)- 1.0 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV) - 1.5 %; орташа шоғырлануы: 203 бірлік/л = 3.38 мккат/л.қайталануы (CV) 0.5 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV) - 0.9%. Дәлдігі: Несеп. Орташа концентрациясы 90 бірлік / л = 1.49 мккат / л . Қайталануы (CV) - 2.5 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 2.5 %; орташа шоғырлануы: 180 бірлік/л = 2.98 мккат/л.қайталануы (CV) 1.6 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 1.7%. Зерттеу саны-480, 8х20мл, t+2 +8 С . Реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс. | 10 |
| 8 | Билирубин (ЖАЛПЫ) | қорап | БИЛИРУБИН (ЖАЛПЫ) биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әр құтыда баркодтың болуы. Бауыр профилі; диазосульфонил қышқылы, соңғы нүкте; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. тұз қышқылы 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент в. 3.5-дихлорфенил - диазоний 1.5 ммоль/л. метрологиялық сипаттамалар:шекті сезімталдық: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л. сызықтық шектері: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. дәлдігі: орташа концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л. қайталануы (CV) - 3.3 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV) - 4.2%; Орташа концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л.қайталануы (CV) 0.9%, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 2.2%. Зерттеу саны-1800, 8 x 60 мл + 8 x 15 мл, t+2 +8 С . Реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс. | 12 |
| 9 | Глюкоза | қорап | ГЛЮКОЗА анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы биохимиялық-турбидиметриялық ВА400. Әр құтыда баркодтың болуы. Диабеттік профиль; глюкооксидаза, соңғы нүкте; сұйық монореагент. Құрамы: Реагент А. Фосфат 100 ммоль / л, фенол 5 ммоль / л, глюкозооксидаза> 10 1.аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Дәлдігі: орташа концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль / л.қайталануы(CV):1,0%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 1.7%. Орташа концентрация: 220 мг / дл = 12.2 ммоль / л қайталау (CV): 0,4%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 1.1%. Зерттеулер саны -1800. Орау 10x 60мл, t + 2 +8 С . Реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс. | 20 |
| 10 | Темір( Феррозин ) | қорап | ТЕМІР (ФЕРРОЗИН) биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әр құтыда баркодтың болуы. Анемия диагностикасы; феррозин, соңғы нүкте; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. Гуанидин гидрохлориді 1.0 моль/л, ацетаттың буферлік ерітіндісі 0.4 моль/л, pH 4.0. Реагент B.Феррозин 8 ммоль/л, аскорбин қышқылы 200 ммоль/л. метрологиялық сипаттамалар: шекті сезімталдық: 2.46 мкг/дл = 0.44 мкмоль/л. сызықтық шегі: 1000 мкг/дл = 179 мкмоль/л. дәлдік: орташа концентрация: 112 мкг/дл = 20.0 мкмоль/л. қайталау(CV):1,4%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 2.6%. Орташа концентрация: 208 мкг / дл = 37.3 мкмоль / л. қайталануы (CV):0,9%. Зертханаішілік көрсеткіш (CV): 1.3% зерттеулер саны-900. 4X 60 +4х15 мл, t+2 +8 С орау . Реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс. | 5 |
| 11 | Кальций Арсеназо | қорап | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әрбір құтыда баркодтың болуы, Электролиттік профиль; арсеназо III, соңғы нүкте; сұйық монореагент. Құрамы: Реагент А. Арсеназо III 0.2 ммоль/л, имиджазол 75 ммоль/л.метрологиялық сипаттамалар: шекті сезімталдық: 0.42 мг/дл = 0.105 ммоль/л. сызықтық шектері: 18 мг/дл = 4.5 ммоль/л. дәлдігі: Сарысу орташа концентрациясы: 10.6 мг/дл = 2.65 ммоль/л. қайталануы (CV): 0.7%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 1.0%. Орташа концентрациясы: 14.3 мг / дл = 3.57 ммоль/л. Қайталау (CV): 0.7 %. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 0.9 %. Несептің орташа концентрациясы: 8.40 мг/дл = 2.09 ммоль/л.қайталануы (CV): 3.5%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 5.8 %. Орташа концентрациясы: 16.8 мг / дл = 4.18 ммоль / л. қайталануы (CV): 2.3 %. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 4.3 %. Зерттеу саны-1800. Орау 10x 60мл, t + 2 +8 С . Реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс. | 5 |
| 12 | Креатинин | қорап | КРЕАТИНИН биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әр құтыда баркодтың болуы. Бүйрек профилі; сілтілік пикрат( Яффе әдісі), соңғы нүкте; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент а. натрий гидроксиді 0.4 моль/л, детергент. Реагент B. пикрин қышқылы 25 ммоль/л.метрологиялық сипаттамалар: шекті сезімталдық: 0.04 мг/дл= 3.55 мкмоль/л. сызықтық шектері: 20 мг/дл= 1768 мкмоль/л. дәлдігі: Сарысу орташа концентрациясы: 1.06 мг/дл= 94 мкмоль / л. қайталануы (CV): 3.2%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 4.8 %. Орташа концентрация: 3.16 мг/дл= 280 мкмоль/л.қайталануы (CV): 1.2%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 2.2 %. Несептің орташа концентрациясы: 142 мг / дл= 12525 мкмоль / л. қайталануы (CV): 0.8 %. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 1.1 %. Орташа концентрация: 284 мг/дл= 25050 мкмоль / л.қайталануы (CV): 0.6%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 1.2 %. Зерттеу саны-1800. 5х60мл+5х60мл, t + 2 + 30 С өлшеп-орау.. | 12 |
| 13 | Несепнәр | қорап | НЕСЕПНӘРбиохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Бүйрек профилі; уреаза / глутаматдегидрогеназа, белгіленген уақыт; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5.6 ммоль / л, уреаза> 140 Ед / мл, глютаматдегидрогеназа> 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г / л, натрий азиді 0.95 г / л, рН 8.0. Реагент B.NADH 1.5 ммоль/л, натрий азиді 9.5 г/л. метрологиялық сипаттамалар: шекті сезімталдық: 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. сызықтық шегі : 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. дәлдік: Сарысу орташа концентрациясы: 26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. қайталануы (CV): 3.5%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 5.0 %. Орташа концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. қайталануы (CV): 1.1% Зертханаішілік көрсеткіш (CV): 1.7 %. Несептің орташа концентрациясы: 1291 мг/дл = 215 ммоль / л. қайталануы (CV): 3.1% Зертханаішілік көрсеткіш (CV): 4.3 %. Орташа концентрациясы: 1771 мг / дл = 295 ммоль / л . Қайталану (CV): 2.9% Зертханаішілік көрсеткіш (CV): 3.1 %. Зерттеу саны-1800. Орау 8х60+8х15мл, t + 2 +8 С . Реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс. | 12 |
| 14 | Магний | қорап | МАГНИЙ биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Электролитті профиль; ксилидинді көк, соңғы нүкте; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент а. натрий карбонаты 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 ммоль/л, триэтаноламин 0.1 моль/л, калий цианиді 7.7 ммоль/л, натрий азиді 0.95 г/л. 1.64 ммоль/л. дәлдігі: Сарысу орташа концентрациясы: 1.50 мг/дл = 0.61 ммоль/л. Қайталау( CV): 1.6 %. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 2.9%. Орташа концентрациясы: 2.92 мг/дл = 1.20 ммоль / л.қайталануы (CV): 0.9%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 3.1%. Несептің орташа концентрациясы: 7.20 мг/дл = 2.94 ммоль / л.қайталануы (CV): 4.1%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 5.3 %. Орташа концентрациясы: 14.4 мг/дл = 5.88 ммоль / л.қайталануы (CV): 2.0%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 3.9%. Зерттеу саны-450. Қаптау 2х60мл+2х15мл, t + 2 +8 С . Реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс. | 20 |
| 15 | Несеп қышқылы | қорап | Несеп қышқылы анализатор үшін биохимиялық Реагенттер жинағы биохимиялық - турбидиметриялық ВА400. Бүйрек профилі; уриказа/пероксидаза, соңғы нүкте; сұйық монореагент. Құрамы: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г / л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль / л, уриказа> 0.12 Ед / мл, аскорбатоксид>5 Ед / мл, пероксидаза> 1 Ед / мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль / л, рН 7.8. Дәлдігі: Сарысу орташа концентрациясы : 5.2 мг/дл = 311 мкмоль/л.қайталануы (CV): 1.3%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 1.9 %. Орташа концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. қайталануы (CV): 0.7% Зертханаішілік көрсеткіш (CV): 1.1 %. Несептің орташа концентрациясы: 20.9 мг / дл = 1243 мкмоль / л. қайталануы (CV): 2.5 %. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 3.4 %. Орташа концентрациясы: 41.8 мг/дл = 2486 мкмоль / л . Қайталану (CV): 1.9% Зертханаішілік көрсеткіш (CV): 2.8 %. Зерттеу саны-1800. Қаптау 10х60мл, t + 2 +8 С . Реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс | 4 |
| 16 | Триглицерид | қорап | ТРИГЛИЦЕРИДбиохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әрбір құтыда баркодтың болуы, жалпы скринингтік профиль; глицеролфосфатоксидаза / пероксидаза, соңғы нүкте; сұйық монореагент. Құрамы: PIPES 45 ммоль/л, ацетат магний 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа> 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза> 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л, рН 7.0. Метрологиялық сипаттамалар: шекті сезімталдық: шекті сезімталдық: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Дәлдігі: орташа концентрация 56 мг / дл= 0.63 ммоль / л. қайталануы (CV) - 2.4 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 3.9 %; орташа концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л. Қайталау (CV) -1.0 % . Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 1.4% зерттеулер саны - 1800. Өлшеп орау 10х60мл, сақтау температурасы +2 +8С. | 5 |
| 17 | LDL-Холестерин | қорап | LDL-ХОЛЕСТЕРИН биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы - турбидиметриялық ВА400. Әрбір құтыда баркодтың болуы, липидті профиль; шөгусіз Тікелей әдіс, холестеролоксидаза/детергент; бекітілген уақыт, сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. MES буфер ≥30 ммоль/л, холестеролэстераза>1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза>1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, аскорбат оксидаза ≥ 3.0 МЕ/л, пероксидаза>1 Е/мл, детергент, рН 6.3. Реагент в. MES буфер ≥30 ммоль/л, пероксидаза>1 Ед/мл, N,Nbis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детегрент, рН 6.3. Дәлдігі: орташа шоғырлануы 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л: қайталануы (CV) - 0,6 %, Зертханаішілік көрсеткіші (CV)- 2,5 %; 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л: қайталануы (CV) -0,7 %, Зертханаішілік көрсеткіші (CV)- 2,2 %. Зерттеу саны - 480. Өлшеп орау 2х60мл+2х20мл, сақтау температурасы + 2 +8С. | 25 |
| 18 | Холестерин | қорап | ХОЛЕСТЕРИН биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Липидті профиль; холестеролоксидаза / пероксидаза, соңғы нүкте; сұйық монореагент. Құрамы: Реагент А. PIPES 35 ммоль/л, натрий холаты 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза> 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза> 0.1 Ед/мл, пероксидаза> 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.0. Метрологиялық сипаттамалары:биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Липидті профиль; холестеролоксидаза / пероксидаза, соңғы нүкте; сұйық монореагент. Құрамы: Реагент А. PIPES 35 ммоль/л, натрий холаты 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза> 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза> 0.1 Ед/мл, пероксидаза> 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.0. Дәлдігі:орташа концентрация: 153 мг/дл = 3.97 ммоль/л.қайталануы (CV): 0.7%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 1.4 %. Орташа концентрациясы: 220 мг / дл = 5.7 ммоль / л. қайталануы (CV): 0.6 %. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 1.0%. Зерттеу саны - 1800. Өлшеп орау 10х60мл, сақтау температурасы +2 +8С. | 10 |
| 19 | Сілтілі фосфатаза АМП | қорап | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әр құтыда баркодтың болуы. Бауыр профилі; 2-амино-2-метил-1-пропан буфері, кинетика; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. 2-Амино-2-метил-1-пропанол 0.4 моль/л, мырыш сульфаты 1.2 ммоль/л, N-гидроксиэтилендиаминтриуксус қышқылы 2.5 ммоль/л, магний ацетаты 2.5 ммоль/л, рН 10.4. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. метрологиялық сипаттамалары: шекті сезімталдық: 19.2 бірлік/л = 0.320 мкКат/л. сызықтық шектері: 1200 бірлік/л = 20 мкКат / л. Дәлдік: орташа концентрация: 134 Ед / л = 2.23 мкКат / л. қайталау (CV):1.4 %. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 2.5 %. Орташа концентрация: 205 бірлік / л = 3.40 мкКат / л. қайталануы (CV): 0.9 %. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 1.8 %. Зерттеу саны - 900. Өлшеп-орау 4х60мл+4х15мл, сақтау температурасы + 2 +8С. | 8 |
| 20 | Биохимиялық бақылау сарысуы (HUMAN) 1деңгей | қорап | Биохимиялық бақылау сарысуы (HUMAN) 1 деңгей анализатор үшін биохимиялық Реагенттер жинағы биохимиялық-турбидиметриялық ВА400, параметрлері:АСЕ, қышқыл фосфатаза, альбумин, сілтілі фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатикалық амилаза, β-гидроксибутират, жалпы және тура билирубин, кальций, хлоридтер, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза,СК, креатинин, глюкоза, ггт, темір, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, жалпы ақуыз, натрий, триглицеридтер, несепнәр қышқылы, uibc, мырыш, 5x5 мл, T +2 +8 C. | 6 |
| 21 | Биохимиялық бақылау сарысуы (HUMAN) 2 деңгей | қорап | Биохимиялық бақылау сарысуы (HUMAN) 1 деңгей анализатор үшін биохимиялық Реагенттер жинағы биохимиялық-турбидиметриялық ВА400, параметрлері:АСЕ, қышқыл фосфатаза, альбумин, сілтілі фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатикалық амилаза, β-гидроксибутират, жалпы және тура билирубин, кальций, хлоридтер, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза,СК, креатинин, глюкоза, ггт, темір, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, жалпы ақуыз, натрий, триглицеридтер, несепнәр қышқылы, uibc, мырыш, 5x5 мл, T +2 +8 C. | 6 |
| 22 | Биохимиялық калибратор (HUMAN) | қорап | Биохимиялық бақылау сарысуы (HUMAN) 1 деңгей анализатор үшін биохимиялық Реагенттер жинағы биохимиялық-турбидиметриялық ВА400, параметрлері:АСЕ, қышқыл фосфатаза, альбумин, сілтілі фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатикалық амилаза, β-гидроксибутират, жалпы және тура билирубин, кальций, хлоридтер, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза,СК, креатинин, глюкоза, ггт, темір, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, жалпы ақуыз, натрий, триглицеридтер, несепнәр қышқылы, uibc, мырыш, 5x5 мл, T +2 +8 C. | 3 |
| 23 | Қойылтылған жуғыш ерітінді, 500 мл. | дана | Анализатор үшін концентрацияланған жуғыш ерітінді биохимиялық-турбидиметриялық BA400, көлемі 500 мл, t +15 +30 С. | 8 |
| 24 | Реакциялық ротор | қорап | Анализатор үшін реакциялық ротор биохимиялық турбидиметриялық BA400, метакрилатты термостатталатын ротор, оптикалық сапасымен, 120 реакциялық ұяшықтар, оптикалық жолдың ұзындығы 6 мм, қаптамада 10 дана. | 7 |
| 25 | XN-L Check L1 (бақылауқан XN-L Check1) | фл. | XN-l Check L1 (xn-L Check L1 бақылау қаны) XN-550 Автоматты гематологиялық анализаторы үшін. +2 +8 С. | 12 |
| 26 | XN-L Check L1 (бақылауқан XN-L Check2) | фл. | XN-l Check L1 (xn-L Check L1 бақылау қаны) XN-550 Автоматты гематологиялық анализаторы үшін. +2 +8 С. | 12 |
| 27 | XN-L Check L1 (бақылауқан XN-L Check3) | фл. | XN-l Check L1 (xn-L Check L1 бақылау қаны) XN-550 Автоматты гематологиялық анализаторы үшін. +2 +8 С. | 12 |
| 28 | SULFOLYSER 1*500мл +1+30 С | қорап | SULFOLYSER (Xn-550 (1х500мл) +1 +30 С. 500 мл Автоматты гематологиялық анализатор үшін қандағы гемоглобин концентрациясын анықтауға арналған Реагент. | 40 |
| 29 | Сellclean | қорап | Cellclean (XN-550 Автоматты гематологиялық анализаторы үшін cellclean тазартқыш ерітіндісі). +1 +30 C. 50 мл. | 9 |
| 30 | CELLPACK DCL | қорап | CELLPACK DCL (XN-550 Автоматты гематологиялық анализаторы үшін cellpack DCL жаңа қан сұйылтқышы. +2 +35 C. 20 л. | 70 |
| 31 | Бояғыш реагент FLUOROCELL WDF | қорап | 5 популяция бойынша лейкоциттерді дифференциалды санау кезінде сұйылтылған қан үлгілеріндегі лейкоциттерді бояуға арналған Реагент. Автоматты гематологиялық анализаторлар үшін XN-350, XN-550. Қаптама 2х22 мл. тасымалдау және сақтау температурасы +2 +35 С. | 30 |
| 32 | LYSERCELL WDF | қорап | LYSERCELL WDF (Лизируиялық реагент LYSERCELL WDF) Автоматты гематологиялық анализаторы үшін XN-550. +2 +35 C. 2 л. | 40 |
| 33 | Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin | қорап | Фибриноген QFA - HemosILFibrinogen, QFAThrombin (10х5мл), t +2+8 С. Адамның цитраты плазмасындағы Клаус бойынша фибриногенді анықтауға арналған Реагент. Реагент құрамына 100 бірлік/мл концентрациясында тазартылған бұқатромбині кіреді.Әдістің сызықтық мәні 35-1000 мг/длқұрайды. Реагент тромбиннің тікелей тежегіш теріне сезімтал емес.Шығарылу түрі: лиофилизат. Анықтауәдістері: нефелометрия немесе турбидиметрия. Картон пакеттерде жеткізіледі (уп.: 10 ЖТ. 5 мл реагенттен). Сақтау температурасы +2 +8 C .Орау: 10 ЖТ. 5 мл реагенттен. Анықтау әдістері: нефелометрия немесе турбидиметрия. Анализатор үшін ACL ELITE PRO in vitro диагностикасына арналған автоматы коагулометриялық, керек-жарақтары бар. | 2 |
| 34 | Альбумин | қорап | АЛЬБУМИН биохимиялық Реагенттер жинағы биохимиялық талдауыш жиынтығынан - ТУРБИДИМЕТРИЯЛЫҚ ВА400, әрбір құтыда баркодтың болуы, бауыр, бүйрек профилі; бромкрезол жасыл, соңғы нүкте; сұйық монореагент. Құрамы: Реагент А. Ацетатты буфер 100 ммоль/л, бромкрезол жасыл 0.27 ммоль / л, детергент, РН 4.1. Метрологиялық сипаттамалары: шекті сезімталдығы: 1.21 г/л.сызықтық шектері: 70г/Л. дәлдігі: орташа шоғырлануы 38.4 г/л : қайталануы (CV) - 0.8 %, Зертханаішілік көрсеткіші (CV)- 1.2 %; Орташа шоғырлануы: 57.1 г / л. қайталануы (CV) -0.7 %, Зертханаішілік көрсеткіші (CV)- 1,1%. Зерттеулер саны - 1800. Өлшеп-орау 10х60мл, сақтау температурасы +2 +8⁰С. реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс. | 4 |
| 35 | РЕВМАТОИДТЫ БАҚЫЛАУ I ДЕҢГЕЙ | қорап | Ревматоидты бақылау I деңгей биохимиялық реагенттер жиынтығы биохимиялық-турбидиметриялық ВА400 талдауышы, параметрлері: антистептолизин О, С-реактивті ақуыз, ревматоидты фактор, өлшеп-орау 3x1 мл, t + 2 +8 С | 8 |
| 36 | РЕВМАТОИДТЫ БАҚЫЛАУ II ДЕҢГЕЙ | қорап | Ревматоидты бақылау II деңгей биохимиялық реагенттер жиынтығы биохимиялық- турбидиметриялық ВА400 талдауышы, параметрлері: антистептолизин О, С-реактивті ақуыз, ревматоидты фактор, өлшеп-орау 3x1 мл, t + 2 +8 С | 8 |
| 37 | С-РЕАКТИВТІ АҚУЫЗ СТАНДАРТЫ | қорап | С-реактивті ақуыз СТАНДАРТ биохимиялық реагенттер жиынтығы биохимиялық- турбидиметриялық ВА400 талдауыш жиынтығынан, 1мл, t +2 +8 С өлшеп-орау | 7 |
| 38 | РЕВМАТОИДТЫ ФАКТОР | қорап | Ревматоидты ФАКТОР биохимиялық реагенттер жиынтығы биохимиялық талдауыш жиынтығынан- турбидиметриялық ВА400, әрбір құтыда баркодтың болуы. Ревматоидты, қабыну бейіні; латексагглютинация / гамма-глобулин, белгіленген уақыт; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. Трис буфері 20 ммоль / л, натрий азиді 0.95 г/л, рН 8.2. Реагент в. адамның гамма-глобулинімен қапталған латекс бөлшектерінің суспензиясы,¶натрий азиді 0.95 г/л. метрологиялық сипаттамалары: шекті сезімталдық: 2.4 ХБ / мл. өлшеу аралығы: 2.4-160 ХБ/мл. дәлдігі: орташа концентрациясы 41 ХБ/мл. Қайталану (CV) - 1.4 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 3.7 %; орташа концентрация 77 ХБ/мл .қайталану (CV) -0.7%. Жалпы қателік (CV)- 1.9 %. Зерттеулер саны-900. 4x60 мл+4х15 мл орау, сақтау температурасы +2 +80 с.реагенттерді анализатор өндірушісі пайдалануға ұсынуы керек. | 6 |
| 39 | РЕВМАТОИДТЫ ФАКТОР СТАНДАРТЫ | қорап | Ревматоидты ФАКТОР СТАНДАРТ жиынтықтан биохимиялық реагенттер жиынтығы биохимиялық-ТУРБИДИМЕТРИЯЛЫҚ ВА400 талдауышы, 1x3 мл, t +2 +8 С өлшеп-орау | 7 |
| 40 | С-РЕАКТИВТІ АҚУЫЗ | қорап | С-реактивті ақуыз биохимиялық реагенттер жиынтығы биохимиялық Анализатор жиынтығынан-ТУРБИДИМЕТРИЯЛЫҚ ВО 400, әр құтыда баркодтың болуы. Қабыну профилі; латексагглютинация / СРБ антиденелері, белгіленген уақыт; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. глицин буфері 0.1 моль / л, натрий азиді 0.95 г/л, рН 8.6.¶ Реагент в. адам ӨБК антиденелермен жабылған латекс бөлшектердің суспензиясы,¶азид натрий 0.95 г/л. метрологиялық сипаттамалары: шекті сезімталдық: 1.9 мг/л. сызықтық шегі: 150 мг/л.. Дәлдігі: орташа концентрациясы 14 мг / л. Қайталану (CV) - 2.9 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 4.9 %; орташа концентрациясы 43 мг/л .қайталану (CV) -1.5%. Жалпы қателік (CV)- 2.6 %. Зерттеулер саны-900. 4x60 мл+4х15 мл орау, сақтау температурасы +2 +80 с.реагенттерді анализатор өндірушісі пайдалануға ұсынуы керек. | 6 |
| 41 | 100 тестке арналған тиреопероксидазаға антиденелер кассетасы | қорап | Плазма мен қан сарысуындағы тиреоглобинді және тиреоглобинге және тиреопероксидазаға антиденелерді сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін | 18 |
| 42 | 200 тестке арналған еркін трийодтиронин кассетасы | қорап | Қан сарысуы мен плазмасындағы жалпы және бос триодотирононды сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы: кассета: бос триодотиронин. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін | 10 |
| 43 | 200 тестке арналған еркін Тироксинкассетасы | қорап | Плазма мен қан сарысуындағы жалпы және бос тироксинді және тироксинді байланыстыру қабілетін сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін | 25 |
| 44 | 200 тестке арналған тиреотропты гормон кассета | қорап | Қан сарысуы мен плазмасындағы тиреотропты гормонды сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін | 20 |
| 45 | 100 тестке арналған С вирустық гепатитіне жиынтық антиденелер кассетасы | қорап | Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 талдағышында жұмыс істеу үшін С гепатитіне жалпы антиденелерді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы | 25 |
| 46 | 100 тестке арналған В гепатиті вирусының антигені HBsAg кассетасы | қорап | Плазма мен қан сарысуындағы В гепатитінің (HBsAg) беткі антигенін сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін | 20 |
| 47 | Жуу ерітіндісі | қорап | Көлемі 500мл. CobasE 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін, RocheDiagnosticsGmbH (Германия) фирмалары | 8 |
| 48 | Буферлік ерітінді | қорап | Құрамы: үшін 6*380 мл. Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмалары | 25 |
| 49 | Тазартқыш ерітінді | қорап | Құрамы: 6*380 мл. Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін, Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмалары | 25 |
| 50 | Кюветтер | қорап | CobasE 411, Elecsys 2010 анализаторының жұмысы үшін, Rochediagnosticsgmbh (Германия)фирмалары | 9 |
| 51 | Ұштықтар | қорап | Қаптамадағы саны 30*120 дана. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмалары, Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін | 20 |
| 52 | Калибратор тиреотропты гормон (TSH CS) | қорап | Калибратор тиреотропты гормон (TSH CS) Cobas e411, elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеуге арналған). Жинақтың құрамы: 4 * 1 мл. | 5 |
| 53 | Дәрумен В12 | қорап | В12 дәруменін анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Компанияның Cobas e411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін | 30 |
| 54 | Калибратор В12 | қорап | Калибратор В12 дәрумені, Cobas e411 анализаторында жұмыс істеу үшін, Elecsys 2010 4х1 мл жиынтығының құрамы | 2 |
| 55 | Бақылау В12 | қорап | Varia Preci Бақылау. Cobas e411 анализаторында жұмыс істеу үшін, Elecsys 2010 | 2 |
| 56 | Инсулин | қорап | Инсулинді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Cobas e411 анализаторында жұмыс істеу үшін, Elecsys 2010 | 30 |
| 57 | Инсулин калибраторы | қорап | Инсулин Калибраторы (insulin CS), Cobas e411 анализаторында жұмыс істеуге арналған, Elecsys 2010 | 2 |
| 58 | Инсулинді бақылау | қорап | Бақылау Прециклді бақылау Мультимаркер, Cobas e411 анализаторында жұмыс істеу үшін, Elecsys 2010 жиынтық құрамы 6 х 2,0 мл | 2 |
| 59 | Фолий қышқылы | қорап | Фолий қышқылын анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Cobas e411 анализаторында жұмыс істеу үшін, Elecsys 2010 | 30 |
| 60 | Калибратор фолий қышқылы | қорап | Фолий қышқылының Калибраторы, Cobas e411 анализаторында жұмыс істеуге арналған, Elecsys 2010 4х1 мл жиынтығының құрамы | 2 |
| 61 | Фолий қышқылын бакылай | қорап | Varia Preci Бақылау. Cobas e411 анализаторында жұмыс істеу үшін, Elecsys 2010 | 2 |

СҚО әкімдігінің ДСБ «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директоры                                                                     А.О. Өтебаев