Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

№1 Лот  бойынша техникалық ерекшелік -

Керек-жарақтары бар радиалды соққы толқыны терапиясы аппараты

| № р/н | Критерийлер | Сипаттамасы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МБ) атауы (модельді, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Керек - жарақтары бар радиалды соққы толқыны терапиясы аппараты |  |  |  |
| 2 | Өлшеу құралдарына жататын МБ атауы (моделін, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып) | Керек - жарақтары бар радиалды соққы толқыны терапиясы аппараты |  |  |  |
| 3 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № р/н | МБ жиынтықтауыштың атауы (МБ мемлекеттік тізіліміне сәйкес ) | Моделі / маркасы, каталог нөмірі, МБ-ға жинақтауыштың қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Негізгі аппарат | Радиалды соққы толқыны терапиясының аппараты созылмалы тендинопатия, инсерциялық тендинит, триггер нүктелері және т .б. сияқты тірек-қимыл аппаратының ауыр жағдайларын емдеуге арналған кәсіби аппарат болып табылады..d, сондай-ақ артроз, артрит, калицификат және созылмалы қабыну сияқты тірек-қимыл жүйесінің дегенеративті ауруларын емдеу үшін. Аппарат жаңа қан тамырларының пайда болуына ықпал етеді, коллаген өндірісін ынталандырады, кальциленген фибробласттарды бұзады, триггер нүктелерін өшіреді, қалпына келтіру процесін жылдамдатады. Негізгі сипаттамалары: Қысым кемінде 4 бар Жиілігі кемінде 15 Гц Кемінде 5.7" түсті сенсорлық экранның болуы Оңай тасымалданатын: кіріктірілген компрессорды қосқанда 7 кг артық емес Анатомиялық бейнелері бар түсті терапиялық энциклопедияның болуы Пайдаланушы диагноздарының болуы Нарықтағы ең ыңғайлы аппликатордың болуы-арнайы эргономикалық тұтқасы бар серіппелі соққы толқыны аппликаторы терапия кезінде терапевттің қолынан құлап кетуіне жол бермейді, ұзақ уақыт қолданғанда шаршаудың болмауы, пациенттің қолына кері соққының берілуін болдырмайтын серіппелі аппликатор және процедура кезінде емдеу аймағы мен аппликатор арасындағы қажетті байланысты қамтамасыз етеді. Бірнеше фокустық саптамалары бар арнайы жасалған таратқыштар энергияны берілген матаға тиімдірек тасымалдауға мүмкіндік береді. Көптілді мәзір, оның ішінде орыс және қазақ тілдерінде. Емдеу қарапайым және тиімді түрде енгізіледі, аурулардың алфавиттік реттелген классификациясындағы диагнозды белгілеу керек немесе бағдарламаны белгілеу керек. Сондай-ақ, кез-келген медициналық параметрді контактілі дисплейдегі түймелерді басу арқылы орнатуға болады. Емдеу процедурасы барысында аппарат терапевтік әдіс, қолданылатын емдеу түрі, берілген импульстардың саны, импульстардың жалпы саны және қалғандары, қолданылған жиілік, қарқындылық және басқа да қажетті мәліметтер туралы хабарлайды. Қарқындылық градиенті функциясының болуы. Бұл функциямен жұмыс кезінде жиілік пен қысым жүйе арқылы автоматты түрде ауысады. Бұл функция "қарқындылық градиенті" протоколын қолдануға мүмкіндік береді, әдетте терапияның бастапқы кезеңінде төмен қысым мен жоғары жиіліктен басталады. Терапия процесінде қысым үнемі жоғарылайды, ал жиілік төмендейді. Соққы толқыны терапиясы аппараты-инвазивті емес соққы толқыны терапиясын қолдану мүмкіндіктерін ашатын инвазивті емес терапиялық, заманауи аппарат. Бұл құрылғыда соққы толқынының пайда болуының баллистикалық принципі қолданылады. Құрылғы өңделген тіннің жергілікті биологиялық реакциясын ынталандыру үшін акустикалық толқындарды пайдаланады. Биологиялық жауап жергілікті ауырсынуды азайтуды, бұлшықеттердің босаңсуын және қанның микроциркуляциясын күшейтуді қамтиды, бұл жергілікті метаболизмнің жоғарылауына және жергілікті трофикалық жақсаруға әкеледі. Техникалық параметрлер: Дисплей кем дегенде 5,7" түсті сенсорлық экран Қысым 1-4 бар Жиілік 1-15 Гц Бір және тұрақты режимнің болуы Пакеттік режимнің болуы Қуат230 В / 50-60 Гц, 115 В / 50-60 Гц Өлшемдері-негізгі блок 320 × 190 × 280 мм аспайды Аксессуарлардың негізгі блогының салмағы 7 кг нан аспайды MDD 93/42/EEC IIB бойынша сынып Жабдықты қорғау класы II (IEC 536 сәйкес) Жұмыс бөліктерінің түрі-BF Электрмен жабдықтау: Максималды қуат тұтыну~ 100 В-тан 240 В-қа дейін Тұтынылатын ток: 1,63-0,7 A Жиілігі: 47-63 Гц IEC 60601-1 қуат қосқышы: желіден ажырату үшін адаптер ашасын розеткадан алу | 1 дана |
|  |  | 2 | арба | Аппаратты жылжытуға арналған төрт доңғалақты арба, аксессуарлар мен аппликаторларға арналған 5 сөре. Арбаның параметрлері; салмағы 11,9 кг аспайды, өлшемдері (мм) 790х560х560 кем емес. | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | Аппликатор | Аппликатор ұстағышы, соққы толқыны сенсоры, сенсор қақпағы, аппликатор коннекторы, коннектордың бағыттаушы белгісі, терапияны инициализациялауға арналған аппликатор түймесі. Аппликатордың массасы максимум 900 г кабельді қоса алғанда, өлшемдері (W X in x G) 320 x 190 x 280 мм аспайды, аппликатордың өлшемдері (W X in x G) кемінде 40 x 280 x 140 мм. | 1 дана |
|  |  | 2 | Фокустау сенсор, 15 мм | Стандартты болат фокус сенсоры. Орталыққа бағытталған соққы, тығыздағыш серпімді жолақтар. Ұштың диаметрі 15 мм кем емес, Ұзындығы 28 мм артық емес | 1 дана |
|  |  | 3 | Мультифокус сенсор, 9 мм | Соққы толқыны терапиясының дәл әсеріне арналған шағын диаметрлі болат сенсоры, тығыздағыш резеңке таспалар. Тығыздағыш резеңке таспалар жиынтықта. Ұштың диаметрі кемінде 9 мм. | 1 дана |
|  |  | 4 | Мультифокус сенсоры, 15 мм | Барлық қолдану түрлеріне арналған стандартты шағын диаметрлі болат мультифокус сенсоры. Тығыздағыш резеңке таспалар жиынтықта. Ұштың диаметрі кемінде 15 мм. | 1 дана |
|  |  | 5 | Сенсорлық дисплейде басқаруға арналған қалам | Құрылғының сенсорлық экранындағы функциялар мен параметрлерді басқаруға болатын пластикалық ұштары бар металл қалам. | 1 дана |
|  |  | 6 | Адаптер | Қуат: 230 В / 50-60 Гц, 115 В / 50-60 Гц | 1 дана |
|  |  | 7 | Аппликаторға арналған ауыстырылатын патрон | Пневматикалық әдіс, кері толқынды сіңіру жүйесі. Ауыстырылатын картридж – 1 дана, сенсордың қысқыш гайкасын бұрап/бұрау кілті, картридж гайкасын бұрап/бұрау кілті, тығыздағыш сақиналар жинағы. | 1 дана |
|  |  | 8 | Санитарлық саптамасы бар 20 мм титан сенсоры | Процедуралар кезінде жақсы гигиена мен жайлылық үшін пластикалық ұшы-діріл оқшаулағышы бар титан сенсоры гигиеналық саптама қажет болатын сезімтал аймақтарда қолданылады. Ұштың диаметрі кемінде 20 мм. | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
|  |  | 1 | гель 300 мл | Физиотерапиялық процедураларға арналған арнайы контактілі гель. көлемі 300 миллилитрден аспайды. | 1 дана |
|  |  | 2 | гель 1 л | Физиотерапиялық процедураларға арналған арнайы контактілі гель. көлемі 1 литрден аспайды. | 3 дана |
| 4 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Қоршаған ортаның температурасы +10°C-тан +40°C-қа дейін Салыстырмалы ылғалдылық 30% - дан 75% - ға дейін% Атмосфералық қысым 700 гПа-дан 1060 гПа-ға дейін Позиция көлденең-аяқтарда Пайдалану түрі Тұрақты. Вольтаж 200-240 Вт пост. ток Электрлік қорғаныс класы II Сыртқы ауыстырылатын сақтандырғыштар 2 құбырлы сақтандырғыш (T2A/250V, 5 x 20mm); IEC 127-2 сәйкес Құрылғының артқы жағындағы желілік қосқыш, 0/i позициясы, желіден ажырату үшін адаптер сымын желіден ажыратыңыз. |  |  |  |
| 5 | МБ жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) | DDP соңғы пайдаланушы |  |  |  |
| 6 | Жеткізу мерзімі және орналасқан жері | Шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде Мекен-жайы: СҚО, Петропавл, Жалела Кизатов көшесі 7 А |  |  |  |
| 7 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, МБ кепілдік сервистік қызмет көрсету шарттары | МБ кепілді сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - МИ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - бұйым корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар. 2а, 2б және 3 Қауіпсіздік сыныптарындағы медициналық бұйымдарға сервистік қызмет көрсетуді медициналық бұйымды өндірушінің сервистік қызметтері немесе медициналық бұйымды өндірушіден сервистік қызмет көрсету құқығына Құжаттамалық растамасы бар сервистік қызметтер жүзеге асырады (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы №КР ДСМ-273/2020 бұйрығы. "ҚР-да медициналық бұйымдарға қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы") |  |  |  |

Медициналық техникаға қойылатын талаптар:

1) дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттардың тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Қазақстан Республикасының аумағына денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде әкелінген, тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жиынтықтаушыларды қоспағанда, Кодекстің ережелеріне және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің; арнайы көлік құралындағы медициналық техника сатып алынған жағдайда – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеуінің болуы.

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (өнім беру жиынтығын) тіркеудің қажет болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі;

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау;

4) Қазақстан Республикасына тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың таңбалануын, тұтыну қаптамасының және оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігі;

5) медициналық техниканың жаңалығы, оның пайдаланылмауы және жеткізу сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндірілуі;

6) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканың Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілуі.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізудің қажет болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;

7) өндіруші не өндірушінің ресми өкілі мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің бергенін растайтын құжаттың болуы.

Тармақшаларда көзделген талаптар 3),4),5),6), 7) Өнім беруші сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

СҚО әкімдігінің ДСБ «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директоры                                                      А.О. Өтебаев

Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

по Лоту №1 - Аппарат радиальной ударно-волновой терапии с принадлежностями

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат радиальной ударно-волновой терапии с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерени (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат радиальной ударно-волновой терапии с принадлежностями |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основныекомплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной аппарат | Аппарат радиальной ударно-волновой терапии является профессиональным аппаратом, предназначенным для лечения болезненных состояний опорно-двигательного аппарата, таких как хроническия тендинопатия, инсерционный тендинит, триггерные точки и т. .д, а также для лечения дегенеративных заболеваний скелетно-мышечной системы, например артрозов, артритов, калицификатов и хронических воспалений. Аппарат способствует образованию новых кровеносных сосудов, стимулирует выработку коллагена, разрушает кальцинированные фибробласты, деактивирует триггерные точки, ускоряет процесс восстановления. Главные характеристики: Давление не менее 4 бар Частота не менее 15 Гц Наличие не менее 5.7” цветного сенсорного экрана Легко транспортируемый: не более7 кг, включая встроенный компрессор Наличие цветной терапевтической энциклопедии с анатомическими изображениями Наличие диагнозов пользователей Наличие самого удобного аппликатора на рынке - пружинный ударно-волновой аппликатор со специальной эргономичной рукоятко йпрепятствует выпадению из рук терапевта во время терапии, отсутствие возникновения усталости при длительном использовании, пружинный аппликатор, исключающий передачу обратного удара в руку пациента и обеспечивает необходимый контакт между областью лечения и аппликатором во время процедуры. Специально разработанные передатчики с несколькими фокусирующими насадками, позволяют более эффективно передавать энергию к заданной ткани. Многоязычное меню, в том числе на русском и казахском языках. Лечение включается просто и эффективно, следует обозначить диагноз, содержащийся в алфавитно упорядоченной классификации заболеваний или обозначить программу. Также можно задать любой медицинский параметр посредством простого нажатия кнопок на контактном дисплее. На протяжении всей процедуры лечения аппарат информирует о терапевтическом методе, типе применённого лечения, количестве выданных импульсов, общем количестве импульсов и оставшихся, о применённой частоте, интенсивности и прочих необходимых данных. Наличие функции градиента интенсивности. Входе работы с этой функцией, частота и давление переключаются системой автоматически. Данная функция позволяет использовать протокол „градиент интенсивности“, как правило, начиная с более низкого давления и высокой частоты на начальном этапе терапии. В процессе терапии давление непрерывно увеличивается, в то время как частота уменьшается. Аппарат ударно-волновой терапии— это неинвазивный терапевтический, современный аппарат, открывающий возможности применения неинвазивной ударно-волновой терапии. В данном аппарате используется баллистический принцип генерирования ударной волны. Аппарат использует акустические волны для стимуляции местного биологического ответа обрабатываемой ткани. Биологический ответ включает уменьшение локальной боли, расслабление мышц и усиление микроциркуляции крови, что приводит к усилению местного метаболизма и локальному трофическому улучшению. Технические параметры: Дисплей не менее 5,7” цветной сенсорный экран Давление1–4 бар Частота1–15 Гц Наличие одинарного и постоянного режима Наличие пакетного режима Питание230 В / 50–60 Гц, 115 В / 50–60 Гц Размеры - основной блок не более 320 × 190 × 280 мм Масса основного блока бeзаксессуарoв не более 7 кг Класс согласно MDD 93/42/EEC IIb Класс защиты оборудования II (согласно IEC 536) Тип рабочих частей - BF Электропитание: Максимальная потребляемая мощность~ от 100 В до 240 В Потребляемый ток: 1,63–0,7 A Частота: 47–63 Гц Переключатель питания по МЭК 60601-1: для отключения от сети выньте штекер адаптера из сетевой розетки. | 1 шт. |
|  |  | 2 | тележка | Четырех колесная тележка для передвижения аппарата, 5 полок для аксессуаров и аппликаторов. Параметры тележки; Вес не более 11,9 кг. Размеры (мм) не менее 790х 560 х 560. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | аппликатор | Держатель аппликатора, датчик ударной волны, колпачок датчика, коннектор аппликатора, направляющая пометка коннектора, кнопка аппликатора для инициализации терапии. Масса – аппликатора макс. 900 г включая кабель, размеры (ш x в x г) не более 320 x 190 x 280 мм, размеры аппликатора (ш x в x г) не менее 40 x 280 x 140 мм. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Фокусирующий датчик, 15 мм | Стандартный стальной фокусирующий датчик. С фокусированным ударом в центр, уплотнительные резинки в комплекте. Диаметр наконечника не менее 15 мм, Длина не более 28 мм | 1 шт. |
|  |  | 3 | Мультифокусирующий датчик, 9 мм | Стальной датчик маленького диаметра для точного воздействия ударно-волновой терапии, уплотнительные резинки в комплекте. Уплотнительные резинки в комплекте. Диаметр наконечника не менее 9 мм. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Мультифокусирующий датчик, 15 мм | Стандартный стальной мультифокусирующий датчик маленького диаметра для всех типов применения. Уплотнительные резинки в комплекте. Диаметр наконечника не менее15 мм. | 1 шт. |
|  |  | 5 | стилус для управления на сенсорном дисплее | Металлическое перо с пластиковыми наконечниками, с помощью которого можно управлять функциями и настройками на сенсорном экране аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 6 | адаптер | Питание: 230 В / 50–60 Гц, 115 В / 50–60 Гц | 1 шт. |
|  |  | 7 | Сменный патрон для аппликатора | Пневматический метод, система поглощения обратной волны. Сменный патрон – 1шт., ключ для откручивания/закручивания прижимной гайки датчика, ключ для откручивания/закручивания гайки патрона, набор уплотнительных колец. | 1 шт. |
|  |  | 8 | титановый датчик 20 мм с санитарной насадкой | Титановый датчик с пластиковым наконечником-виброизоляторомдля лучшей гигиены и комфорта во время процедур, применяется в чувствительных зонах где требуется гигиеническая насадка Уплотнительные резинки в комплекте. Диаметрнаконечникане менее 20 мм. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | гель 300 мл | Специальный контактный гель для физиотерапевтических процедур. объем не более 300 миллилитра. | 1 шт. |
|  |  | 2 | гель 1 л | Специальный контактный гель для физиотерапевтических процедур. объем не более 1 литр. | 3шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающей среды oт +10°C до +40°C Относительная влажность oт 30% до 75% Атмосферное давление oт 700 гПа до 1060 гПа Положение горизонтальное — на ножках Тип эксплуатации постоянная. Вольтаж 200- 240 Вт пост. тока Класс электрической защиты II Внешние заменяемые предохранители 2 трубчатых предохранителя (T2AL/250В, 5 ˣ 20 мм); В соответствии с IEC 127-2 Сетевой выключатель на задней стороне аппарата, позиции 0/I, для отключения от сети отключите шнур адаптера от сети. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP конечный получатель |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ и место дислокации | В течение 60-ти календарных дней со дня заключения договора. Адрес: СКО, г. Петропавловск, ул. Жалела Кизатова, 7 А. |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантия на МТ не менее 37 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. Сервисное обслуживание медицинских изделий 2а, 2б и 3 классов безопасности осуществляется сервисными службами производителя медицинского изделия или сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинского изделия на право проведения сервисного обслуживания (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года №КР ДСМ-273/2020. «Об утверждении Правил осуществления обслуживания медицинских изделий в РК») |  |  |  |

Требования к медицинской технике:

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии  с

положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники  (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению;

лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

- внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр системы единства измерений Республики Казахстан

в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений

7) наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя.

Требования, предусмотренные подпунктами 3),4),5),6), 7) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

Директор  КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»                                                                             Утебаев А.О.