Тендерлік құжаттамаға 2-қосымша

Тапсырыс береші: СҚО әкімдігінің ДСБ «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК

Ұйымдастырушы: СҚО әкімдігінің ДСБ «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК

№1 лот бойынша Техникалық спецификация - Отоакустикалық эмиссияны (ОАЭ ) және қысқа жасырын есту туындаған потенциалдарын (ҚЖЕТП) тіркеуге арналған аудиологиялық жабдық

| № р/н |  | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Медициналық техниканың (бұдан әрі – МТ)атауы (модельді, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Отоакустикалық эмиссияны (ОАЭ ) және қысқа латентті есту туындаған потенциалдарын (ҚЖЕТП ) тіркеуге арналған аудиологиялық жабдық |  |  |  |  |
| 2 |  | Өлшеу құралдарына жататын МТ атауы (моделін, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып) | Отоакустикалық эмиссияны (ОАЭ ) және қысқа латентті есту туындаған потенциалдарын (ҚЖЕТП) тіркеуге арналған аудиологиялық жабдық |  |  |  |  |
| 3 |  | Жинақтауға қойылатын талаптар | № р/н | МТ жиынтықтауыштың атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) |  | МТ жиынтықтауыштың қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | Құрылғы | Портативті және мобильді құрылғы-есту және жүйке бұзылыстарын аудиологиялық бағалау және құжаттау үшін қолданылатын диагностикалық құрал. Құрылғы үнемді 2 сатылы OAE/ABR скринингтік жүйесінің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ABR, TEOAE және dpoae диагностикалық мүмкіндіктерін бір құрылғыға біріктіруі керек. Екі құлақты бір уақытта тексеруге арналған бинауральды автоматтандырылған ABR скринингі бар құрылғы. Жоғарғы жағында ABR құрылғысының алдын ала күшейткіш ұясы, құлаққап немесе отоаккустикалық эмиссия сенсорының кабелі бар. Төменнен микро-USB қосқышының болуы. Батареяны зарядтау мүмкіндігі бар негізгі блок. Жарықдиодты индикатордың болуы ол стендтің қуат күйін көрсетеді(қосылған = қосылған, өшірілген = қосылмаған). Құрылғыда сенсорлық дисплей және аппараттық дизайндағы ыңғайлы пайдаланушы интерфейсі болуы керек. Дисплей қолғаппен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін резистивті сенсорлық экран болуы керек. Құрылғы өлшемдері 163 x 85 x 21 мм аспайды ; Құрылғы салмағы-265 г аспайды Дисплей ажыратымдылығы-272 x480 артық емес Дисплей өлшемі-95 мм х 56 мм артық емес Кіріктірілген динамик. Жарықдиодты индикаторы бар түсті дисплей Литий-ионды батарея - 3,7 В/3850 мАч Құрылғы отоакустикалық эмиссияны (ОАЭ) тіркеу үшін келесі сипаттамаларға ие болуы керек: ТЕОАЕ Тітіркендіргіш түрі-сызықтық емес басу (IEC 60645-3 сәйкес); Деңгей диапазоны-кемінде 60 дБ peSPL-ден 83 ДБ peSPL-ге дейін; Әдепкі деңгей 83 дБ-ден аспайды peSPL (шыңнан шыңға дейін калибрлеу), ішіндегі Автоматты құлақ калибрлеу; Деңгей төзімділігі- ± 3 дБ; Басу жиілігі - ~70 / c; Таратқыш - ОАЭ Зонд; Орталық жиілік диапазоны-кемінде 1000 Гц-тен 4000 Гц-ке дейін; Әдепкі орталық жиіліктер-1400, 2000, 2800, 4000 Гц-тен аспайды; Үстінде дисплей - көру прогресс шкаласы өту бағытында, зондтың тұрақтылығы, Шу және жазу уақыты туралы Кері байланыс; | 1 дана |
|  |  |  |  |  |  | Талдау жолақтары - 1.4, 2, 2.8-ден кем емес және 4 кГц-тен артық емес (Орталық жиіліктер); Өту критерийлері-4 жолақтың 3-і, мин 4 дБ SNR, мин - 5 ДБ артық емес SPL OAE деңгейі; Сынақтың ұзақтығы-4 С - тан 60 с - қа дейін; OAЭ түрлендіргіш - Зонд (кабельдің ұзындығы 50 немесе 120 см); DPOAE Жиілік диапазоны-кемінде 1500 Гц-тен 6000 Гц-ке дейін; Әдепкі жиіліктер-кемінде 2000, 3000, 4000, 5000 Гц аспайды; Номиналды жиілік-F2; F2/F1 Қатынасы-1.22; Деңгей диапазоны - кемінде 50 дБ SPL-65 ДБ SPL аспайды; Әдепкі деңгей (L1/L2) - 65 ДБ SPL / 55 дБ SPL аспайды, құлақ ішіне калибрленген; Деңгейдің рұқсат етілуі-7 дБ артық емес; Таратқыш - БАӘ Зонд; Максималды сынақ уақыты -60 с; A/D бөлшектеу -24 бит; Шуды жою деңгейі-кемінде 30 дБ SPL; Зондтың қонуын тексеру-құлақ арнасының тітіркендіргішті басу арқылы жиілік реакциясы; Қалдық Шу-жиілік аймағындағы RMS өлшемдері, DP жиілігінің айналасындағы жиілік компоненттерінің орташа мәні (26 БИН< 2500 Гц және 60 бин ≥ 2500 Гц аспайды); Дисплейде - "өтті" бағытындағы прогресс көрсеткіштерін қарау, Шу туралы Кері байланыс, жазу уақыты; Өту критерийлері-4 жолақтың 3-і, мин 6 дБ SNR, мин -5 ДБ SPL OAE деңгейі; Сынақтың ұзақтығы-кемінде 4 с-тан 60 с-қа дейін OAЭ түрлендіргіш-Зонд (кабельдің ұзындығы 50 немесе 120 см); |  |
|  |  |  | 2 |  | ОАЭ құлақ зонды | ОАЭ құлақ зондын ОАЭ диагностикасы үшін пайдалану керек. Сонымен қатар, оны ABR скринингі кезінде акустикалық ынталандыруды беру үшін түрлендіргіш ретінде пайдалануға болады. Бұл жағдайда ОАЭ зонды алдын ала күшейткіш кабеліне қосылады. Нұсқалар-ұзын және қысқа кабель; Қолдау көрсетілетін сынақтар - ТЕОАЕ, DPOAE және монауральды ABR (ҚЖЕТП) Кабельдің ұзындығы 120 см / 47 дюймден (ұзын), 50 см / 19,7 дюймден (қысқа)аспайды; Жад - калибрлеу мәндері және сенсор идентификаторы; Зондтың ұшы-ауыстырылатын; Салмағы (кабельдерді қосқанда) -13 г/ 0,46 унция (қысқа кабель), 19 г / 0,67 унция (ұзын кабель); | 1 дана |
|  |  |  | 3 |  | Алдын ала күшейткіш | Алдын ала күшейткіш кабель кейбір қол жетімді сенсорларды пайдаланған кезде жоғарғы жағына қосылады. Электрод сымдары мен акустикалық түрлендіргіш ҚЖЕТП скринингін орындау үшін алдын ала күшейткіш кабелінің жоғарғы жағындағы ұяларға қосылады. Арналар-бір; Қосқыштар-3 Электрод сымы (қара, сары, ақ); түрлендіргіш (IP30 немесе ОАЭ зонд); Алу-кемінде 72 дБ; Жиілік реакциясы - 0,5 Гц-тен кем емес, 5000 Гц-тен аспайды; Шу - <25 нВ / √Гц; CMR - > коэффициенті 100 Гц кезінде кемінде 100 дБ; Максималды кіріс кернеуі -2.5 В; Кіріс кедергісі-кем дегенде 10 MΩ / 170 pF; Қуат көзі-оқшауланған, негізгі блоктан; Салмағы-85 г / 3 унциядан аспайды; Өлшемдері-85 мм x 50 мм x 25 мм/ 3,4 дюйм x 1,9 дюйм x 0,9 дюймден аспайды; Кабельдің ұзындығы-112 см / 44 дюймден аспайды; Электрод сымының ұзындығы кемінде 51 см / 20 дюйм; | 1 дана |
|  |  |  | 4 |  | Аудиометрге арналған құлаққаптар | Аудиометрге арналған құлаққап тот баспайтын болаттан жасалған қайта пайдалануға болатын электродтармен, бір құрылғыға біріктірілген сенсормен және алдын ала күшейткішпен жабдықталуы керек, сондықтан бір реттік шығын материалдары қажет емес. Түйме сынақты бастауға мүмкіндік береді, ал жарықдиодты шамдар таңдалған құлақ, кедергі және сынақ күйі туралы Кері байланыс береді. Серіппелі электродтар құлақтың пішініне бейімделуі керек, ал маңдай электродын нәрестелердің кішкентай бастары үшін ұзын электродқа бұруға немесе ауыстыруға болады. Компоненттер келесідей: - Тот баспайтын болаттан жасалған электродтағы гельдік протектор; - Апикальды электрод-180°айналмалы; - Белсенді басқару құлағы (оң жақ) жарықдиодты (сол жақ құлақтың екінші жағындағы көк жарықдиодты; - Жерге тұйықтау электроды; - Акустикалық динамик; - Мастоидты электрод; - Мөлдір силикон құлаққап; - - Жарық диодтары-импеданс пен КСВ өлшеу кезіндегі тестілік кері байланыс; - Түйме-бастау, кідірту, қамырды тоқтату; Қолдау көрсетілетін сынақтар – (ҚЖЕТП ) (ABR) (монауральды) Алдын ала күшейткіш: арналар-бір; Алу-кемінде 72 дБ; Жиілік реакциясы -0.5 Гц-тен 5000 Гц-ке дейін; Шу - <25 нВ / √Гц; CMR - > 1 коэффициенті100 Гц кезінде 00 дБ-ден артық емес; Максималды кіріс кернеуі-кем дегенде 2.5 В; Кіріс кедергісі-кем дегенде 10 MΩ / 170 pF; Қуат көзі-оқшауланған, негізгі блоктан; Динамик: біріктірілген-динамикалық, 8 Ω; Электродтар: 3 дана. гельдік протекторлармен - тот баспайтын болат, қайта пайдалануға болатын, айналмалы шыңды электрод; Пайдаланушының кері байланысы: светодиодтар-оң немесе сол құлаққа арналған қызыл және көк жарықдиодты шамдар, импеданс пен сынақ күйіне арналған 3rgb жарықдиодты шамдар (жұмыс, кідірту немесе шу); Пайдаланушы интерфейсі: түйме-бастау, жасау кідірту немесе сынақты тоқтату; Салмағы-254 г/ 8,96 унциядан аспайды; Өлшемдері-148 мм x75 мм X65 мм / 5,83 в x2,95 в x2,56 в артық емес; Кабельдің ұзындығы -112 см / 47 дюйм; | 1 дана |
|  |  |  |  |  |  | Жад - калибрлеу мәндері және сенсор идентификаторы Стенд: Салмағы-кем дегенде 300 гр / 10,6 унция; Өлшемдері-94 мм x 171 мм x 90 мм/3,7 дюйм x 6,7 x 3,5 дюймден аспайды; |  |
|  |  |  | 5 |  | Бағдарламалық қамтамасыз ету | Бағдарламалық жасақтама болуы керек: - Пациент туралы ақпаратты сақтау, қарау және басқару; - Құрылғымен берілетін тестілеу деректерін сақтау, қарау және басқару; - Тестілеуді қажет ететін пациенттердің аттарын құрылғыға ауыстыру; - Тестілеу нәтижелерін стандартты ДК үйлесімді принтерде басып шығарыңыз; - Пациенттер мен сынақ деректерін экспорттау-құрылғының әртүрлі параметрлерін, соның ішінде тексеру хаттамаларын реттеңіз; - Пайдаланушылардың құрылғыны басқару; - Басқару құрылғы реттелетін тізімдер (мысалы, нысан атаулары, қауіп факторлары); - Пайдаланушы тіркелгілерін басқару; | 1 дана |
|  |  |  | 6 |  | Термопринтер | Сымсыз термалды принтер құрылғыдан жапсырмаларды тікелей басып шығаруға мүмкіндік береді. | 1 дана |
|  |  |  | 7 |  | Күшейткіш кабель | Алдын ала күшейткіш кабель | 1 дана |
|  |  |  | 8 |  | Зарядтауға арналған қойғыш | Индуктивті зарядтауға арналған қойғыш | 1 дана |
|  |  |  | 9 |  | Арба | Жабдықты ыңғайлы орналастыру үшін жабдыққа арналған арба. | 1 дана |
|  |  |  | Шығын материалдары |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | Зондты тазалау жинағы | Тазарту үшін көпірлер мен импланттарға арналған жіп немесе кем дегенде 3 тен 1 ге дейін қолданылады | 1 қаптама |
|  |  |  | 2 |  | Электродты гель | Жаңа туған нәрестелердегі есту қабілетін зерттеуге арналған электродты гель. | 1 дана |
|  |  |  | 3 |  | Термоқағаз | Жапсырма принтер қағазы (1 орамда 120 жапсырма бар) Өлшемдері: ені: 56 мм-ден аспайды x ұзындығы: 60 мм-ден аспайды | 2 дана |
| 4 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар |  | Науқастың есту қабілетін зерттеу және бағалау кезінде бөлменің акустикалық қасиеттеріне ерекше назар аудару керек. Атап айтқанда, акустикалық фонның әсерін ескеру қажет. Шудың пайда болуы аудиометрдің сигналын бүркемелеуі мүмкін, бұл алынған деректердің сенімділігіне әсер етеді. Есту қабілетін зерттеу және бағалау жүргізілетін үй-жайларда қоршаған ортадағы шу қарқындылығының салыстырмалы түрде тұрақты деңгейі болуы тиіс, жақсырақ 30 дб аспауы тиіс. Төтенше жағдайларда шу деңгейі 40 дб дейін рұқсат етіледі. Алайда, жоғары дәлдіктегі деректерді алуға мүмкіндік беретін аудиометрияның артықшылықтарын толық жүзеге асыру үшін (1-5 дб дейін) қажетті жағдайларды тек арнайы дыбыс өткізбейтін камерада (кабинада) жасауға болады. Шудың қарқындылығын сатылатын құрылғылармен өлшеуге болады. |  |  |  |  |
| 5 | МТР жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) |  | DDP соңғы пайдаланушы |  |  |  |  |
| 6 | Жеткізу мерзімі МТ және орналасқан жері |  | Шарт жасалған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде. ҚР, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ., Жәлел Қизатов көшесі, 7А. |  |  |  |  |
| 7 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, МТ кепілдік сервистік қызмет көрсету шарттары |  | МТ кепілді сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. МТ кепілдігі кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - МТ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - бұйым корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар |  |  |  |  |

№ 2 лоттың Техникалық сипаттамасы - Ана мен ұрықтың ұрық мониторы (кардиотокограф)

| № р/н | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық бұйымдардың (бұдан әрі – МБ)атауы (МБ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Ана мен ұрықтың ұрық мониторы (кардиотокограф) |  |  |  |
| 2 | Өлшеу құралдарына жататын МТ атауы (моделін, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып) | Ана мен ұрықтың ұрық мониторы (кардиотокограф) |  |  |  |
| 3 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № р/н | МБ жиынтықтауыштың атауы (МБ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | МБ жинақтауыштың техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | Негізгі блок / негізгі блок | Пренатальды тексеру, босану және босану кезінде жүкті әйелдердің физиологиялық параметрлерін бақылауға арналған Ана мен ұрық мониторы. Пренатальды тексеру кабинеттерінде және перзентханаларда қолдануға арналған болуы керек. Мақсаты: жүкті әйелдердегі егіздерді қоса алғанда, ұрықтың жүктемесіз немесе бақылаусыз зерттеу жүргізу. Сондай-ақ, монитор ана өмірінің негізгі параметрлерін бақылауға мүмкіндік беруі керек. Монитор бақылауы керек: ұрықтың жүрек соғу жиілігі, БЭКГ, ұрықтың қозғалысы, ток, ЭКГ, төтенше жағдай, AMD, NAD, SpO2 және температура. Бақыланатын өлшемдер: ұрықтың қос жүрек соғу жиілігі, ток, ДП, АДП, бэкг өлшеу мүмкіндігі, AMD өлшеу мүмкіндігі, ЭКГМ, NAD, ЅрО2М, қарқын. Жұмыс сипаттамалары: ТжКБ болуы: ТжКБ өлшеу диапазоны, енді емес: 50-240 уд./мин. рұқсат, артық емес: 1 уд./мин. дәлдік, артық емес: ±1 уд./мин. ТжКБ бойынша дабылдың болуы. Шығыс ультрадыбыстық қуаты: Isppa.3<190 Вт / см2; Ispta.3<94 мВт / см2; Isata <20 МВт / см2; TI <1,0, MI<1,0. p - <1 МПа. Iob <10 мВт / см2. Ispta <100 мВт / см2. Максималды шығыс қуаты <15 мВт. Тиімді сәулелену аймағы, кем емес: 942 мм2 ± 15 %. Токтың болуы: ток диапазоны, енді емес: 0-100. Сызықтық емес қате, артық емес: ±10 %. Рұқсат, артық емес: 1. Температураның өзгеруіне байланысты базалық сызықтың дрейфі, артық емес: 1 бірлік / мин / °C (ауа ортасы); 5 бірлік/мин/°C (су астында). Нөлдік режимнің болуы: автоматты / қолмен. Диэлектрлік тығыздық, кемінде: 4000 в ср. Ш. БЭКГ өлшеу мүмкіндігінің болуы: ТЖД өлшеу диапазоны, енді емес: 30-240 уд./мин. рұқсат, артық емес: 1 уд./мин. дәлдік, артық емес: ±1 уд./мин. ТЖД бойынша дабылдың болуы. Техниканың болуы: шыңдар арасындағы аралықты анықтау. Кіріс кедергісі: >10m (дифференциалды режим, DC50/60 Гц). Кіріс кедергісі: >20M (жалпы режим). Жалпы сигналдың әлсіреу коэффициенті: >110 дБ. Шу: <4 мкВп. Терідегі кернеудің рұқсат етілген ауытқуы, артық емес: ±500 мВ. Ұрықтың кіріс кернеуі, енді емес: 20 мкВп-3 мВп. AMD өлшеу мүмкіндігінің болуы: қысым диапазоны, енді емес: 0-100 мм сын. бағ. (0,0–13,3 кПа). Сызықтық емес қате, артық емес: ±3 мм сын.бағ. (±0,4 кПа). Рұқсат, артық емес: 1 мм сын.бағ. (0,1 кПа). Сезімталдық, артық емес: 5 мкВ/В/мм сын.бағ. ст. Ұрықтың қозғалысын бақылаудың автоматты және қолмен режимдерінің болуы (MFM және AFM): дисплей ауқымы, енді емес: 0 ~ 999. DP режимінің болуы: автоматты/қолмен. ADP режимі: "Тренд " немесе"белгі". AMF техникасының болуы: ультрадыбыстық импульстік доплер. Экгм болуы: жүрек соғу жиілігін өлшеу диапазоны, енді емес: 30-240 уд. / мин. жүрек соғу жиілігін өлшеу дәлдігі, артық емес: ±2 уд. / мин. рұқсат, артық емес: 1 уд./мин. жүрек соғу жиілігінің дабыл шектері, енді емес: 30-240 уд. / мин. жүрек соғу жиілігінің дабылының болуы. Электр тогының соғуынан қорғаудың болуы: дефибрилляциядан қорғау. Кіріс сигналының диапазоны, артық емес: ±8 мВ PP. ЭКГ қисығы: ЭКГ қисығының картасын қолмен басқарудың болуы. ЭКГ электродтарын ажырату: Автоматты анықтаудың болуы. Дифференциалды кіріс кедергісі: >5 Мом. Дисплей сезімталдығы, кем дегенде: 2,5 мм/мВ (×0,25), 5 мм/мВ (×0,5), 10 мм/мВ (×1), 20 мм/мВ (×2), Автоматты күшейту. Электрод потенциалының рұқсат етілгенмещысуы, артық емес: ±500 мВ. Көмекші ток (қорғасынның ажыратылуын анықтаудың болуы): <100 н белсенді электрод; < 900 Н салыстыру электроды. Тұрақты емес ритаққа дәлдік және реакция: HR мәні 20 секундтан аспайтын тұрақтандыру кезеңінен кейін көрсетілуі керек: қарыншалық бигеминия, артық емес: 80±1 соққы / мин; баяу ауыспалы қарыншалық бигеминия, артық емес: 60±1 соққы/мин; жылдам ауыспалы қарыншалық бигеминия, артық емес: 120±1 уд/мин; екі бағытты систолалар, артық емес: 91±1 уд/мин. жүрек соғу жиілігінің өзгеруіне реакция уақыты: жүрек соғу жиілігінің диапазоны, енді емес: 80-120 уд/мин (Диапазон, енді емес: 7-8 с); жүрек соғу жиілігінің диапазоны, енді емес: 80-40 уд/мин (Диапазон, енді емес: 7-8 с). Жоғары т толқынының басылуының болуы: т-тістің амплитудасы (кемінде 1,2 мВ). SpO2 болуы: өлшеу диапазоны, енді емес: 50% ~ 100%. Рұқсат, артық емес: 1%. Өлшеу дәлдігі, артық емес: 90 % ~ 100 % ± 2 %; 70 % ~ 90 % ± 4 %. Деректерді жаңарту кезеңі, артық емес: 1 с. ТЖ өлшеу: Диапазон, енді емес: 30-240 уд / мин; ажыратымдылық, артық емес: 1 уд/мин; дәлдік, артық емес: ±3 уд / мин. SpO2 бойынша дабыл шектері, енді емес: 50% ~ 100%. ТЖ дабылының және SpO2 дабыл сигналының болуы. Толқын ұзындығы: қызыл жарық, кем емес: 660±3 НМ; инфрақызыл жарық, кем емес: 905±10 нм; шығарылатын жарық энергиясы: <15 мВт. НИАД болуы: өлшеудің болуы: систолалық қысым, диастолалық қысым, орташа қан қысымы. Әдістің болуы: осциллометриялық әдіс. Өлшеу диапазоны: систолалық қысым, енді емес: 40-270 мм сын. бағ. (5,3-36,0 кПа); диастолалық қысым, енді емес: 10-215 мм сын.бағ. (1,3-28,8 кПа); орташа қан қысымы, енді емес: 20-235 мм сын.бағ. (2,8–31,3 кПа). Рұқсат, артық емес: 1 мм сын.бағ. (0,1 кПа). Өлшеу дәлдігі: Макс.орташа ауытқу ≤ ±5 мм сын. бағ. ст. (≤ ±30,8 кПа); макс. стандартты ауытқу ≤ 8 мм сын. бағ. (≤1,2 кПа). Өлшеу уақыты (нормалар.), енді емес: 30-45 с. өлшеу уақыты (макс.), артық емес: 120 с. дабыл шектері: систолалық қысым, енді емес: 40-270 мм сын. бағ. (5,3-36,0 кПа); диастолалық қысым, енді емес: 10-215 мм сын.бағ. (1,3-28,8 кПа); орташа қан қысымы, енді емес: 20-235 мм сын.бағ. (2,8–31,3 кПа). Систолалық қысым, диастолалық қысым, орташа қан қысымы бойынша мазасыздықтың болуы. Асқын кернеуден бағдарламалық қорғаудың болуы, артық емес: (297 ±3) мм сын.бағ. ст. [(39,6 ±0,4) кПа]. Асқын кернеуден аппараттық қорғаныстың болуы, артық емес: (320 ±10) мм сын.бағ. ст. [(42,8 ±1,3) кПа]. Манжеттің қысымын өлшеу диапазоны, енді емес: 0-300 мм сынап бағанасы. (0,0–40,0 кПа). Температураны өлшеудің болуы: кемінде 1 арнаның болуы. Өлшеу диапазоны, енді емес: 0℃ ~ + 50℃. Ажыратымдылық, артық емес: 0,1℃. Дәлдік, артық емес: ±0,3 °C. өлшем бірліктерінің болуы:℃, ¡. Жаңарту уақыты, артық емес: 1-2 С.өзін-өзі тексеру, енді емес: 5-10 мин. дабыл шектері, енді емес: 0,0℃ ~ +50℃. Температура дабылының болуы. Өлшеу режимінің болуы: еркін режим. Позиция: Қолтық. Монитордың негізгі экранында қисықтар, толқындар, сандық мәндер, мәзірлер және монитордың күйі туралы мәліметтер көрсетілуі керек. Мониторда кемінде үш дисплей режимі болуы керек: ұрықтың дисплей режимі, ұрықтың дисплей режимі және ананың дисплей режимі. Мониторда кемінде екі түрдегі дабыл сигналдары көзделуі тиіс: пациент бойынша дабыл және техникалық дабыл. Науқасқа қатысты дабылдар өмірлік белсенділіктің негізгі көрсеткіші белгіленген шектен асатын жағдайды көрсетуі керек. Дыбыстық және визуалды Дабылдарды өшіру мүмкіндігі бар. Дабыл жағдайларын анықтайтын реттелетін дабыл шектерінің болуы. Ауырлық дәрежесі бойынша мазасыздықты кем дегенде үш деңгейге бөлу керек: жоғары, орташа және төмен. Жоғары деңгейдегі дабылдар ең жоғары басымдыққа ие болуы керек. Дабылдың бірнеше түрі бір уақытта пайда болған жағдайда, монитор жоғары деңгейлі дабыл үшін дыбыстық сигнал беруі керек. Экранда дабыл туралы ақпаратты көрсетудің кемінде 2 режимінің болуы: мәтіндік және сандық. Мониторда күні мен уақыты көрсетілген ағымдағы дабыл хабарламалары, сондай-ақ физиологиялық параметрлер бойынша алдыңғы дабыл сигналдары және күні мен уақыты көрсетілген дабыл хабарламалары жазылуы тиіс. Монитор кем дегенде 100 дабыл хабарламасын көрсетуі керек. Сақтау орны толтырылғаннан кейін, жүйе жаңа хабарламаларды сақтау үшін ең алғашқы хабарламаларды автоматты түрде жоюы керек. Монитор физиологиялық параметрлер бойынша кемінде 800 дабыл сигналын және дабылдың қабаттасуы туралы хабарламаларды көрсетуі керек. Пациент бойынша дабыл сигналдарының болуы: жоғары деңгей: Асистолия; асистолия бойынша дабылдың кешігуі, артық емес: 0 секунд; QRS кешені 4 секундтан аспайтын уақыт ішінде анықталмайды. Орташа деңгей: ХСП1 / ХСП2 бойынша дабыл сигналы; ХСП1/ХСП2 бойынша дабылдың төменгі шегі, бұдан былай: 60-205 уд. / мин, қадаммен, 5-тен аспайтын; ХСП1/ХСП2 бойынша дабылдың жоғарғы шегі, бұдан былай: 65-210 уд./мин, қадаммен, 5-тен аспайтын; ХСП1 бойынша дабылдың кешігуі/ ТЖЖ2, енді емес: 0-20 секунд, қадаммен, 5 артық емес; ТЖЖ бойынша дабыл; ТЖЖ бойынша дабылдың төменгі шегі, енді емес: 30-239 уд./мин, қадаммен, 1 артық емес; ТЖЖ бойынша дабылдың жоғарғы шегі, енді емес: 31-240 уд./мин, қадаммен, артық емес 1; жүрек соғу жиілігі бойынша дабылдың кешігуі, артық емес: 0 секунд; SpO2 бойынша дабыл; SpO2 бойынша дабылдың төменгі шегі, енді емес: 50-99%, қадаммен, 1 артық емес; SpO2 бойынша дабылдың жоғарғы шегі, енді емес: 51-100%, қадаммен, 1-ден аспайды; SpO2 бойынша дабылдың кідірісі, артық емес: 0 секунд; систолалық қысым бойынша дабыл; систолалық қысым бойынша дабылдың төменгі шегі, енді емес: 40-269 мм сын.бағ. қадаммен, 1–ден аспайды (5,3-36,0 кПа, қадаммен, 0,1-ден аспайды); систолалық қысым бойынша дабылдың жоғарғы шегі, енді емес: 41-270 мм сын.бағ. қадаммен, 1–ден аспайды (5,6-36,0 кПа, қадаммен, 0,1-ден аспайды); систолалық қысым бойынша дабылды кешіктіру, 0 секундтан аспайды; диастолалық қысым бойынша дабыл; Диастолалық қысым бойынша мазасыздықтың төменгі шегі, енді емес: 10-214 мм сынап бағанасы. қадаммен, 1–ден аспайды (1,3-28,5 кПа, қадаммен, 0,1-ден аспайды); диастолалық қысым бойынша дабылдың жоғарғы шегі, енді емес: 11-215 мм сын.бағ. қадаммен, 1–ден аспайды (1,6-28,8 кПа, қадаммен, 0,1-ден аспайды); диастолалық қысым бойынша дабылдың кідірісі, 0 секундтан аспайды; СРД дабылы; СРД бойынша дабылдың төменгі шегі, енді емес: 20-234 мм сын.бағ. ст., қадаммен, 1-ден аспайды (2,8-31,2 кПа, қадаммен, 0,1-ден аспайды); ССД бойынша дабылдың жоғарғы шегі, енді емес: 21-235 мм сын.бағ. қадаммен, 1-ден аспайды (2,8-31,3 кПа, қадаммен, 0,1 - ден аспайды); СРД бойынша дабылдың кідірісі, артық емес: 0 секунд; температура бойынша дабыл; ТЕМП бойынша дабылдың төменгі шегі, енді емес: 0-ден +49,9 °C-қа дейін, қадаммен, 0,1-ден артық емес; ТЕМП бойынша дабылдың жоғарғы шегі, енді емес: +0,1-ден +50,0 °C-қа дейін, қадаммен, 0,1 артық емес; қарқыны бойынша дабылды кешіктіру, 0 секундтан артық емес. Кіріктірілген термографтың болуы. Монитордың кіріктірілген термографы американдық және халықаралық стандарттарды қолдауы керек. Үздіксіз қисықтарды тегтермен және ана өмірінің негізгі көрсеткіштерінің сандық мәндерінің тізімімен синхронды түрде басып шығару керек. Термограф функцияларының болуы: автоматты түрде басып шығару, Басып шығару таймері, қалған уақыт көрсеткіші, жылдам басып шығару, Деректерді кэштеу. Басып шығару жылдамдығы, кем дегенде: 1 см / мин, 2 см / мин немесе 3 см/мин. Принтер таймерін санау ұзақтығының параметрлерінің болуы: Таймерді орнату: 10-90 минут, қадаммен, 5 немесе шексіз. Басып шығару кезінде қисық мәліметтер тізімінің болуы: Ағымдағы күнді, уақытты, басып шығару жылдамдығын, идентификаторды, атауды, CHR2, HR, SpO2 ауысуын қамтитын тізім (келесі тәртіпте: систолалық / диастолалық / орташа қысым) және температура мониторингтің басында және әрбір келесі, 10 минуттан аспайтын мерзімде басып шығарылуы керек. Басып шығаруда мыналар көрсетілуі керек: CHSP1 және CHSP2 үшін CTG талдау нәтижелері; Chsp1 қисығы; CHSP2 қисығы; төмендегі оқиға белгісінің аннотациясы; ананың жүрек соғу жиілігі қисығы; ананың SpO2 қисығы; Нақты уақыттағы басып шығару режимінде NAD өлшеудің әрбір нәтижесі қағазға келесі ретпен басып шығарылуы керек: систолалық/диастолалық/орташа қысым; физиологиялық параметрлер бойынша дабыл хабарламасы немесе сигналдарды қабаттастыру туралы дабыл хабарламасы. Басып шығарудың өзін-өзі диагностикалау функциясының болуы. Экран мен монитордың жоғарғы қақпағы арасында көлбеу бұрышын реттеудің болуы. CHSP сенсоры қосылған арнаны автоматты түрде анықтаудың болуы. Өзгермелі бэкг күшейту, кем емес: жақсырақ көру үшін бэкг қисығының оңтайлы өлшемін реттеу үшін X1/2, X1, X2, X4 және X8. Кедергілерді жоюға арналған артефактілерді басу функциясының болуы. Егер мониторинг процесінде сигналдардың қабаттасуы анықталса, ескерту хабарламасын көрсете отырып, сигналдардың қабаттасуын тексеру функциясының (ПНС) болуы. Ұрықтың қозғалысын сымсыз (қосылу мүмкіндігі) және сымды автоматты бақылау функцияларының болуы. Ұрықтың қозғалысын автоматты бақылауды күшейту функциясының болуы. Ұрықтың қозғалысын автоматты бақылау нәтижелерін қисық түрінде көрсетудің болуы. Пациент туралы мәліметтерді енгізу функциясының болуы: бірегей идентификатор, аты-жөні. Экранда дисплейдің болуы: CHSP1 қисығы, CHSP2 қисығы, ADP қисығы, ток қисығы, PEKG қисығы (мүмкіндік), қисықтарды басқару. Зерттеу файлдарын сақтаудың болуы: 300 файлға дейін. Науқастың идентификаторы немесе аты-жөні бойынша іздеу функциясының болуы. ҚТГ талдауының болуы: нақты уақыт режимінде қисықта орындалуы, дәрігерлер үшін қосымша деректерді қамтамасыз етуі тиіс. Нақты уақыт режимінде қисық 10 минуттан аспайтын уақыт ішінде қалыптасқаннан кейін ғана талдануы керек. Қамтылатын максималды кезең, кем дегенде 60 минут. CTG талдауы ұрықтың жүрек соғу жылдамдығын, токографиясын және ұрықтың қозғалысын сипаттауы керек. ҚТГ талдау нәтижелерінің болуы: сигналдың жоғалу үлесі; талдау барысында қысқарту уақыты; 10 минуттан аспайтын (ұрықтың қозғалысы немесе жатырдың жиырылуы оған әсер етпейтін кезде) орташа ҚСЖА; жиілігі 10 уд./мин астам және ұзақтығы 10 секундтан астам акцелерацияны қоса алғанда, акцелерация кезеңдерінің ұзақтығы, сондай-ақ акцелерация жиілігі 15 уд./мин және ұзақтығы 15 секундтан астам; баяулау уақыты; қысқа мерзімді өзгерістерді талдау нәтижесі; ұзақ мерзімді өзгерістерді талдау нәтижесі; талдаудың басталу уақыты; талдаудың аяқталу уақыты. Таймерді санаудың 10-шы және 60-шы минуттары арасындағы кезеңде монитор ҚТГ талдауының нәтижелерін минут сайын шығаруы тиіс. Ананың ЭКГ мониторингінің болуы: ЭКГ мониторингі кезінде пациенттің қазіргі физиологиялық жағдайын дәл бағалауға мүмкіндік беретін жүрек-электрлік белсенділігінің үздіксіз қисығы қалыптасуы керек. Жүрек соғу жиілігін өлшегіштің жүрек соғу жиілігін өзгертуге жауап беру Уақыты 10 С-тан аз болуы керек. Токтың тұрақты компонентінің напряжысу кернеуіне төзімділік, қазірдің өзінде емес: -500-ден +500 мВ-қа дейін. Егер анықталған ЭКГ сигналының тұрақты ток компонентінің кернеуі осы диапазоннан тыс болса, монитор жоғары деңгейлі дабыл беруі керек. Мүмкіндіктердің болуы: ЭКГ көзін таңдау, ЭКГ күшейтуді таңдау және ЭКГ калибрлеу Монитор артериялық қанның функционалды оттегімен қанығуын (SpO2) және жүкті әйелдің жүрек соғу жиілігін үздіксіз бақылауды қамтамасыз етуі керек. Артериялық қан гемоглобинінің оттегімен қанығуын анықтау үшін қолданылатын SpO2 плетизмограммасын өлшеудің болуы. SpO2 сандық мәні оттегімен байланысқан және оксигемоглобин түзетін гемоглобин молекулаларының пайызын көрсетуі керек. Сонымен қатар, SpO2/Плетизм параметрі. жүрек соғу жиілігі сигналы мен плетизмограмманы қамтамасыз етуі керек. Импульстік оксиметрияның болуы-артериялық қанның оттегімен қанығуын өлшеуді бағалау үшін қолданылатын үздіксіз инвазивті емес Бақылау әдісі. Импульстік оксиметрия әдісімен көрсеткіштерді алу үшін гемоглобинмен жұтылатын және ұлпалар арқылы фотодетекторға берілетін кем дегенде екі жарық көзі (қызыл және инфрақызыл) бар жарыққа сезімтал сенсорды пайдалану керек. Оксиметр сидтері толқын ұзындығы кемінде 660 нм болатын қызыл түсті және толқын ұзындығы кемінде 900 нм болатын инфрақызыл сәуле шығаруы керек. Нақты уақыттағы SpO2 өлшеу нәтижесі негізгі Экран параметрлері аймағында көрсетілуі керек, өзін-өзі жазу қағазында үздіксіз қисық түрінде басып шығару мүмкіндігі бар. Сандық өрнектегі перфузияны көрсететін сигнал қарқындылығы (АЖ) функциясының болуы, сондай-ақ өлшеу орнындағы импульстің қарқындылығын көрсетеді. АЖ диапазонда анықталуы керек, енді емес: 0-ден 10-ға дейін; мән неғұрлым үлкен болса, сигнал соғұрлым қарқынды болады. Ананың жүрек соғу жиілігін (жүрек соғу жиілігін) бақылаудың болуы: ЭКГ немесе SpO2 мониторингі кезінде жүзеге асырылуы керек. Нақты уақыттағы жүрек соғу жиілігін өлшеу нәтижесі негізгі Экран параметрлері аймағында көрсетілуі керек, экранда көрсету және өзін-өзі жазу қағазында үздіксіз қисық түрінде басып шығару мүмкіндігі болуы керек Сигналдардың қабаттасуын тексеру функциясының (ПНС) болуы: егер мониторинг процесінде ПНС функциясы сигналдардың қабаттасуын анықтаса, онда экранда ұрықтың жүрек соғу жиілігінен ананың жүрек соғу жиілігінің сигналдарының қабаттасуы туралы ескерту хабары көрсетілуі керек. Ананың инвазивті емес қан қысымын (NAD) бақылаудың болуы: Монитор қан қысымын осциллометриялық түрде өлшеуі керек. Осциллометриялық құрылғылар қысу манжетіндегі қысымның өзгеру амплитудасын өлшеуі керек, өйткені манжеттерге қысым систолалық қысым деңгейінен жоғары төмендейді. Кемінде екі өлшеу режимі болуы керек: қолмен және автоматты. Қолмен режимде NAD әр талап бойынша бір рет өлшенуі керек. Автоматты режимде NAD алдын ала белгіленген аралықпен қайта өлшенуі керек. Бұл аралықты реттеу керек. Автоматты өлшеулер арасында қолмен өлшеуді орындау мүмкіндігі бар. Екі режимде де систолалық (SYS), диастолалық (DIA) және орташа қан қысымы (MAP) өлшеніп, экранға шығарылуы керек. Осы құрылғының көмегімен алынған қан қысымын өлшеу нәтижелері негізгі қателік пен орташа квадраттық ауытқуға қатысты электрондық немесе автоматты сфигмоманометрлер үшін стандарт талаптарына сәйкес келуі тиіс. Ананың температурасын бақылаудың болуы. Өлшеу диапазоны, енді емес: 0-ден 50 ºC-ге дейін. Ананың мониторингін көрсету: мониторда кемінде үш дисплей режимі болуы керек: ұрық-ананың дисплейі, ұрықтың дисплейі және ананың дисплейі. Ұрықтың сандық көрсеткіштерінен басқа, монитордың сандық мәндер терезесінде ананың негізгі өмірлік параметрлері көрсетілуі керек: SpO2, NAD, HR және температура. Экранның диагональ өлшемі, кем дегенде: 12,1 дюйм. Ажыратымдылық, кемінде: 800х600 пиксель. Сенсорлық экран режимінде экраннан басқарудың болуы. Американдық және халықаралық қолдайтын кіріктірілген монитор термографының болуы қағаз ені стандарттары жазу құрылғысы үшін. Белгілермен қатар үздіксіз қисықтарды басып шығару керек. Монитор келесі функцияларды қолдауы керек: автоматты түрде басып шығару; Басып шығару таймері; жылдам басып шығару; деректерді кэштеу; CHSP2 ауысымы; басып шығаруды өзін-өзі тексеру; қағаз беру. Қағаздың ені, кемінде: 150/152 ММ. басып шығарудың тиімді ені, кемінде: 120 мм. ТжКБ Басып шығару ені, кемінде: 80 мм. ТжКБ масштабы, кемінде: 20 уд/мин. токб Басып шығару ені, кемінде: 40 мм. Токб масштабы, кемінде: 25 %/см. стандартты жылдамдық (қисықтар нақты уақыт режимінде), кемінде: 1 см / мин, 2 см/мин, 3 см/мин.жылдам басып шығару жылдамдығы (сақталған қисықтар): 15 мм / сек дейін. Деректер дәлдігі, артық емес: ± 5% (X осі). Деректер дәлдігі, артық емес: ± 1% (Y осі). Ажыратымдылық, кемінде: 8 нүкте / ММ. Қағазда деректердің болуы: CHSP1 қисық белгісі,chsp2 қисығы / белгісі, ток қисығы, ADP қисығы / қара белгісі, ұрықтың қозғалыс белгісі, оқиға белгісі (және аннотация), АВТО-нөлдеу белгісі, дабыл индикаторы, күні, уақыты, басып шығару жылдамдығы, идентификатор, аты-жөні, chsp2, CHSS, SpO2 ауысуы, систолалық, диастолалық және орташа қан қысымы, температура, CTG талдауының нәтижелері. Интерфейстердің болуы: RS232, RJ45 Пациенттің қосылыстарын электр тогының соғуынан қорғау дәрежесі: ультрадыбыстық (SP1, SP 2), Сыртқы ток, Ұрықтың қозғалыс белгісі (DP), ұрық стимуляторы (SP), Жатырішілік қысым (AMD), төмен емес: BF түрі; инвазивті емес қан қысымы (NAD), артериялық қанның оттегімен қанығуы (SpO2), төмен емес: BF түрі, дефибрилляциядан қорғалған; тікелей электрокардиография (PEKG), төмен емес: CF түрі; Электрокардиография (ЭКГ),Температура (қарқын), төменде емес: дефибрилляциядан қорғалған CF түрі. Нақты уақыт режимінде ана мен ұрықтың физиологиялық параметрлерін қашықтықтан бақылау және бақылау үшін мониторды орталықтандырылған мониторинг жүйесіне сымсыз/сымды қосу мүмкіндігінің болуы. Өлшемі (тереңдігі × ені × биіктігі), артық емес: 347 × 330 × 126 мм. Салмағы, артық емес: 6,3 кг. Монитор IEC/EN 60601-1 медициналық электр жабдықтарына қойылатын қауіпсіздік талаптары бойынша халықаралық стандартқа сай болуы керек. ALARA принципін қолданудың болуы (әсердің ең аз ақылға қонымды деңгейі). Судың енуі нәтижесінде зиянды әсерден қорғау дәрежесі: негізгі блок, төмен емес: IPX1; УЗ/ток датчиктері, төмен емес: IPX8. Жүйенің жұмыс режимінің болуы: үздіксіз жұмыс істеуге арналған жабдық. | 1 дана |
|  |  | 2 | Қуат сымдары | Электр желісіне қосылу үшін қуат кабелінің болуы | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | Ультрадыбыстық сенсор (12 ультрадыбыстық Кристалл, 1 МГц | Ультрадыбыстық датчиктің болуы: кемінде 12 ультрадыбыстық Кристалл, кемінде 1 МГц. Кабельдің ұзындығы, кемінде: 2,5 м. салмағы, артық емес: 190 Г. мөлшері, артық емес: 88×35 мм. | 2 дана |
|  |  | 2 | TOCO сенсоры (Көк таңбалау) | Мониторға арналған TOCO сенсорының болуы. Кабельдің ұзындығы, кемінде: 2,5 м. салмағы, артық емес: 180 г. мөлшері, артық емес: 88×35 мм. | 1 дана |
|  |  | 3 | Оқиғалардың қолмен маркері | Ұрықтың қозғалысын қолмен бақылау үшін оқиға маркерінің болуы. Кабельдің ұзындығы, кемінде: 2,5 м. салмағы, артық емес: 56 г. | 1 дана |
|  |  | 4 | Белдік | Датчиктің УДЗ және датчиктің тогын пациентке бекітуге арналған белдіктің болуы. | 3дана |
|  |  | 5 | 3 қорғасынға арналған ЭКГ кабелі | Кемінде 3 қорғасынға, қайта пайдалануға болатын ЭКГ кабелінің болуы. Кабельдің ұзындығы, кемінде: 3 м. салмағы, артық емес: 213 г. | 1 дана |
|  |  | 6 | SPO2 сенсоры | Ересектерге арналған қайта пайдалануға болатын SpO2 сенсорының болуы. Кабельдің ұзындығы, кемінде: 2,4 м. салмағы, артық емес: 68 г. | 1 дана |
|  |  | 7 | НИАД манжетіне арналған ұзартқыш түтік | НИАД манжетіне арналған түтіктің болуы, қайта пайдалануға болады. Кабельдің ұзындығы, кемінде: 3,3 м. салмағы, артық емес: 194 г. | 1 дана |
|  |  | 8 | Манжета анықтау үшін НИАД, ересектер үшін | НИАД манжетінің болуы, ересектер үшін, қайта пайдалануға болады. Өлшемі, кем дегенде: 27-35 см. | 1 дана |
|  |  | 9 | Температура сенсоры | Тері температурасы сенсорының болуы, ересектер үшін, қайта пайдалануға болады. Кабельдің ұзындығы, кемінде: 3 м. салмағы, артық емес: 55 г. | 1 дана |
|  |  | 10 | Арба | Мобильді арбаның болуы. Жоғарғы сөренің биіктігін реттеу мүмкіндігінің болуы, кемінде, см: + / - 20. Ұнтақпен қапталған металл жақтаудың болуы. Жабдықты орналастыруға арналған кемінде екі сөренің болуы. Әр сөреде тартпа болуы керек. Полиуретанмен қапталған кем дегенде 4 дөңгелектің болуы. Әр дөңгелекте тежегіш болуы керек. Арбаны жылжытуға арналған тұтқаның болуы. | 1 дана |
|  |  | 11 | Қайта зарядталатын литий-ионды батарея | Қайта зарядталатын литий-ионды аккумулятордың болуы: номиналды сыйымдылығы, кемінде: 5000 мАч. Үздіксіз жұмыс уақыты, кем дегенде: 2 сағат. Номиналды кернеу: 14,8 в. қажетті зарядтау уақыты, артық емес: 7 сағат. Қызмет ету мерзімі, кемінде: 300 зарядтау-разряд циклі. | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
|  |  | 1 | Ультрадыбыстық байланыс гелі | Сыйымдылығы кемінде 250 мл ультрадыбыстық зерттеуге арналған гельдің болуы. | 1 дана |
|  |  | 2 | ЭКГ электрод, ересектер үшін | Ересектерге арналған бір рет қолданылатын ЭКГ электродтарының болуы, қаптамада кемінде 10 дана | 5 қаптама |
|  |  | 3 | Сақтандырғыш | Сақтандырғыштың болуы | 2 дана |
|  |  | 4 | Жылу қағазы | Термопринтерге арналған бүктелген, термосезімтал қағаздың болуы. Қағаздың ені, кемінде: 152 мм / 150 мм. | 15 дана |
| 4 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Желі кернеуі–100-240 в~ Жиілігі -50/60 Гц Температура: +5-тен + 40 °C-қа дейін Салыстырмалы ылғалдылық: 15-93 % (конденсация жоқ) Атмосфералық қысым: 86-106 кПа |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP соңғы пайдаланушы |  |  |  |
| 6 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | Шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде. ҚР, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ., Жалел Қизатов көшесі, 7А. |  |  |  |
| 7 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. МТ кепілдігі кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |

№3 лоттың Техникалық сипаттамасы - Керек-жарақтары бар дефибриллятор-монитор

| ### № р/н | ### Критерийлер | ### Сипаттама |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (үлгіні, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Керек-жарақтары бар дефибриллятор-монитор |  |  |  |  |
| 2 | Өлшеу құралдарына жататын МТ атауы (моделін, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып) | Керек-жарақтары бар дефибриллятор-монитор |  |  |  |  |
| 3 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № р/н | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы |  | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Керек-жарақтары бар дефибриллятор-монитор | Автоматты сыртқы дефибрилляция функциясы бар Дефибриллятор-монитор Жабдықтары бар аппараттың негізгі блогы: - Қолмен дефибрилляция және синхрондалған кардиоверсия режимдері - Автоматты сыртқы дефибрилляция - Қуат сымы-1 дана. - Автоматты дефибрилляциялық электродтарға арналған кабельмен пайдалануға арналған сынақ тығыны-1 дана. - Дефибрилляция кабелінің қорғаныс қақпағы - CD-дегі Пайдаланушы нұсқаулығы - Пайдаланушының қысқаша нұсқаулығы Импульс параметрлері - бифаза қысқартылған экспоненциалды. Разряд энергиясының ең жоғары деңгейі 200Дж аспайды. Өлшемдері: Ш Х в Х Г-290,0 x 235,0 x 205,0 мм артық емес, аккумуляторсыз салмағы 5,66 кг артық емес. Дисплей Өлшемдері: экранның диагональды өлшемі кемінде 7 дюйм (17,8 см). Түрі: TFT түсті СКД дисплейі. Ажыратымдылық: әр түс үшін 32 жарықтық деңгейімен кем дегенде 800×480 пиксель (VGA). Сыпыру жылдамдығы: номиналды түрде кемінде 25 мм/с ± 10% (қозғалмайтын қисық; қозғалмалы ЭКГ және SpO2 үшін; капнограмманы сыпыру жылдамдығы кем емес 6,25 мм/с ± 10%. Қисықты қарау ұзақтығы: кемінде 6,5 с ± 10%. Зарядтау уақыты: 5 секундтан аспайды — ересектерге ұсынылатын энергия деңгейіне жету үшін (кем дегенде 150 Дж), жаңа толық зарядталған батареяны пайдалану кезінде; 6 секундтан аспайды — таңдалған энергия деңгейіне жету үшін (200 Дж дейін) жаңа толық зарядталған батареяны пайдалану, тіпті максималды қуат деңгейінде 15 разряд берілгеннен кейін де; 15 секундтан аспайды-желілік кернеу деңгейі номиналдың 90% болса да, тек айнымалы ток желісінен жұмыс істегенде таңдалған энергия деңгейіне жету үшін. Қолмен дефибрилляция режимінде құрылғы қажетті зарядты ең көп дегенде алады * Тек айнымалы ток желісінен жұмыс істегенде 23 секунд (оның ішінде желілік кернеу деңгейі номиналдың 90% құрайды); * Жаңа толық зарядталған батареяны пайдаланған кезде 15 секунд, тіпті максималды қуат деңгейінде 15 разряд берілгеннен кейін де. АНД режимінде талдау функциясын қосу мен құрылғының разрядты беруге дайындығы арасындағы уақыт келесі жағдайларда 23 секундтан аспайды: * тек айнымалы ток желісінен жұмыс істегенде (оның ішінде желі деңгейі кернеулер номиналдың 90% құрайды); * жаңа толық зарядталған батареяны пайдаланған кезде, тіпті максималды қуат деңгейінде 15 разряд берілгеннен кейін де. АНД режимінде құрылғы қажетті зарядты ең көп дегенде алады: * Тек айнымалы ток желісінен жұмыс істегенде 32 секунд (оның ішінде желілік кернеу деңгейі номиналдың 90% құрайды); * Жаңа толық зарядталған батареяны пайдаланған кезде 24 секунд, тіпті максималды қуат деңгейінде 15 разряд берілгеннен кейін де. Науқастың қарсылық диапазоны: мин. 25 Ом (сыртқы дефибрилляция), 15 Ом (ішкі дефибрилляция); максимум 250 Ом. Нақты жұмыс ауқымы осы мәндерден асып кетуі мүмкін. Қолмен дефибрилляция режиміҚолмен режимдегі разряд энергиясы (разрядтың кемінде 20 сатысы): 1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120, 150, 170, 200 Дж. Басқару элементтері: қосу/өшіру, режимді таңдау тұтқасы, заряд, разряд, синхрондау, ЭКГ қорғасын таңдау, пациентті таңдау, басып шығару, оқиғаларды белгілеу, есептер, дабылдар, шағын джойстик. Қуат мәнін таңдау: алдыңғы панельдегі режимді таңдау тұтқасы.Зарядтауды басқару: алдыңғы панельдегі түйме, сыртқы разрядты электродтардағы түйме. Разрядты басқаруды басқару: алдыңғы панельдегі түйме, сыртқы немесе ішкі разрядты электродтардағы түймелер. Синхрондалған басқару: алдыңғы панельдегі синхрондау түймесі. Синхрондалған разрядтың уақыты: анықтаудың максималды уақыты Разряд берілгенге дейінгі R-тісі QRS кіріс кешенінің шыңынан сынақ разрядына дефибрилляциялық разрядтың алдыңғы майданына дейін осциллографпен өлшенген 25 мс құрайды жүктеме 50 Ом. Индикаторлар: мәтіндік кеңестер, дабыл дыбысы, QRS кешенінің дыбыстық сигналы, батарея күйі, жұмысқа дайындық, Сыртқы қуаттан қуат синхрондау режимі. Зарядтау индикаторлары: зарядтау жиынтығының/аяқталуының дыбыстық сигналдары, құрылғының алдыңғы жағында және сыртқы разрядта жыпылықтайтын разряд түймесі электродтар, дисплейдегі энергия деңгейінің көрсеткіші. АНД режимі Ан энергия профилі: номиналды энергия ересектер үшін кемінде 150 Дж (зауыттық әдепкі параметр)/50 Ом сынақ жүктемесі кезінде балалар/емшек сүтімен қоректенетін балалар үшін кемінде 50 Дж.АНД режиміндегі басқару элементтері: қосу/өшіру түймесі, разряд түймесі. Мәтіндік және дауыстық шақырулар: пайдаланушы реттейтін хаттамаға сәйкес толық мәтіндік және дауыстық шақырулар. Индикаторлар: монитор экранындағы кеңестер мен хабарламалар, дауыстық кеңестер, батарея күйі, жұмысқа дайын болу, сыртқы көзден қуат алу. Зарядтау жиынының индикаторлары: зарядтау жиынының/аяқталуының дыбыстық сигналдары, жыпылықтайтын разряд түймесі, дисплейдегі қуат деңгейінің көрсеткіші.ЭКГ талдауы: разрядты беру қажеттілігін анықтау үшін пациенттің ЭКГ талдауы және сигнал сапасы, сондай-ақ дефибрилляция үшін электродтардың теріге дұрыс жанасуын қамтамасыз ету үшін қарсылықты өлшеу. Разрядты қажет ететін ритақ түрлері: қарыншалық фибрилляция мен діріл кезінде, сондай-ақ полиморфты қарыншалық тахикардияда разрядты беру үшін талдау алгоритмі. Ол әдетте импульспен жүретін ритақ немесе электр разрядының пайдасы болмайтын ритақ болған кезде разрядтың берілуіне жол бермейді. Разряд энергиясын таңдау алгоритмінің сезімталдығы: талаптарға жауап береді AAMI DF39 және AHA нұсқаулары. Ересектер: қарыншалық фибрилляция-90% төменгі сенімділік шегі 87%, полиморфты қарыншалық тахикардия және қарыншалық діріл-75% төменгі сенімділік шегінде 67%; балалар / кеуде балалар: қарыншалық фибрилляция-90%, төменгі сенімділік шегі 87%. Разряд энергиясын таңдау алгоритмінің ерекшелігі: aami талаптарына сәйкес келеді DF39 және AHA нұсқаулары. Қалыпты синус ритағы-99%, төменгі сенімділік шегі 97%; асистолия — 95%, төменгі сенімділік шегі 92%; разрядты беруді қажет етпейтін ритақтың басқа түрлері — 95%, төменгі сенімділік шегі 88%.ЭКГ және аритмияны бақылау Кіріс сигналдары: бір уақытта кем дегенде 3 ЭКГ қисығын көруге және кем дегенде 2 қисық сызықты басып шығаруға болады. I, II және III сымдардағы Сигнал мыналардың көмегімен тіркеледі Бақылау үшін 3 сымды ЭКГ кабелі және жеке электродтар. 5 сымды кабельдің көмегімен сигналды aVR, aVL, aVF және V сымдарында тіркеуге болады. Электродтар арқылы ЭКГ екі көпфункционалды электродтар арқылы тіркеледі. Қорғасынның істен шығуы: электрод немесе сым ажыратылған жағдайда дисплейде хабарламалар мен үзік сызықтар көрсетіледі. Электрод ақауы: электрод ажыратылған жағдайда экранда нүктелі сызық көрсетіледі. Жүрек соғу жиілігін көрсету: сандық көрсеткіш кем дегенде 16-300 уд/мин (ересектер) немесе кем дегенде 16-350 уд/мин (балалар/нәрестелер) диапазонында ±10% немесе ±5 уд/мин қателік шегімен көрсетіледі, мәндерден үлкен. Жүрек соғу жиілігі мен аритмия туралы дабылдар: жоғары / төмен жүрек соғу жиілігі, Асистолия, Жел. фибрилляция / тахикардия, Жел. тахикардия, экстремалды. тахикардия, экстремалды. брадикардия, ПВХ жиілігі, ЭКС ұстамайды, ЭКС таңдамайды. Жалпы фазалық сигналды басу: ЭКГ сымдары үшін кемінде 105 дБ, ЭКГ электродтары үшін 96 дБ. ЭКГ өлшемі: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, Автоматты күшейту (1x күшейту басып шығарылған қисық фрагментінде 10 мм/мВ сәйкес келеді). ЭКГ қисықтары: 25 мм/с тұрақты сканерлеу жылдамдығымен көрсетіледі (принтер) ±5%, 25 мм/с (дисплей) ±10%. ЭКГ электродтарының ажыратылуын анықтау: 3 және 5 қорғасын сымдары үшін ағымдағы пациенттің электродтары үшін тұрақты ток деңгейі <35 н және басқа электродтар үшін <1,0 мкА қолданылады.T-толқынының максималды амплитудасы: құрылғы синхрондалған кардиоверсия кезінде R-толқын амплитудасының 80%-на дейін басады; сұраныс бойынша электрокардиостимуляция кезінде R-толқын амплитудасының 55% - на дейін; талдау кезінде R-толқын амплитудасының 34% - на дейін аритмия.QRS сынақ сигналының амплитудасы 1 мкф және ұзақтығы 100 мс, жүрек соғу жиілігі 80 1/мин: 18 мм болған кезде қолданылатын т-тістің максималды амплитудасы. Жиілікке жауап: * ЭКГ — 50 немесе 60 Гц желілік сүзгі * Көрсету үшін ЭКГ: 0,15–40 Гц, 0,05–40 Гц (EN 60601-2-27:2006 50.102.8 a, b), 2,0-20,0 Гц* Принтерге арналған ЭКГ: 0,05–150 Гц диагностикасы, 0,15 — 40 Гц–ST мониторингі, 0,05 — 40 Гц мониторингі (EN 60601-2-27:2006 50.102.8 a, b), 2,0–20,0 Гц — жедел жәрдем жүрек соғу жиілігін өлшеу қателігі және тұрақты емесмаққа жауап: қарыншалық бигеминияға арналған AAMI стандартына сәйкес келеді • HR=80 ud/min), баяу өзгеретін қарыншалық бигеминия (HR=60 ud/min), жылдам өзгеретін қарыншалық бигеминия (HR=120 ud/min) және екі бағытты систолалар (HR=90 ud/min) 20 секундтық тұрақтандырудан кейін өлшенеді. Жүрек соғу жиілігін орташалау: жүрек соғу жиілігі 350 уд/мин үшін жүрек соғу жиілігі соңғы 12 r-r аралығын орташалау арқылы есептеледі. N, P және V типті жүрек соғу жиілігі ескеріледі. егер жүрек соғу жиілігі 50 уд/мин-ден төмен түссе, орташалау кезінде соңғы төрт r-r аралығы ескеріледі. жүгірудің шекті санын пайдаланушы белгілейді, жүрек соғу жиілігі пайдаланушы таңдаған ЖЭ жүгіріс санына байланысты (9-дан аспайды). Дисплейдегі жүрек соғу жиілігі туралы деректерді жаңарту уақыты-1 с аспайды.Ырғақ жүргізушісінің импульсін анықтау сезімталдығы: Ені 100 мкс болатын 1 мВ, Ені 500 МКС болғанда 200 м кВ және ені 500 мкс-ден 2 мс-ге дейін болғанда 200 м кВ. ЭКГ аналогтық шығыс сигналының өткізу қабілеттілігі: 0,5-тен 70 Гц-ке дейін. ЭКГ Шығыс аналогтық сигналын күшейту: 1 мВ кіріс кезінде шығуда 1 В ± 10%. ЭКГ аналогтық шығыс сигналының кідірісі: ЭКГ кіріс сигналының түсуінен ЭКГ Шығыс аналогтық сигналын алуға дейінгі сигналдың өтуінің кідірісі 25 мс-ден аз. Ритақ жүргізушісінің импульстарын басу мүмкіндігі: амплитудасы = 2 - ден =700 мВ-қа дейін, ұзақтығы 0,1-ден 2,0 м с-қа дейін ANSI/aami EC 13 стандартына сәйкес: 2002 4.1.4.1/YY1079 4.1.4.1 IEC 60601-2-27/GB9706.25 стандартында көрсетілген шығарындылардың толық диапазонын қоспағанда, а әдістері және B.Жылдам ЭКГ сигналдарын ритм жүргізушісінің импульс детерминантымен басу: Өсу жылдамдығы 1,1 В / с. Жүрек соғу жиілігінің өзгеруіне жауап беру уақыты: жоғары жүрек соғу жиілігі бойынша дабыл үшін 7 с, Егер жүрек соғу жиілігі 80 — ден 120 уд/мин-ге дейін өзгерсе (дабыл шегі-100 уд/мин); дабыл үшін 6 с төмен жүрек соғу жиілігі, егер жүрек соғу жиілігі 80 — ден 40 уд/мин-ге дейін өзгерсе (дабыл шегі 60 уд/мин). Тахикардия дабылына дейінгі уақыт: 4 секунд 206 уд/мин (1 мВ, жарты амплитудасы және қос амплитудасы) және 195 уд/мин (2 мВ, жарты амплитудасы және егер дабылдың жоғарғы шегі 100 — ге, ал төменгі шегі 60-қа орнатылса, қалыпты жүрек соғу жиілігінен кейін өлшеу кезінде 80 уд./мин. Пациентті оқшаулау (дефибриллятор разрядтарынан қорғау): * ЭКГ сымдары: CF түрі * SpO2: CF түрі * CO2: BF түрі * аяқталды: CF түрі * Электродтар/разрядты электродтар: BF түрі * Ішкі разрядты электродтар: CF түрі Термопринтер ЭКГ қисығының фрагментін үздіксіз басып шығару: фрагментті басып шығару басталады және басып шығару түймесін басу арқылы тоқтайды. Принтерді жұмыс істеу үшін конфигурациялауға болады нақты уақыт режимінде немесе он секундтық кідіріспен. Фрагмент ЭКГ-ны қамтиды негізгі қорғасын және екінші қисық оқиғалардың аннотацияларымен және нәтижелерімен бірге өлшеу.Автоматты басып шығару: принтерді автоматты түрде басып шығаруға конфигурациялауға болады оқиғаларды белгілеу, зарядтау, разряд беру және дабыл беру кезінде. Есептер: келесілерді басып шығаруға болады: * Оқиғалардың қысқаша мазмұны (егжей-тегжейлі немесе қысқаша) * Тіршіліктің негізгі көрсеткіштерінің трендтері * Операциялық тексеру • Конфигурация * Күй журналы * Құрылғы туралы мәліметтер Жылдамдығы: ±5% қателікпен кемінде 25 мм/с. Амплитудалық қателік: 5 Гц кезінде ±300 мвмещысу кернеуі үшін 5%. Қағаз өлшемі: 50 мм (W) x 20 м (d) аспайды. Пациенттің деректерін сақтау Оқиғалардың ішкі қысқаша мазмұны: оқиғалардың бір жиынтығында 2 үздіксіз ЭКГ қисықтарын, 1 плетизмограмманы, талдауға арналған қисықтарды (тек АНД режимінде) және осы трендтерді жазу үшін кемінде 8 сағат сақталады. Максималды сыйымдылық-шамамен 30 минутқа созылатын оқиғалардың кем дегенде 50 қысқаша мазмұны. | 1 дана |  |
|  |  | Қосымша компоненттер |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Сыртқы ылғалға төзімді разрядты электродтар | Сыртқы разрядты электродтар жиынтығын ересектер/балалар (310 кг) және емшек сүтімен қоректенетін балалар (<10 кг) үшін пайдалануға болады. Апикальды разрядты электрод дефибриллятормен қашықтықтан зарядтауға арналған сары түймемен жабдықталған. Разрядты электродтарда әр жиынтықта қызғылт сары разрядты беру түймелері бар, олар кейін жыпылықтай бастайды дефибриллятор зарядталды. Жинақтың төс сүйегінің разрядты электродында пациентпен байланыс индикаторы бар. Науқаспен байланыс индикаторының қызғылт сары немесе қызыл түсі электродтың теріге нашар жанасуын көрсетеді. Науқаспен байланыс индикаторындағы жасыл шамдар науқаспен жақсы байланыста екенін көрсетеді. | 1 дана |  |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Қысқыштары немесе ысырмалары бар 3, 5 сымдарға арналған магистральдық ЭКГ кабелі | Қысқыштары немесе ысырмалары бар 3, 5 сымдарға арналған магистральдық ЭКГ кабелі | 1 дана |  |
|  |  | 8 | Радио мөлдір көбік мониторингіне арналған ЭКГ электродтары | Радиопластикалық көбікті бақылауға арналған ЭКГ электродтары, . рентгендік мөлдір. диаметрі - 50 мм, 1 қаптама-300 дана. | 1 қаптама |  |
|  |  | 14 | Аккумулятор литий-ионный | Литий-ионды батарея - 1 дана батарея Түрі: зарядталатын, литий ионы; сыйымдылығы батарея жапсырмасында көрсетілген. Шамамен өлшемдері: 28,5 (В) x 80 (В) x 145,7 (Д) мм аспайды Шамамен салмағы: 0,44 кг артық емес Сыйымдылығы: толық зарядталған батарея 20 °C температурада төмендегілердің бірі: * максималды энергия деңгейінде кем дегенде 100 заряд/разряд циклы. * Кемінде 2,5 сағат бойы мониторинг (ЭКГ, EtCO2 және SpO2 үздіксіз мониторингі және 15 минутта бір рет өлшеу), содан кейін 20 зарядтау циклі (энергияның максималды деңгейіне дейін)/разрядты беру. * Екі сағат ішінде Электрокардиостимуляция (180 ЖЖЖ./ ток кезінде мин 140 мА және импульстің ұзақтығы 40 мс) және сол уақыт ішінде бақылау (ЭКГ, EtCO2 және SpO2 үздіксіз мониторингі және 15 минутта бір рет өлшеу). Құрылғы өшірілген және айнымалы желіге қосылған кезде зарядтау уақыты ток: 25 °C температурада батареяны 100% зарядтау 3 сағаттан аз уақытты алады; 80% зарядтау 2 сағаттан аз уақытты алады. Батарея индикаторлары: аккумулятордағы заряд деңгейінің индикаторы, экрандағы сыйымдылық индикаторы, құрылғының алдыңғы жағындағы қуат индикаторлары; жыпылықтайтын дайындық индикаторы, дыбыстық сигнал және хабарлама Батарея Батарея заряды аз болған кезде экранда зарядсызданады. Батарея қуатының аздығы туралы хабарлама алғаш пайда болған кезде кем дегенде 10 минуттық бақылау және 6 разряд жеткілікті болады (макс.). | 1 дана |  |
|  |  | 15 | Ересектерге /балаларға арналған дефибрилляцияға арналған көп функциялы электродтар. | Үшін көпфункционалды электродтар ересектерге /балаларға арналған дефибрилляция. Дефибрилляцияға арналған бір реттік жабысқақ электродтарды ересектерде де, балаларда да қолдануға болады, науқастың салмағы 10 кг-нан асады.науқастың терісімен байланыс аймағы кем дегенде 75 см2 құрайды. Кабельдің ұзындығы кемінде 1.2 м. құрамында латекс жоқ. Бір рет қолдануға арналған. Сақтау температурасы + 15-тен +35 градусқа дейін. 10 дана.. Жарамдылық мерзімі 24 ай. | 1 дана |  |
| 4 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Температура: құрылғы үшін жұмыс температурасы: 0-45 °C; Жұмыс температурасы etco2 мониторингі: 0-40 °C; құрылғыны сақтау/тасымалдау кезіндегі температура батареясыз: - 20-70 °C. Ылғалдылық: бастап. ылғалдылығы 15-95%. Пайдалану және сақтау кезіндегі атмосфералық қысым диапазоны: 1060-572 мбар (- 382-4568 м). Судың/бөлшектердің енуіне төзімділік: қорғаныс класына сәйкес келеді IP54-шаңның енуінен (толық емес) және бәрінен шашыраған су ағындарынан қорғау тараптардың (ішінара кіруі мүмкін). Қауіпсіздік:EN 60601-2-4: 2011/GB9706.8-2009 стандарттарының талаптарына сәйкес келеді, EN 60601-1/A1:2013/GB9706.1-2007. Жұмыс режимі: үздіксіз айнымалы ток қуаты: 100-240 В үзіліс. ток, 50 немесе 60 Гц, 1-0, 46 А, батарея қуаты: кем дегенде 14,4 В, қайта зарядталатын, литий ионы. |  |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP соңғы пайдаланушы |  |  |  |  |
| 6 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | Шарт жасалған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде. ҚР, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ., Жалел Қизатов көшесі, 7А. |  |  |  |  |
| 7 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. МТ кепілдігі кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |  |

№   4 лоттың техникалық сипаттамасы - стоматологиялық сандық рентген жүйесі

| № р/н | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың (бұдан әрі – МТ)атауы (модельді, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Стоматологиялық сандық рентген жүйесі |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № р/н | МТ жиынтықта уыштың атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | МТ жиынтықтауыштың қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Стоматологиялық рентген жүйесі/рентген | Портативті рентгендік аппарат стоматология мен жақ-бет хирургиясында диагностикалық зерттеулер жүргізуге, бір тісті немесе тістердің шағын тобын рентгенологиялық диагностикалауға арналған. Рентгендік түтік-анод түрі стационарлық болуы тиіс; фокустық нүктесі 0,4 мм кем емес; нысаналы бұрышы 12,5° кем емес; анод Материалы вольфрамнан кем емес; салқындату әдісі-майды салқындату; түтіктің максималды кернеуі-70 кв артық емес; түтіктің минималды кернеуі-50 кв кем емес; түтіктің максималды ток күші 12 мА артық емес; Анодтың жылу сыйымдылығы кемінде 4,3 кДж; Анодтың максималды жылу шығаруы 100 Вт аспайды; рентген генераторы-түтік кернеуі-70кв ±7%; түтік тогының күші: 2ма ±10%; рентген Контроллеріsid 200 мм-ден кем емес; сәулелену уақыты: 0.05 ~ 1.6 сек; сәулеленуді шектейтін құрылғы дөңгелек болуы керек; сәулелену шығару өрісі: Ø 60 мм. | 1 дана |
|  |  | 2 | Зарядтау құрылғысы | Номиналды кіріс қуаты: 100~240В~, 50 / 60Гц, 1,0 А; шығыс кернеуі 28 вольттан аспайды; Шығыс тогы 1,42 А-дан аспайды; өлшемдері: 140(W) X 173(W) X 254 (d);салмағы 1,5 кг-нан аспайды; | 1 дана |
|  |  | 3 | Батарея | Литий-полимер болуы керек; кернеуі 22,2 вольттан аспайды; қуаты 1000 мАч-тан аспайды; | 1 дана |
|  |  | 4 | Сымсыз USB адаптері | Интерфейс-USB порты кемінде 2.0; жиілігі: 2.4~2.4835 ГГц шегінде; радиожиілік қуаты: кемінде 20 дБм; | 1 дана |
|  |  | 5 | Сандық рентгендік кескін сенсоры | Ол тікбұрышты типтегі пластина болуы керек. Сцинтиллятор түрі: CsI (TI); пиксель өлшемі (нм): 20 x 20 емес; пиксель қадамы (Г және В) (нм): 20; жоғары ажыратымдылық: 20 л / мм; динамикалық диапазон кемінде 57 дБ; Интерфейс: USB порты кемінде 2.0; өлшемі 2; өлшемі суреттер кемінде 26 x 34-тен аспайды; пикселдердің Жалпы саны кемінде 1300 x 1706 болуы керек; тиімді пикселдер саны кемінде 1300 x 1700; экрандалған пикселдер Саны жоғарғы бөлігі кемінде 756, 758, 760; төменгі бөлігі 1300 x 3-тен аспауы керек. | 1 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Жақсы желдетілетін бөлме Аулақ болу керек: - Ұшпа материалдармен, аммиакпен және т. б. өзара әрекеттесу. - - Құрылғыны зарядтау кезінде басқа электр құрылғыларымен қуат көзіне қосылу, - Ылғалдылық пен шаң деңгейі жоғары жерлер. |  |  |  |
| 4 | МТР жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) | DDP соңғы пайдаланушы |  |  |  |
| 5 | Жеткізу мерзімі МТ және орналасқан жері | Шарт жасалған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде, ҚР, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ., Жәлел Қизатов, 7А. |  |  |  |
| 6 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, МТ кепілдік сервистік қызмет көрсету шарттары | МТ кепілді сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. МТ кепілдігі кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - МТ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - бұйым корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар |  |  |  |

Медициналық техникаға қойылатын талаптар:

1) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 қазандағы № ҚР ДСМ бұйрығына енгізілген дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, орфандық препараттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы - 142/2020  "Орфандық аурулардың және оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың (орфандық) тізбесін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21479 болып тіркелген), тіркелмеген дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін жиынтықтаушылардың қорытындысы (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген медициналық бұйымдардың және дербес өнім немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын; арнайы көлік құралында медициналық техниканы сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеудің болуы.

Жинақтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі;

3) Қазақстан Республикасының аумағына Қазақстан Республикасының негізінде әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған кезде), хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, 96-бұйрықпен және 77-бұйрықпен бекітілген халықаралық патенттелмеген атау және сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты);

4) "Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22230 болып тіркелген);

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтынушылық қаптаманың және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі;

6) медициналық техниканың жаңалығы, оның жеткізілім сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңіндегі пайдаланылмауы және өндірісі;

7) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;

8) шарт талаптарына жеткізу санын, сапасын және мерзімдерін сақтау

Осы Қағидалардың 11-тармағы   4), 5), 6), 7), 8)  тармақшаларда көзделген шарттарды  Жеткізуші жеткізу немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

Директор                                                                                             А.О. Өтебаев