П Р О Т О К О Л №19 об итогах закупа медицинской техники по лотам №1-4 способом тендера

г. Петропавловск                                                                                                                                                           04 августа 2023 года

1.Заказчик и Организатор: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» КГУ «УЗ акимата СКО», БИН 990340006618, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.  Жалела  Кизатова, 7А, провело закуп медицинской техники способом тендера в соответствии с Приказом Министра здравоохранения РК от 07 июня 2023 года  №110  «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»,  (далее Правила).

Тендерная комиссия в составе:

Утебаев Асхат Онгарович  - председатель комиссии, директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»;

Карабалина Алтын-Сара Дюсенбаевна – зам. председателя комиссии, зам. директора по лечебной части КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»;

Члены комиссии:

Балтабекова Ляззат Кажмухановна   – зам. директора по стратегическому развитию КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»;

Қаукенбай Амангельды Кантарович - заведующий клинико-диагностической лаборатории КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»;

Бондарчук Ирина Борисовна – врач акушер-гинеколог  КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»;

Бисенева Айгерим Бахчановна – врач-стоматолог КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»;

Ибрагимова Луиза Мидхатовна – старшая мед. сестра КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»;

Секретарь  комиссии:

Кабиденова Кайыр Турабаевна - специалист по государственным закупкам КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3».

Отсутствовал: Член комиссии Балтабекова Ляззат Кажмухановна   – зам. директора по стратегическому развитию КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» в связи с служебной командировкой (Приказ 43-л от 31.07.2023 года).

2. Перечень закупаемой медицинской техники с указанием количества и общей суммы, выделенной для закупа, в том числе по лотам:

| № лота | Наименование лота | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Сумма, выделенная для закупа, в тенге | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аудиологическое оборудование для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) и коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) | комплект | 1 | 15000000,00 | 15000000,00 | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | СКО, г.Петропавловск, ул. Ж.Кизатова,7 А. КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» КГУ «УЗ акимата СКО» |
| 2 | Фетальный монитор (кардиотокограф) для матери и плода | комплект | 1 | 6399900,00 | 6399900,00 | В течение 20 календарных дней со дня заключения договора | СКО, г.Петропавловск, ул. Ж.Кизатова,7 А. КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» КГУ «УЗ акимата СКО» |
| 3 | Дефибриллятор-монитор с принадлежностями. | комплект | 2 | 5600000,00 | 11200000,00 | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | СКО, г.Петропавловск, ул. Ж.Кизатова,7 А. КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» КГУ «УЗ акимата СКО» |
| 4 | Стоматологическая цифровая рентгеновская система | комплект | 1 | 4590000,00 | 4590000,00 | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | СКО, г.Петропавловск, ул. Ж.Кизатова,7 А. КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» КГУ «УЗ акимата СКО» |

Общая сумма, выделенная для закупа, составляет 37 189 900,00 (Тридцать семь миллионов сто восемьдесят девять тысяч девятьсот) тенге 00 тиын.

3. От потенциальных поставщиков запросы о разъяснении тендерной документации не поступали.

4. Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.

5. Отзывов и изменений тендерных заявок в сроки, указанные в тендерной документации, не производилось.

6. Заявки, поступившие на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок, отсутствуют.

7. До истечения окончательного срока представления тендерных заявок потенциальными поставщиками представлены следующие заявки:

| № п/п | Наименование потенциальных поставщиков | Адрес потенциального поставщика | Дата и время представления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Fortex Plus» | РК, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.42/15, корпус 15/108, офис 115 | 19.07.2023 года / 11 час. 47 мин. |
| 2 | ТОО «Астра Медикал» | РК, г. Алматы, проспект Абая, 58 а. | 24.07.2023 года / 12 час. 06 мин. |
| 3 | ТОО «Inayat Ltd» | РК, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Желтоксан, строение 15 | 24.07.2023 года / 14 час. 03 мин. |
| 4 | ТОО «РиХ» | РК, г. Северо-Казахстанская область, Петропавловск, ул. Потанина, 61 | 26.07.2023 года / 09 час. 00 мин. |
| 5 | АО «Ordamed» | РК, г. Алматы, ул. Дуйсенова 25/202 | 26.07.2023 года / 09 час. 03 мин. |
| 6 | ТОО «Atlas Medical Trade» | РК, Северо-Казахстанская область, ул. Н. Назарбаева, 201 в, офис 2 | 26.07.2023 года / 09 час. 06 мин. |

8. Соответствие Потенциальных поставщиков условиям тендерной документации и Правил:

Потенциальные поставщики:  ТОО «Fortex Plus», ТОО «Астра Медикал», ТОО «Inayat Ltd», ТОО «РиХ», АО «Ordamed», ТОО «Atlas Medical Trade» соответствуют условиям, согласно с п.9  Правил.

Заявки потенциальных поставщиков: ТОО «Fortex Plus» по Лоту №2, ТОО «РиХ» по Лотам №1, №3, АО «Ordamed» по Лоту №4 соответствуют условиям утвержденной Тендерной документации и Правил.

Заявки потенциальных поставщиков: ТОО «Atlas Medical Trade» по Лотам №1, №2,  ТОО «Inayat Ltd» по Лотам №1, №2, №3, ТОО «Астра Медикал» по Лоту №4 не соответствуют условиям утвержденной Тендерной документации и Правил:

Заявка потенциального поставщика ТОО «Atlas Medical Trade» по Лоту №1 не соответствует условиям утвержденной  тендерной документации в части технической спецификации: 1) Требуемое: «Устройство должно объединять возможности диагностики ABR, TEOAE и DPOAE в одном устройстве» заявлено -  «Модульное устройство серии Sentiero модели Advanced (100340-SC – скрининг КСВП + ТЕОАЕ)» нет показателя DPOAE;  2) «Ушной зонд ОАЭ должен использоваться для диагностики ОАЭ. Однако он также может быть использован в качестве преобразователя для передачи акустического стимула при скрининге ABR (КСВП)» в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует КСВП зонд;

3) «Электродные провода и акустический преобразователь подключаются к гнёздам в верхней части кабеля предусилителя для выполнения КСВП-скрининга. Каналы-один; Разъёмы-3 электродных провода (чёрный, жёлтый, белый); Преобразователь (IP30 или ОАЭ зонд)» заявлено  «Не требуется», так как уже встроен в устройство», тогда как предусилитель необходим для отдельных исследований КСВП и TEOAE (вместе с преобразователями IP 30); 4) «Наушник для аудиометра оснащен электродами многоразового использования» отсутствуют многоразовый наушник для проведения КСВП.

Заявка потенциального поставщика ТОО «Atlas Medical Trade» по Лоту №2 не соответствует условиям утвержденной  тендерной документации в части технической спецификации: 1) Требуемое: «Мониторируемые измерения: Двойная ЧСС плода, ТОКО, ДП, АДП, возможность измерения ПЭКГ, возможность измерения ВМД, ЭКГМ, нАД,SpO2М, Темп», тогда как в технической спецификации потенциального Поставщика возможность измерения ПЭКГ , ВМД отсутствует. 2) «Наличие ремня для фиксации УЗ датчика и ТОКО датчика на пациентке в количестве 3 штук» заявлено количество «1 штука»; 3) «Тележка: Наличие возможности регулировки высоты верхней полки, не менее, см: +/- 20»  в технической спецификации потенциального поставщика сведения отсутствуют; 4) «Тележка: Наличие не менее двух полок для размещения оборудования» в технической спецификации потенциального поставщика сведения отсутствуют. 5) «Наличие перезаряжаемой ионно-литиевой батареи: Номинальная емкость, не менее: 5000 мАч.» заявлено «Емкость: 4000 мАч.»; 6) «Наличие программной защиты от перенапряжения….. Наличие аппаратной защиты от перенапряжения» отсутствует программная и аппаратная защита от перенапряжения; 7) «Сбой в отведении: в случае отсоединения электрода или провода на дисплее отображаются сообщения и пунктирные линии» отсутствует автоматическое обнаружение отсоединения электродов.

Кроме того, заявка потенциального поставщика ТОО «Atlas Medical Trade» по Лотам №1 и №2 не соответствует условиям тендерной документации в части технической спецификации: согласно пп.1 п. 51 Правил должны быть указаны точные технические характеристики.

Заявка потенциального поставщика  ТОО «Inayat Ltd» по Лотам №,1, №2, №3 не соответствует условиям утвержденной тендерной документации: согласно пп. 1 п. 51 Правил  «Техническая часть тендерной заявки содержит: технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате "docx"», тогда как потенциальный поставщик предоставил технические спецификации на электронном носителе в формате «pdf».

Заявка на участие в тендере потенциального поставщика  ТОО «Inayat Ltd  по Лотам №,1, №2, №3 не соответствует форме, согласно приложению 3 тендерной документации (Приложение 1 Правил). Заявка потенциального поставщика оформлена в соответствии с ПП РК от 04.06.2021 года №375. (п. 50 Правил).

Заявка потенциального поставщика ТОО «Астра Медикал» по Лоту №4 не соответствует условиям утвержденной тендерной документации в части технической спецификации: 1) Требуемое «Выходной ток не более 1,42 A» заявлено «Выходной ток 3,43 A»; 2) «Габариты: 140(Ш)» заявлено «Габариты: 150(Ш)»; 3) «Вес не более 1,5 кг» заявлено «Вес 1,9 кг»; 4). «Размер пикселей (нм): не уже 20 x 20» заявлено «Размер пикселей (нм): 15 x 15»; 5) «Время облучения: 0.05 ~ 1.6 сек» заявлено «Время облучения: 0.05 ~ 2 сек».

9. Таблица ценовых предложений потенциальных поставщиков:

| № п.п. | Наименование Потенциального поставщика | Лот № | Торговое наименование, производитель | Кол-во | Единица измерения | Цена тенге | Сумма тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Fortex Plus» | №2 | Фетальный монитор (кардиотокограф) матери и плода F9 Express. Производитель: Edan Instruments, Inc. Китай. | 1 | комплект | 5891000,00 | 5 891 000,00 |
| 2 | ТОО «Астра Медикал» | №4 | Дентальный рентген-аппарат диагностический портативный RAY98. Производитель Ningbo Runyes Medical Instrument Co., Ltd. Китай | 1 | комплект | 4050000,00 | 4 050 000,00 |
| 3 | ТОО «Inayat Ltd» | №1 №2 №3 | Аудиологическое оборудование для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) и коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) Easy Screen . Производитель: MAICO Diagnostic Gmbn. Германия. Фетальный монитор (кардиотокограф) матери и плода Edan F9, Производитель: Edan Instruments, Inc. Китай. Дефибриллятор-монитор с принадлежностями. Модель: Efficia DFM 100. Производитель: Филипс Голдвэй (Шэньчжэнь) Индастриал Инк. Китай. | 1 1 2 | комплект комплект комплект | 12300000,00 5000900,00 4700000,00 | 12 300 000,00 5 090 000,00 9 400 000,00 |
| 4 | ТОО «РиХ» | №1 №3 | Аудиологическое оборудование для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) и коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) Easy Screen . Производитель MAICO Diagnostic Gmbn. Германия. Дефибриллятор-монитор с принадлежностями. Модель: Efficia DFM 100. Производитель: Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Ind. Китай. | 1 2 | комплект комплект | 14995000,00 5600000,00 | 14 995 000,00 11 200 000,00 |
| 5 | АО «Ordamed» | №4 | Стоматологический цифровой портативный рентгеновский комплекс PortX IV. Производитель: Genoray Co., Ltd. Республика Корея. | 1 | комплект | 4 550 000,00 | 4 550 000.00 |
| 6 | ТОО «Atlas Medical Trade» | Лот№1 Лот№2 | Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции серий Sentiero модели Advanced/Advanced Diagnostic / Advanced Screening. Производитель PATH medical Gmbn. Германия. Фетальный монитор серии F90 Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd. Китай. | 1 1 | комплект комплект | 14299300,00 4899700,00 | 14 299 300,00 4 899 700,00 |

10. Экспертная комиссия не привлекалась.

11. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальных поставщиков, РЕШИЛА:

1) Отклонить тендерную заявку «ТОО «Atlas Medical Trade» по Лотам №1, №2 в соответствии  с пп.7 п. 62 Правил «Предоставление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил».

2) Отклонить тендерную заявку ТОО «Inayat Ltd» по Лотам №1, №2, №3 в соответствии  с пп.7 п. 62 Правил «Предоставление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил».

3) Отклонить тендерную заявку ТОО «Астра Медикал» по Лоту №4 в соответствии  с пп.7 п. 62 Правил «Предоставление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил».

4) Признать победителем по закупу медицинской техники способом тендера на основани  п. 66  Правил по лоту №1, №3 ТОО «РиХ», РК, г. Северо-Казахстанская область, Петропавловск, ул. Потанина, 61, в установленные сроки согласно п. 107 Правил  заключить договор закупа на сумму 26 195 000,00 (Двадцать шесть миллионов сто девяносто пять тысяч) тенге 00 тиын;

5) Признать победителем по закупу медицинской техники способом тендера на основании  п. 66  Правил по лоту №2 ТОО  ТОО «Fortex Plus», РК, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.42/15, корпус 15/108, офис 115, в установленные сроки согласно п. 107 Правил  заключить договор закупа на сумму 5 891 000,00 (Пять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча) тенге 00 тиын;

6) Признать победителем по закупу медицинской техники способом тендера на основании  п. 66  Правил по лоту №4 АО «Ordamed», РК, г. Алматы, ул. Дуйсенова 25/202, в установленные сроки согласно п. 107 Правил  заключить договор закупа на сумму 4 550 000.00 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын;

7) Разместить информацию об итогах проведенных закупок способом тендера на интернет-ресурсе.

За данное решение проголосовало: «За» 6 голосов.      «Против» 0 голосов.  «Воздержались»  0 голосов.

Председатель комиссии          _______________Утебаев А.О.

Зам. председателя комиссии________________Карабалина А.Д.

Члены комиссии                     _______________Қаукенбай А.К.

_______________Бондарчук И.Б.

_______________Бисенева А.Б.

_______________Ибрагимова Л.М.

Секретарь комиссии                _______________Кабиденова К.Т.

Тендер тәсілімен №1-4 лоттар бойынша медициналық техниканы сатып алу қорытындылары туралы № 19 хаттама

Петропавл қ.                                                                                                                                                                     2023 жылғы 04 тамыз

1.Тапсырыс беруші және ұйымдастырушы: "СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК, БСН 990340006618, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ., к.  Жалела Қизатов, 7А, ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 07 маусымдағы №110 Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту» бұйрығына сәйкес тендер тәсілімен медициналық техниканы сатып алуды өткізді

Тендерлік комиссия құрамы:

Өтебаев Асхат Оңғарұлы - комиссия төрағасы, «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директоры;

Қарабалина Алтын - Сара Дүйсенбайқызы - комиссия төрағасының орынбасары, «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК емдеу ісі бойынша директордың орынбасары;

Комиссия мүшелері:

Кәукенбай Амангелді Кантарұлы - «№3 қалалық емхана»  ШЖҚ КМК клиникалық-диагностикалық зертханасының меңгерушісі;

Бондарчук Ирина Борисовна - «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК акушер-гинеколог дәрігері;

Бисенева Әйгерім Бахчановна - «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК тіс дәрігері;

Ибрагимова Луиза Мидхатовна - «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК аға мейірбикесі;

Комиссия хатшысы:

Қабиденова Қайыр Тұрабайқызы - «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК Мемлекеттік сатып алу жөніндегі маманы.

Болмады: комиссия мүшесі Балтабекова Ләззат Қажмұханқызы - қызметтік іссапарға байланысты "№3 қалалық емхана" ШЖҚ КМК директорының стратегиялық даму жөніндегі орынбасары.(31.07.2023 жылғы 43-л бұйрығы.)

2. Сатып алу үшін бөлінген соманы және жалпы соманы көрсете отырып, оның ішінде лоттар бойынша сатып алынатын медициналық техниканың тізбесі:

| лот№ | Лоттың атауы | Өлшем бірлігі | саны | бағасы | Сатып алу үшін бөлінген сома теңгемен | Жеткізу мерзімі | Жеткізу орны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отоакустикалық эмиссияны (БАӘ) және қысқа латентті есту туындаған потенциалдарын (ҚЛЕТП)тіркеуге арналған аудиологиялық жабдық | жинақ | 1 | 15000000,00 | 15000000,00 | Шарт жасалған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл қ., Ж. Қизатов к-сі, 7 А. «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «№3 қалалық емхана»ШЖҚ КМК |
| 2 | Ана мен ұрыққа арналған ұрық мониторы (кардиотокограф) | жинақ | 1 | 6399900,00 | 6399900,00 | Шарт жасалған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл қ., Ж. Қизатов к-сі, 7 А. «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «№3 қалалық емхана»ШЖҚ КМК |
| 3 | Дефибриллятор-керек-жарақтары бар монитор. | жинақ | 2 | 5600000,00 | 11200000,00 | Шарт жасалған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл қ., Ж. Қизатов к-сі, 7 А. «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «№3 қалалық емхана»ШЖҚ КМК |
| 4 | Стоматологиялық сандық рентген жүйесі | жинақ | 1 | 4590000,00 | 4590000,00 | Шарт жасалған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде | СҚО, Петропавл қ., Ж. Қизатов к-сі, 7 А. «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «№3 қалалық емхана»ШЖҚ КМК |

Сатып алуға бөлінген жалпы сома 37 189 900,00 (Отыз жеті миллион бір жүз сексен тоғыз мың тоғыз жүз) теңгені құрайды 00 тиын.

3. Әлеуетті өнім берушілерден тендерлік құжаттаманы түсіндіру туралы сұрау салулар түскен жоқ.

4. Тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізілмеген.

5. Тендерлік құжаттамада көрсетілген мерзімдерде тендерлік өтінімдерді кері қайтарып алу және өзгерту жүргізілген жоқ.

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін тендерге қатысуға келіп түскен өтінімдер жоқ.

7. Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін Әлеуетті жеткізушілер мынадай өтінімдерді ұсынды:

| № р/н | Әлеуетті жеткізшілердің атауы | Әлеуетті жеткізушінің мекенжайы | Ұсыныстар күні мен уақыты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Fortex Plus» ЖШС | ҚР, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 42/15 үй, 15/108 корпус, 115 кеңсе | 19.07.2023 года / 11 час. 47 мин. |
| 2 | «Астра Медикал» ЖШС | ҚР, Алматы қ., Абай даңғылы, 58 а. | 24.07.2023 года / 12 час. 06 мин. |
| 3 | «Inayat Ltd» ЖШС | ҚР, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Желтоқсан көшесі, 15-құрылыс | 24.07.2023 года / 14 час. 03 мин. |
| 4 | «РиХ» ЖШС | ҚР, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл, Потанин көшесі, 61 | 26.07.2023 года / 09 час. 00 мин. |
| 5 | «Ordamed» АҚ | ҚР, Алматы қ., Дүйсенов к-сі 25/202 | 26.07.2023 года / 09 час. 03 мин. |
| 6 | «Atlas Medical Trade» ЖШС | ҚР, Солтүстік Қазақстан облысы, Н. Назарбаев көшесі, 201 в, 2 кеңсе | 26.07.2023 года / 09 час. 06 мин. |

8. Әлеуетті жеткізушілердің тендерлік құжаттама мен Қағидалардың шарттарына сәйкестігі:

Әлеуетті жеткізушілер: "Fortex Plus" ЖШС, "Астра Медикал" ЖШС, "Inayat Ltd" ЖШС, "РиХ" ЖШС, "Ordamed" АҚ, «Atlas Medical Trade» қағидалардың 9-тармағына сәйкес шарттарға сәйкес келеді.

Әлеуетті жеткізушілердің өтінімдері: "Fortex Plus" ЖШС №2 Лот бойынша, "РиХ" ЖШС №1, №3 Лот бойынша, "Ordamed" АҚ №4 Лот бекітілген тендерлік құжаттама мен Қағидалардың шарттарына сәйкес келеді.

Әлеуетті жеткізушілердің өтінімдері: "Atlas Medical Trade" ЖШС №1, №2 бойынша, "Inayat Ltd" ЖШС №1, №2, №3 Лот бойынша, "Астра Медикал" ЖШС №4 Лот бойынша бекітілген тендерлік құжаттама мен ережелердің шарттарына сәйкес келмейді:

№1 лот бойынша "Atlas Medical Trade" ЖШС әлеуетті өнім берушісінің өтінімі техникалық ерекшелік бөлігінде бекітілген тендерлік құжаттаманың шарттарына сәйкес келмейді: 1) талап етілетін: "құрылғы ABR, TEOAE және dpoae диагностикалау мүмкіндіктерін бір құрылғыда біріктіруі тиіс" мәлімделген - "Advanced моделінің sentiero сериялы модульдік құрылғысы (100340-SC – КСВП скринингі + TEOAE) "DPOAE көрсеткіші жоқ; 2)" БАӘ құлақ зондын БАӘ диагностикасы үшін пайдалану керек. Сонымен қатар, оны ABR скринингінде акустикалық ынталандыруды беру үшін түрлендіргіш ретінде пайдалануға болады (KSVP) " әлеуетті жеткізушінің техникалық сипаттамасында жоқ KSVP зонд;

3) " Электрод сымдары мен акустикалық түрлендіргіш ссвп-скринингті орындау үшін алдын ала күшейткіш кабелінің жоғарғы жағындағы ұяларға қосылады. Арналар-бір; қосқыштар-3 Электрод сымдары( қара, сары, ақ); түрлендіргіш (IP30 немесе БАӘ зонд) "талап етілмейді", өйткені ол құрылғыға енгізілген", ал алдын ала күшейткіш КСВП және TEOAE (IP 30 түрлендіргіштерімен бірге) жеке зерттеулері үшін қажет; 4) "Аудиометрге арналған құлаққап қайта пайдалануға болатын электродтармен жабдықталған " КСВП жүргізуге арналған қайта пайдалануға болатын құлаққап жоқ.

№2 лот бойынша "Atlas Medical Trade" ЖШС әлеуетті өнім берушісінің өтінімі техникалық ерекшелік бөлігінде бекітілген тендерлік құжаттаманың шарттарына сәйкес келмейді: 1) талап етілетін: "Мониторингтелетін өлшемдер: ұрықтың қосарланған жүрек соғу жиілігі, ТОКО, ДП, АДП, БЭКГ өлшеу мүмкіндігі, АМД, ЭКГМ,над, ЅрО2М, Темп өлшеу мүмкіндігі", содан кейін әлеуетті жеткізушінің техникалық сипаттамасындағыдай , БЭКГ өлшеу мүмкіндігі, AMD жоқ. 2) " датчиктің УДЗ және датчиктің тогын бекітуге арналған белдіктің болуы пациентте 3 дана санында "1 дана"саны мәлімделді; 3)" арба: әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде жоғарғы сөренің биіктігін реттеу мүмкіндігінің болуы, кемінде, см: +/- 20 "мәліметтер жоқ; 4)" арба: әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде жабдықты орналастыру үшін кемінде екі сөренің болуы " мәліметтер жоқ. 5) " Қайта зарядталатын литий-ионды аккумулятордың болуы: номиналды сыйымдылығы, кемінде: 5000 мАч."мәлімделген" Сыйымдылығы: 4000 мАч."; 6) " бағдарламалық кернеуден қорғаудың болуы. Асқын кернеуден аппараттық қорғаныстың болуы " асқын кернеуден бағдарламалық және аппараттық қорғаныс жоқ; 7)" қорғасынның істен шығуы: электрод немесе сым ажыратылған жағдайда дисплейде хабарламалар мен үзік сызықтар көрсетіледі " электродтардың ажыратылуын автоматты түрде анықтау жоқ.

Бұдан басқа, №1 және №2 лоттар бойынша "Atlas Medical Trade" ЖШС әлеуетті өнім берушісінің өтінімі техникалық ерекшелік бөлігінде тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді: пп сәйкес.Ереженің 51-тармағының 1-тармағында нақты техникалық сипаттамалар көрсетілуі керек.

"Inayat Ltd" ЖШС әлеуетті өнім берушісінің №,1, №2, №3 лоттары бойынша өтінімі бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді: пп сәйкес. "Тендерлік өтінімнің техникалық бөлігінде: мәлімделген дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың, фармацевтикалық қызметтің қағаз жеткізгіштегі нақты техникалық сипаттамалары көрсетілген техникалық ерекшеліктер (медициналық техниканың өтініші кезінде, сондай-ақ "docx" форматындағы электрондық жеткізгіште", ал әлеуетті өнім беруші электрондық жеткізгіште техникалық ерекшеліктерді ұсынды "pdf" форматында.

№,1, №2, №3 лоттар бойынша "Inayat Ltd" ЖШС әлеуетті өнім берушісінің тендерге қатысуға өтінімі тендерлік құжаттаманың 3-қосымшасына сәйкес нысанға сәйкес келмейді (Қағидалардың 1-қосымшасы). Әлеуетті өнім берушінің өтінімі ҚР ПП 04.06.2021 жылғы №375 сәйкес ресімделді. (Ереженің 50-тармағы).

№4 лот бойынша "Астра Медикал" ЖШС әлеуетті өнім берушісінің өтінімі техникалық ерекшелік бөлігінде бекітілген тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді: 1) талап етілетін " Шығыс тогы 1,42 а аспайды "мәлімделген" Шығыс тогы 3,43 А"; 2)" габариттер: 140(Ш) "мәлімделген" габариттер: 150 (Ш)"; 3)" салмағы 1,5 кг-нан аспайтын "мәлімделген" салмағы 1,9 кг"; 4). "Пиксель өлшемі (нм): 20 x 20 емес" мәлімделген "пиксель өлшемі (нм): 15 x 15"; 5) "сәулелену уақыты: 0.05 ~ 1.6 сек" мәлімделген "сәулелену уақыты: 0.05 ~ 2 сек".

9. Әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарының кестесі:

| № р.н. | Әлеуетті жеткізушінің атауы | лот № | Сауда атауы, өндіруші | Саны | Өлш бірл | Бағасы теңге | Сомма тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Fortex Plus» ЖШС | №2 | F9 Express ана мен ұрықтың ұрық мониторы (кардиотокограф). Өндіруші: Edan Instruments, Inc. Қытай. | 1 | жинақ | 5891000,00 | 5 891 000,00 |
| 2 | «Астра Медикал» ЖШС | №4 | Рентген-диагностикалық портативті аппарат ray98. Өндіруші Ningbo Ruyi Medical Instrument Co., Ltd. Қытай | 1 | жинақ | 4050000,00 | 4 050 000,00 |
| 3 | «Inayat Ltd» ЖШС | №1 №2 №3 | Easy Screen отоакустикалық эмиссияны (БАӘ) және қысқа жасырын есту туындаған потенциалдарын (ҚЖЕТП) тіркеуге арналған аудиологиялық жабдық . Өндіруші: MAICO Diagnostic Gmbh. Германия. Edan F9 ана мен ұрықтың ұрық мониторы (кардиотокограф), өндіруші: Edan Instruments, Inc. Қытай. Дефибриллятор-керек-жарақтары бар монитор. Үлгі: Official DFM 100. Өндіруші: Philips Gold way (Шэньчжэнь) өнеркәсіптік Инк. Қытай. | 1 1 2 | Жинақ Жинақ жинақ | 12300000,00 5000900,00 4700000,00 | 12 300 000,00 5 090 000,00 9 400 000,00 |
| 4 | «РиХ» ЖШС | №1 №3 | Easy Screen отоакустикалық эмиссияны (БАӘ) және қысқа жасырын есту туындаған потенциалдарын (КСВП) тіркеуге арналған аудиологиялық жабдық . MAICO Diagnostic GmbH өндірушісі. Германия. Дефибриллятор-керек-жарақтары бар монитор. Үлгі: Official DFM 100. Өндіруші: Philips Goldway (Shenzhen) Industrial And. Қытай. | 1 2 | жинақ жинақ | 14995000,00 5600000,00 | 14 995 000,00 11 200 000,00 |
| 5 | «Ordamed» АҚ | №4 | Port IV стоматологиялық сандық портативті рентген кешені. Өндіруші: Genoray Co., Ltd. Корея Республикасы. | 1 | жинақ | 4 550 000,00 | 4 550 000.00 |
| 6 | «Atlas Medical Trade» ЖШС | Лот№1 Лот№2 | Advanced/Advanced Diagnostic / Advanced screening моделінің sentiero серияларының объективті аудиологиялық скрининг және есту функциясын диагностикалау модульдік құрылғысы. PATH medical GmbH өндірушісі. Германия. F90 сериялы ұрық мониторы Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd. Қытай. | 1 1 | жинақ жинақ | 14299300,00 4899700,00 | 14 299 300,00 4 899 700,00 |

10. Сараптама комиссиясы тартылған жоқ.

11. Тендерлік комиссия әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерін бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1) "Atlas Medical Trade "ЖШС №1, №2 лоттар бойынша тендер өтінімін сәйкес қабылдамасын."Әлеуетті өнім берушінің тендерлік құжаттаманың және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы" қағидаларының 62-тармағының 7-тармағы.

2) "Inayat Ltd" ЖШС №1, №2, №3 лоттары бойынша тендер өтінімін сәйкес қабылдамасын."Әлеуетті өнім берушінің тендерлік құжаттаманың және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы" қағидаларының 62-тармағының 7-тармағы.

3) "Астра Медикал" ЖШС №4 лот бойынша тендер өтінімін сәйкес қабылдамасын."Әлеуетті өнім берушінің тендерлік құжаттаманың және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы" қағидаларының 62-тармағының 7-тармағы.

4)  "РиХ" ЖШС, ҚР, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл, Потанин көшесі, 61 №1, №3 лот бойынша Қағидалардың 66-тармағы негізінде тендер тәсілімен медициналық техниканы сатып алу бойынша жеңімпаз деп танылсын, Қағидалардың 107-тармағына сәйкес белгіленген мерзімде 26 195 000,00 (жиырма алты миллион жүз тоқсан бес мың) теңге 00 тиын;) сомасына сатып алу шартын жасалсын.

5) "Fortex Plus" ЖШС, ҚР, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 42/15 үй, 15/108 корпус, 115 кеңсе №2 лот бойынша Ереженің 66-тармағы негізінде тендер тәсілімен медициналық техниканы сатып алу бойынша жеңімпаз деп танылсын, Ереженің 107-тармағына сәйкес белгіленген мерзімде 5 891 000,00(Бес миллион сегіз жүз тоқсан бір мың) теңге 00 тиын сомасына сатып алу шарт жасалсын.

6) "Ordamed" АҚ, ҚР, Алматы қ., Дүйсенов к-сі, 25/202 № 4 лот бойынша Қағидалардың 66-тармағы негізінде тендер тәсілімен медициналық техниканы сатып алу бойынша жеңімпаз деп танылсын, Қағидалардың 107-тармағына сәйкес белгіленген мерзімде 4 550 000.00 (төрт миллион бес жүз елу мың) теңге 00 тиын сомасына сатып алу шартын жасалсын.

7) Интернет-ресурс тендер кәсіппен өткізілген сатып алу қорғаншылар тұралы ақпарат орналастыруға миндетті.

Осы шешімді қолдап: 6 дауыс берді.      "Қарсы" 0 дауыс.  "Қалыс қалды" 0 дауыс.

Комиссия төрағасы                              _______________А.О. Өтебаев

Комиссия төрағасының орынбасары________________А.Д. Қарабалина

Комиссия мүшелері                            _______________ А. К. Қаукенбай

_______________И. Б. Бондарчук.

_______________Ә. Б.  Бисенева

_______________ Л.М. Ибрагимова

Комиссия хатшысы:                                  ________________ Қ.Т. Қабиденова