2 қосымша

Сервистік қызмет көрсетуді талап ететін сатып алынатын

медициналық бұйымдарға техникалық сипаттама

| Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МБ) (мемлекеттік тізілімге сәйкес МБ модельді, өндірушінің атауын, елдің атауын көрсете отырып) | Спирометр |
| --- | --- |
| МБ атауы өлшеу құралдарына жатады (моделі, өндірушінің атауы, елі көрсетіле отырып) | МБ өлшеу құралдарына жатады |
| Жинақтауға қойылатын талаптар | Спирометр– спирометриялық зерттеулерді жүргізу үшін қолданылатын жабдық тек cardio7(Bionet Co.) электрокардиографымен үйлесімді., Ltd, Корея Республикасы). Бұл жабдық электрокардиографқа USB кабелі арқылы қосылған кезде жұмыс істейді. Спирометрдің негізгі принциптері мен көрсеткіштері: - Ағынның көлемдік жылдамдығы - Спирометрия - Тыныс алу көлемінің өзгеруін өлшеу арқылы респираторлық ауруларды диагностикалау. Диагностикалық түрлері: FEF-мәжбүрлі дем шығару жылдамдығы Decrease in a straight line (alveolar homogeneity) – түзу сызықтағы төмендеу (альвеолярлы гомогенділік) Alveolar non-homogeneity-альвеолярлы гетерогенділік Rapid increase-күрт өсуі FVC-өкпенің мәжбүрлі өмірлік сыйымдылығы Көлемі-көлемі - Өкпенің обструктивті аурулары (жеңіл, орташа және ауыр дәрежедегі) - Ерте сатыдағы шеткергі тыныс алу жолдарының аурулары - Өкпенің шектеуші аурулары Обструктивті және шектеуші аурулардың аралас конфигурациясы. - Спирометрді өлшеу: 1) Fvc өлшеу • Сыйымдылық диапазоны кемінде 7 [л] BTPS (өкпені желдету параметрлерін өлшеу кезінде ескерілетін жағдайлар) * сыйымдылықты анықтау дәлдігі кемінде 3% немесе 50 [мл] * Ағынның диапазоны 12 [л/с] кем емес * тестілеудің соңы 25 [мл]/0,5 [сек] = 0,05 [л/с артық емес] <Қараңыз > тыныс жолдарының кедергісі: FEV1/FVC 0,7-ден аспайды 2) Өлшенген FEVt * Басталу уақыты: кері экстраполяция әдісі * 12 [L / S] кезінде 1,5 [smn2o / L / S] артық емес ағынмен қарсы тұру - > P <18 [smn2o] 3) FEF өлшенген * Ауқымы 12 [л / с] көп емес] * Дәлдігі 5% артық емес немесе 0,2 [л / с артық емес] * Қол жетімді уақыт аралығы 10 [сек] 4) MVV өлшеу * Жиілік сипаттамасы: тұрақты (10%) 12 [л/с үшін 12 [Гц] артық емес] * 12 кем емес уақыт аралығы 15 [сек] * Шығын диапазоны 4,2 [л/с артық емес] * Сыйымдылықты анықтау қатесі 5 артық емес% * 10 [смН2О артық емес кедергіге байланысты қысым] 5) FVC өлшеу * тестілеу № 3 кем емес 8 артық емес * Кері экстраполяцияланған сыйымдылық 10% fvc артық емес немесе 100 [мл артық емес] * Мұрын қысқышы: ұсынылады * Тестілеудің ең жақсы критерийлері: максимум (FEV1 + FVC) * Параметрді таңдау: бір жақсы қисықты немесе 2 Жақсы қисықты пайдалану 6) Графикалық шкала * Уақыт шкаласы 2 см/сек артық емес Техникалық сипаттамалары: Габариттері: 47(W) x 200 (H) x 34(D) мм артық емес, Салмағы: 250г артық емес Көрсеткіштерді өлшеу: FVC: FVC 1.0, FEV 1/FVC,FEF 0.2 -2L, FEF 25-75%, FEF 75-85%, PEF, FEF 25%, FEF 50%, FEF 75%, FIVC, FIF 50%, PIF, FET 100% SVC: SVC, ERV, IRV, TV, EC, IC, RC MVV: MVV, FB, TV, RR. Ұсыну: 1) "ағын-көлем" ілмегі» 2) "көлем-уақыт" кестесі» 3) өлшеу мәндерінің кестесі Спектрлік өлшемдері: ағын: 14 л / артық емес, Көлемі: 12 л артық емес, Үлгілерді алу жылдамдығы: кемінде 200 үлгі/сек. Ағынның кедергісі: 12 л/с кезінде 0.2 мбар с/л кем емес Өлшеу әдісі: дифференциалды қысым әдісі Өлшеу дәлдігі: ATS (американдық торакальды медицина мамандарының қоғамы) сәйкес келеді. Формулалар: Morris-Polgar, ECCS-Quanjer, Kundson-ITS. |
| Қосымша бөлшектер | Қосымша компоненттер: Стандартты аксессуарлар: мұрынға арналған қысқыш кемінде 1 дана, Адаптер кемінде 1 дана, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 1 дана, бір реттік ауыз қуысы кемінде 100 дана. |
| МБ жеткізу жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | межелі пункт DDP |
| МБ жеткізу мерзімі және орналасу орны | Шарт жасалған күннен бастап 45 жұмыс күні СҚО, Петропавл қ., Жәлел Қизатов к-сі, 7 А. |
| Кепілдік мерзімі. Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, МБ кепілдік сервистік қызмет көрсету шарттары | МБ пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 37 ай кепілдік. МБ 37 айдан кем емес кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және оның құрамына кіреді: - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға арналған арнайы және т. б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу; -бұйымның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірлерді, коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар |
| Қосымша шарттар | Жеткізу кезінде тіркеу куәлігі,өлшеу құралдарымен сертификаттың болуы. Сондай-ақ, өндіруші зауытынан авторизациялық хат. Өнімнің сәйкестік сертификаты. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілде. Жергілікті жерлерде қызметкерлерді орнату, нұсқау беру, іске қосу-реттеу жұмыстары (осы Лотта көрсетілген медициналық бұйымдарды өндіруші кәсіпорында оқудан өткен медициналық бұйымдарды инсталляциялау мен қызмет көрсетуді жүзеге асыратын маман. (ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 29 мамырдағы № 427 бұйрығына сәйкес.) |

Сервистік қызмет көрсетуді талап ететін сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар:

1) сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымның Қазақстан Республикасында тіркелуінің немесе Кодексте көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасының аумағына әкелу үшін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган қорытындысының (рұқсат беру құжатының) болуы. Тіркеу тіркеуді растайтын құжаттың көшірмесімен немесе электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылатын Мемлекеттік тізілімнің ақпараттық ресурсынан алынатын үзіндімен расталады. Тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымның таңбалануы, тұтыну қаптамасы және қолдану жөніндегі нұсқаулық пен пайдалану құжаты Кодекстің талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкес келеді;

3) сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйым денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес оның қауіпсіздігінің, тиімділігі мен сапасының сақталуын қамтамасыз ететін жағдайларда сақталады және тасымалданады;

4) сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйым жаңа, бұрын пайдаланылмаған, берудің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде шығарылған болып табылады;

5) өлшем құралдарына жататын сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйым Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілген. Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі жүйесінің тізіліміне енгізілуі техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті орган берген сертификаттың көшірмесімен расталады. Өлшем бірлігі жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы техникалық реттеу және метрология жөніндегі уәкілетті органның хатымен расталады;

6) жылжымалы кешен арнайы автокөліктен, сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдардан тұратын бірыңғай кешен ретінде Қазақстан Республикасында тіркелген.

СҚО әкімдігінің ДСБ «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК Бас дәрігері                                                                                                    А.Ж. Ташетова

Приложение 2

Техническая спецификация

к закупаемым медицинским изделиям, требующим сервисного обслуживания

| Наименование медицинского изделия (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Спирометр |
| --- | --- |
| Наименование МИ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | МИ относится к средствам измерения |
| Требования к комплектации | Спирометр– оборудование, используемое для выполнения спирометрических исследований, совместим только с электрокардиографом модели Cardio7(Bionet Co., Ltd, Республика Корея). Данное оборудование работает при подключении к электрокардиографу через USB кабель. Базовые принципы и показатели спирометра: - Объемная скорость потока - Спирометрия - Диагностика респираторных заболеваний путем измерения изменений дыхательного объема. Диагностические виды: FEF – скорость форсированного выдоха Decrease in a straight line (alveolar homogeneity) – Уменьшение в прямой линии (альвеолярная гомогенность) Alveolar non-homogeneity – альвеолярная неоднородность Rapid increase – резкое увеличение FVC – форсированная жизненная емкость легких Volume – объем - Обструктивные заболевания легких( легкой,средней и тяжелой степени) - Болезни периферических дыхательных путей ранней стадии - Рестриктивные заболевания легких - Комбинированные конфигурации обструктивных и рестриктивных заболеваний. Измерения спирометра: 1) Измерение FVC • Диапазон емкости не менее 7 [л] BTPS (условия, учитываемые при измерениях параметров вентиляции легких) • Точность определения емкости не менее 3% или 50 [мл] • Диапазон потока не менее 12 [л/с] • Конец тестирования не более 25 [мл]/0,5 [сек] = 0,05 [л/с] <См.> Обструкция дыхательных путей: FEV1/FVC не более 0,7 2) Измерение FEVt • Время начала: метод обратной экстраполяции • Сопротивление потоку не более 1,5 [смH2O/л/с] при 12 [л/с] -> P <18 [смH2O] 3) Измерение FEF • Диапазон не более 12 [л/с] • Точность не более 5% или не более 0,2 [л/с] • Доступный интервал времени не более 10 [сек] 4) Измерение MVV • Частотная характеристика: постоянная (10%) не более 12 [Гц] для 12 [л/с] • Временной интервал не менее 12 не более 15 [сек] • Диапазон расхода не более 4,2 [л/с] • Ошибка определения емкости не более 5% • Давление из-за сопротивления не более 10 [смH2O] 5) Показатели FVC • № тестирования не менее 3 не более 8 • Обратная экстраполированная емкость не более 10% FVC или не более 100 [мл] • Зажим для носа: рекомендуется • Лучшие критерии тестирования: максимум (FEV1+FVC) • Выбор параметра: использование одной лучшей кривой или 2 лучших кривых 6) Графическая шкала • Шкала времени не более 2 см/сек Технические характеристики: Габариты: не более 47(W) x 200 (H) x 34(D) мм, Вес: не более 250г Измерение показателей: FVC: FVC 1.0, FEV 1/FVC,FEF 0.2 -2L, FEF 25-75%, FEF 75-85%, PEF, FEF 25%, FEF 50%, FEF 75%, FIVC, FIF 50%, PIF, FET 100% SVC: SVC, ERV, IRV, TV, EC, IC, RC MVV: MVV, FB, TV, RR. Представление: 1) петля «поток-объём» 2) график «объем-время» 3) таблица значений измерения Спектр измерения: Поток: не более 14 л/с Объем: не более 12 л. Скорость взятия образцов: не менее 200 образцов/сек. Сопротивление потока: не менее 0.2 мбар с/л при 12 л/с Метод измерения: Метод дифференцированного давления Точность измерения: Соответствует ATS (Американское общество специалистов в области торакальной медицины). Формулы: Morris-Polgar, ECCS-Quanjer, Kundson-ITS. |
| Дополнительные комплектующие | Стандартные аксессуары: Зажим для носа не менее 1 шт. Адаптер не менее 1 шт. Инструкция по эксплуатации 1 экз. Одноразовый мундштук не менее 100шт. |
| Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| Срок поставки МИ и место дислокации | 45 рабочих дней со дня заключения договора СКО, г. Петропавловск, ул. Жалела Кизатова, 7 А. |
| Срок гарантии. Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантия на МИ не менее 37 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. |
| Дополнительные условия | Наличие при поставке Регистрационного Удостоверения и сертификата Средства Измерения. А также, авторизационного письма от завода производителя. Сертификата соответствия продукции. Инструкция по эксплуатации на русском и государственном языке. Установка, инструктаж работников на местах, пуско-наладочные работы (специалист, осуществляющий инсталляцию и обслуживание медицинских изделий, прошедший обучение на предприятии - производителе медицинского изделия, указанного в данном лоте. (согласно Приказа Министра здравоохранения и социального развития РК от 29 мая 2015 года № 427.) |

Требования к закупаемым медицинским изделиям, требующим сервисного обслуживания:

1)  наличие регистрации медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания,

в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, является новым, ранее неиспользованным, произведенным в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

5) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, относящееся к средствам измерения, внесено в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии;

6) передвижной комплекс зарегистрирован в Республике Казахстан как единый комплекс, состоящий из специального автотранспорта, медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания.

Главный врач

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» КГУ «УЗ акимата СКО»                                                                                           Ташетова А.Ж.