## Лист1
Приложение №1 к объявлению №20
Перечень закупаемых медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания, способом запроса ценовых предложений
№ п/п | № лота | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Общая сумма, тенге | Место поставки | Сроки и условия поставки
1 | 1 | Диагностический аудиометр | Диагностический аудиометр представляет собой современный двухканальный аудиометр, позволяющий проводить исследование слуховой функции по воздушной, костной проводимости, а также проводить речевую аудиометрию и аудиометрию в свободном звуковом поле. Аудиометр имеет 2 независимых канала, предлагает широкий диапазон специальных тестов, имеет автоматический режим работы. Может использоваться автономно или с ПК. Основные функции: Аудиометрия по воздушной и костной проводимости, маскировка. Чистый, модулированный и пульсирующий тоны. Автоматический тест порога слуха. Автоматический скрининговый тест. Специальные надпороговые тесты: ABLB, SISI, Stenger (опция). Аудиометрия в свободном звуковом поле. Настройки для пользователя. OTOsuite аудиометрический модуль (программное обеспечение на русском языке), совместимый с программным обеспечением NOAH. Технические спецификации: Стандарты: Аудиометр: EN 60645-1 и ANSI 53.6. Безопасность пациента: EN 60-601-1, класс 1, тип В: U2601; CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90. Электромагнитная совместимость: EN 60-601-1-2. Количество каналов: два отдельных идентичных канала. Интенсивность звукового сигнала: По воздуху: от -10 до 120 дБ HL, шаги 5 дБ. По кости: от -10 до 70 дБ HL, шаги 5 дБ. Параметры тонального теста: Диапазон частот: для измерений по воздуху - от 125 до 8000 Гц для измерений по кости - от 250 до 8000 Гц. Типы сигналов: чистый тон, трель, импульс. Маскирование: ипсилатеральное (тестируемого уха) и контралатеральное (противоположного уха) узкополосным, белым и речевым шумом. Размеры: Прибл. 450 х 290 х 85 мм, Вес: прибл. 4,5 кг. Источник питания: Внутренний, 100-240 VAC, 50/60 Гц. Комплектация диагностического аудиометра с программным обеспечением Otosuite с микрофонами: - головные телефоны ME70, 12 kHz, (TDH39) или НВ-7, 12 kHz, (TDH39), - костный телефон HВ71 с кабелем, - кнопка ответа для пациента, - соединительный кабель, - усилитель PA 210 (для аудиометрии в свободном звуковом поле) - набор из 2-х громкоговорителей для аудиометрии в свободном звуковом поле, - программное обеспечение Otosuite, - бланки для аудиограмм, - набор ручек (красного и синего цвета), - инструкция по эксплуатации. Диагностический аудиометр должен быть зарегистрирован и разрешен к применению в РК. Внесен в Реестр средств измерений. Гарантийный срок технического и сервисного обслуживания – 24 (двадцать четыре) месяца. | Комплект | 1 | 2400000 | 2400000 | СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Кизатова, 7А (детский корпус, каб.111) | В течение 15 рабочих дней со дня заключения договора
|  | Итого: |  |  |  |  | 2400000