2 қосымша

Техникалық ерекшелігі

сатып алынатын медициналық бұйымдарға

| № р/н | Критерийлер | Сипаттамасы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МБ) (мемлекеттік тізілімге сәйкес МБ модельді, өндірушінің атауын, елдің атауын көрсете отырып) | Ұсақ тазалау сүзгісі бар стерильді жағдайларда 8 (сегіз) эндоскоптарға дейін сақтауға арналған шкаф |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № р.н. | МБ жиынтықтаушының атауы (МБ мемлекеттік тізіліміне сәйкес ) | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |
|  |  | 1 | 8 (сегіз) дейінгі стерильді эндоскоптарды сақтауға арналған жұқа тазалау сүзгісі және жылжымалы тіреуіші бар шкаф. Шкаф стационарлы жағдайда микроағзалармен екінші рет ластануды болдырмайтын жағдайларда әртүрлі үлгідегі стерильді эндоскоптарды тік сақтауға арналған. Шкаф стационарлық жағдайда микроорганизмдермен екінші рет ластануды болдырмайтын жағдайда әр түрлі модельдегі стерильді эндоскоптарды тік сақтауға арналған. Шкаф - бұл бір секциялы құрылымнан тұрады. Стерильді эндоскоптардың жұмысқа дайындығын қамтамасыз ете отырып, ауаны зарарсыздандыру және оның айналымы функциясын орындайтын ұсақ тазалау сүзгісі мен желдеткіші бар желдету блогының болуы. Шкафта эндоскопты қауіпсіз іліп қоюды және шығаруды қамтамасыз ететін эргономикалық кронштейндер мен ұстағыштары бар 2 (екі) ыңғайлы жылжымалы тіректер бар. Техникалық ерекшелік: Бір мезгілде сақталатын эндоскоптардың саны, 8 (сегіз), тартпа секцияларының саны, 2 (екі), ұсақ тазалау сүзгісі, H13, Тиімділігі 99,95%, желдеткіштің өнімділігі, 165 м3/сағ, статистикалық қысым, 85 Па, дыбыстық қуаттың түзетілген деңгейі, 45 Дб артық емес, қуат кернеуі, 220В±10%, айнымалы ток жиілігі, 50 Гц, Үздіксіз жұмыс уақыты, 7 (жеті) тәуліктен артық емес, Тұтынылатын қуат, 22 Вт артық емес, габариттік көлемдер (ені/тереңдігі/биіктігі) – 805/625/2200 мм, Салмағы-101,25 кг. ҚР ДСМ тіркеу куәлігін; "Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы" ШЖҚ РМК және ҚР ДСМ ДШ берген ҚР өнімдерінің сәйкестік сертификатын; қазақ тіліндегі техникалық паспорт – 1 дана; орыс тіліндегі техникалық паспорт – 1 дана. | 1 дана |
| 3 | МБ жеткізу жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | межелі пункт DDP |  |  |
| 4 | МБ жеткізу мерзімі және орналасу орны | Шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күні СҚО, Петропавл қ., Жәлел Қизатов к-сі, 7 А. |  |  |
| 5 | Кепілдік мерзімі. Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, МБ кепілдік сервистік қызмет көрсету шарттары | МБ 37 айдан кем емес кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және оның құрамына кіреді: - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға арналған арнайы және т. б.; -бұйымның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірлерді, коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар |  |  |

СҚО әкімдігінің ДСБ «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК Бас дәрігері                                                                                                    А.Ж. Ташетова

Приложение 2

Техническая спецификация

к закупаемым медицинским изделиям

| № п.п. | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделия (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Шкаф для хранения 8 (восьми) эндоскопов в стерильных условиях с фильтром тонкой очистки |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п.п. | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Шкаф для хранения до 8 (восьми) стерильных эндоскопов с фильтром тонкой очистки и выдвижной стойкой. Шкаф предназначен для вертикального хранения стерильных эндоскопов различных моделей в условиях, исключающих их вторичную контаминацию микроорганизмами в стационарных условиях. Шкаф представляет собой цельносварную односекционную конструкцию. Наличие вентиляционного блока со встроенным фильтром тонкой очистки и вентилятором, который выполняет функцию обеззараживания и циркуляции воздуха, обеспечивая готовность стерильных эндоскопов к работе. Шкаф имеет 2 (две) удобные выкатные стойки с эргономичными кронштейнами и держателями, которые обеспечивают безопасное навешивание и извлечение эндоскопа. Технические характеристики: Количество одновременно хранимых эндоскопов, 8 (восемь), Количество выкатных секций, 2 (две), Фильтр тонкой очистки, класс фильтрации H13, Эффективность 99,95%, Производительность вентилятора, 165 м3/час, Статистическое давление, 85 Па, Корректированный уровень звуковой мощности, не более 45 Дб, Напряжение питания, 220В±10%, частота переменного тока, 50 Гц, Время непрерывной работы, не более 7 (семь) суток, Потребляемая мощность, не более 22 Вт, Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) – 805/625/2200 мм, Масса - 101,25 кг. Необходимо предоставить Регистрационное удостоверение МЗ РК; Сертификат соответствия продукции РК, выданного РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМ и ФК МЗ РК; Технический паспорт на казахском языке – 1 шт; Технический паспорт на русском языке – 1 шт. |  | 1 шт. |
| 3 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 4 | Срок поставки МИ и место дислокации | 60 календарных дней со дня заключения договора СКО, г. Петропавловск, ул. Жалела Кизатова, 7 А. |  |  |  |
| 5 | Срок гарантии. Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. |  |  |  |

Главный врач

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» КГУ «УЗ акимата СКО»                                                                                           Ташетова А.Ж.