Тендерлік құжаттамаға 2-қосымша

№ 1 лот «Галогенді тік офтальмоскоп жиынтықта (қондырылған поляризациялық жарық фильтрлері)» бойынша

| № р/н | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Медициналық техниканың атауы (модельді, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Галогендік тікелей офтальмоскоп (кіріктірілген поляризациялық жарық фильтрлері) |  |  |  |
| 2. | Жинақтауға қойылатын талаптар | № р/н | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі жиынтықтар: |  |  |  |
|  |  | 1 | Жиынтықтағы тура галогенді офтальмоскоп (қондырылған поляризациялық жарық фильтрлері ) | Галогенді тура офтальмоскоп жиынтығында галогенді шам көмегімен көздің ішкі бөлігін және көз түбін зерттеуге арналған. Мынадай артықшылықтары болуы тиіс: 1. Орнатылған поляризациялық жарық сүзгілері. Офтальмоскоптың жарықтандыру және оптикалық бөліктерінде пайдаланылуы мүмкін. Оларды пайдалану қарау кезінде мөлдір қабықтан жарықтың шағылысуын азайтуға мүмкіндік береді. Сүзгілердің бірін айналдыру арқылы мөлдір қабықтағы кескін мен жарқылдың оңтайлы қатынасына қол жеткізуге болады. 2. Жарықтандыру. Жоғары сапалы оптиканың, жарық түсірудің тиімді айналық жүйесінің және галогенді шамның жоғары жарықтылығының үйлесімі бөлшектерді нақты пысықтауды және ашық бұрмаланбаған түсті беруді қамтамасыз етуі тиіс. 3. Түзетуші линзалардың үлкен жиынтығы. -36D-ден + 35D-ге дейінгі түзету линзалары торлы қабықтың кескінін дәл фокустауға мүмкіндік беруі тиіс. Түзету орнату дискісінің үздіксіз айналуы мәндердің үлкен өзгеруі кезінде де түзетуді біртіндеп өзгертуге мүмкіндік береді. 4, Түзету индикаторы. Түзетуші линзалардың күш индикаторы шынайы мәнді көрсетеді және түзетудің ең жоғары мәндері кезінде көмекші линзаның мәнін қосуды немесе шегеруді талап етпейді. Ал ішкі жарықтандырудың арқасында ол қараңғы үй-жайда да жақсы көрінеді. 5, Диафрагма мен жарық сүзгілерін ыңғайлы басқару. Жарық сүзгілерін қосу және диафрагманы өзгерту үшін жеке дискілер 4000 ° K түсті сүзгіні немесе кез келген диафрагмасы бар поляризациялық сүзгіні пайдалануға мүмкіндік береді. 6. Диафрагмалар. Диафрагмалар жиынтығы стандартты диафрагманы, макулярлық аумақты қарауға арналған кішірейтілген диафрагманы, саңылаулы диафрагманы, шоғырландырылған шкаланы және қызсыз жарық фильтрін қамтиды. 7. Шаңнан қорғау. Барлық оптикалық және жарықтандыру жүйесі офтальмоскоптың басында орналасқан. Жұмыс істемейтін жағдайда барлық оптикалық бөліктер қорғаныш перделермен жабылады. Негізгі ерекшеліктері: Офтальмоскоп тұтқаға орналастырылған АА батареяларынан жұмыс істеуі тиіс. Зарядтаудың қажеті жоқ, бірақ батареяларды ауық-ауық ауыстыру керек. Оптиканы кір мен шаңның түсуінен қорғауға арналған герметикалық корпус - бар болуы. Қоректендіру элементтері бар ыңғайлы және берік тұтқа - бар болуы. Толық автономды жұмыс. Бұл портативті офтальмоскоп ауруханада ғана емес, шығу жолдарында да пайдаланылуы мүмкін. Жарқын галогенді шам 4В, 3Вт (L-30) біркелкі және біркелкі жарықтандыруды қамтамасыз етуі тиіс, бұл дәрігерге пациенттің көзінің барлық құрылымын - бар болуын оңай қарауға мүмкіндік береді. Шамдардың жарықтығы бірқалыпты реттелуі тиіс. Апертураның үлкен жинағы - үлкен шеңбер, кіші шеңбер, нүкте, саңылау, бекіту-өлшеу торы, қызсыз сүзгі - бар болуы. 7. Шаңнан қорғау. Барлық оптикалық және жарықтандыру жүйесі офтальмоскоптың басында орналасқан. Жұмыс істемейтін жағдайда барлық оптикалық бөліктер қорғаныш перделермен жабылады. Негізгі ерекшеліктері: Офтальмоскоп тұтқаға орналастырылған АА батареяларынан жұмыс істеуі тиіс. Зарядтаудың қажеті жоқ, бірақ батареяларды ауық-ауық ауыстыру керек. Оптиканы кір мен шаңның түсуінен қорғауға арналған герметикалық корпус - бар болуы. Қоректендіру элементтері бар ыңғайлы және берік тұтқа - бар болуы. Толық автономды жұмыс. Бұл портативті офтальмоскоп ауруханада ғана емес, шығу жолдарында да пайдаланылуы мүмкін. Жарқын галогенді шам 4В, 3Вт (L-30) біркелкі және біркелкі жарықтандыруды қамтамасыз етуі тиіс, бұл дәрігерге пациенттің көзінің барлық құрылымын - бар болуын оңай қарауға мүмкіндік береді. Шамдардың жарықтығы бірқалыпты реттелуі тиіс. Апертураның үлкен жинағы - үлкен шеңбер, кіші шеңбер, нүкте, саңылау, бекіту-өлшеу торы, қызсыз сүзгі - бар болуы. Сүзгілерден сапалы түс беруді қамтамасыз ететін 4000 ° К түсті, сондай-ақ мөлдір қабық жарықтарын еңсеруге арналған айқастырылған сызықтық поляризациялаушы бар. Сүзгілер мен апертуралар жеке реттеледі, сондықтан дәрігер олардың кез келген комбинациясын баптай алады. Түзетуші линзалардың үлкен жиынтығы - -36-дан + 35 диоптрийге дейінгі диапазонда, соның арқасында дәрігер кез келген бақылау жағдайында барынша дәл фокустауды - бар болуын баптай алады. Түзету линзаларының күш индикаторының ішкі жарығы болады және қараңғы бөлмеде де жақсы көрінеді - бар. Апертуралар үлкен шеңбер, кіші шеңбер, нүкте, саңылау, бекіту-өлшеу торы, қызсыз сүзгі. Жарық көзі галогенді 4В шамы, 3Вт (L-29). Линзалардың оптикалық күші -36-дан + 35 диоптрийге дейін. Қуат: батареялар. Массасы 300 г-нан аспайды | 1 жиынтық |
|  |  | Қосымша жиынтықтар: |  |  |  |
|  |  | 1 | Шам | Кернеу- 3В Қуаттылығы - 2 Вт Ұзындығы - 47 мм кем емес Колбаның диаметрі кемінде 6 мм |  |
|  |  |  |  |  | 1 дана |
|  |  | Шығыс материалдары және тозатын тораптар: |  |  |  |
|  |  | 1. | жоқ |  |  |
| 3. | Пайдалану жағдайларына қойылатын талаптар |  |  |  |  |
| 4. | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС-ке сәйкес) | DDP шарт талаптарына сәйкес межелі пункт |  |  |  |
| 5. | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | Шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде. Мекенжайы: ҚР, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Жалел Қизатов көшесі, 7 «А» үй. |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілді сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурсты құрамдас бөліктерін ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, тотығу және тотығу іздерін жою (ішінара блокты-торапты бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Қазақстан Республикасының ілеспе көрсетілетін қызметтерге | Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 В. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Жеткізуші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Жеткізуші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша үй-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, Тапсырыс берушінің медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Жеткізуші жүзеге асырады. |  |  |  |

Медициналық техникаға қойылатын талаптар:

1) «Орфандық аурулар мен оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 қазандағы № ҚР ДСМ-142/2020 бұйрығына енгізілген дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, орфандық препараттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21479 болып тіркелген), Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар, медициналық бұйымдар медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жиынтықтаушыларды (рұқсат беру құжатын); медициналық техниканы арнайы көлік құралынан сатып алу кезінде - Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеудің болуы.

Жинақтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылып отырған функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын техникалық ерекшеліктің талаптарына;

3) халықаралық патенттелмеген атауы және сауда атауы бойынша шекті бағалардан аспауы 96-бұйрықпен және 77-бұйрықпен бекітілген бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын ескере отырып (бірыңғай дистрибьютор сатып алған кезде), денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, сатып алуға хабарландырудағы немесе шақырудағы баға;

4) «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22230 болып тіркелген) сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігін және сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау;

5) Қазақстан Республикасына тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды әкелу жағдайларын қоспағанда, таңбалаудың, тұтыну қаптамасының және дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі;

6) медициналық техниканың жаңалығы, оның пайдаланылмауы және жеткізу сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндірілуі;

7) өлшем құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;

8) шарт талаптарына жеткізу санын, сапасын және мерзімдерін сақтау

Осы Қағидалардың 11-тармағының 4), 5), 6), 7), 8) тармақшаларында көзделген талаптарды өнім беруші жеткізу немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

«№ 3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директоры ___________________________ А.О.  Өтебаев

Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация

по Лоту №1 «Офтальмоскоп галогеновый прямой в комплекте (встроенные поляризационные светофильтры)»

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Офтальмоскоп галогеновый прямой в комплекте (встроенные поляризационные светофильтры) |  |  |  |
| 2. | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Офтальмоскоп галогеновый прямой в комплекте (встроенные поляризационные светофильтры) | Офтальмоскоп галогеновый прямой в комплекте предназначен для исследования внутренней части глаза и глазного дна с помощью галогеновой лампы. Должен иметь следующие преимущества: 1. Встроенные поляризационные светофильтры. Могут быть использованы как в осветительной, так и в оптической частях офтальмоскопа. Их использование позволяет минимизировать отражение света от роговицы при осмотре. Вращением одного из фильтров можно добиться оптимального соотношения яркости изображения и бликов на роговице. 2. Яркое освещение. Сочетание высококачественной оптики, эффективной зеркальной системы освещения и высокой яркости галогеновой лампы должно обеспечивать четкую проработку деталей и яркую не искаженную цветопередачу. 3. Большой набор корректирующих линз. Корректирующие линзы от -36D до +35D должны позволять получить точнейшую фокусировку изображения сетчатки. Непрерывное вращение диска установки коррекции позволяет плавно изменять коррекцию даже при большом перепаде значений. 4. Индикатор коррекции. Индикатор силы корректирующих линз показывает действительное значение и не требует прибавлять или вычитать значение вспомогательной линзы при максимальных значениях коррекции. А благодаря внутренней подсветке он хорошо виден даже в затемненном помещении. 5. Удобное управление диафрагмой и светофильтрами. Отдельные диски для включения светофильтров и изменения диафрагмы позволяют использовать цветовой фильтр 4000° K или поляризационный фильтр с любой диафрагмой. 6. Диафрагмы. Набор диафрагм включает стандартную диафрагму, уменьшенную диафрагму для осмотра макулярной области, щелевую диафрагму, концентрическую шкалу и бескрасный светофильтр. 7. Защита от пыли. Вся оптическая и осветительная система находится в головке офтальмоскопа. В нерабочем состоянии все оптические части закрываются защитными шторками. Основные особенности: Офтальмоскоп должен работать от батареек АА помещенных в рукоятку. Подзарядка не требуется, но нужно периодически менять батарейки. Герметичный корпус для защиты оптики от попадания грязи и пыли - наличие. Удобная и прочная рукоятка, содержащая элементы питания – наличие. Полностью автономная работа. Этот портативный офтальмоскоп может использоваться не только в больнице, но и на выездах. Яркая галогенная лампа 4В, 3Вт (L-30) должна обеспечивать равномерное и однородное освещение, что позволяет врачу легко осмотреть все структуры глаза пациента – наличие. Яркость лампы должна плавно регулироваться. Большой набор апертур – большой круг, малый круг, точка, щель, фиксационно-измерительная сетка, бескрасный фильтр - наличие. Из фильтров имеется цветовой 4000°K, обеспечивающий качественную цветопередачу, а также скрещенный линейный поляризующий для преодоления бликов роговицы - наличие. Фильтры и апертуры регулируются отдельно, поэтому врач может настроить любую их комбинацию. Большой набор корректирующих линз – в диапазоне от -36 до +35 диоптрий, благодаря чему врач может настроить максимально точную фокусировку в любых условиях наблюдения - наличие. Индикатор силы корректирующих линз имеет внутреннюю подсветку и хорошо виден даже в темной комнате – наличие. Апертуры большой круг, малый круг, точка, щель, фиксационно-измерительная сетка, бескрасный фильтр. Источник света лампа галогенная 4В, 3Вт (L-29). Оптическая сила линз от -36 до +35 диоптрий. Питание: батарейки. Масса Не более 300 г. | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Лампа | Напряжение- 3В Мощность- 2 Вт Длина- не менее 47 мм. Диаметр колбы не менее 6 мм. |  |
|  |  |  |  |  | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1. | нет |  |  |
| 3. | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |
| 4. | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС ) | DDP пункт назначения согласно условиям договора |  |  |  |
| 5. | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | В течение 20-ти календарных дней со дня заключения договора. Адрес: РК, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Жалела Кизатова дом 7 «А». |  |  |  |
| 6 | Условия гаран- тийного сер- висного обслу- живания меди- цинской тех- ники постав- щиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан ли- бо с привлече- нием третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствую- щим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Требования к медицинской технике:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) не превышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

8) соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора

Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»   ___________________________  Утебаев А.О.