Тендерлік құжаттамаға 2 қосымша

№ 2 лот Авторефкератометр бойынша техникалық ерекшелік

| № р/н | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (модельді, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Авторефкератометр |  |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № п/п |  | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі жиынтықтар: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Негізгі корпус: өлшеу бөлігі, биіктікті реттеуге арналған сызғыш | Рефракометрия: Вертекстік қашықтық (VD), 4 позициядан артық емес - 0.0, 12.5, 13.5, 15.0 мм; Сфера (SPH) -25.00 ~ + 22.00 D аспайды (вертекстік қашықтық кемінде 12 мм болғанда), (қателік қадамы кемінде 0.12-ден 0.25 D-ден аспайды); Цилиндрдің күші (CYL) кемінде - 0.00 ~ ± 10.00 D аспайды (қателік қадамы кемінде 0.12-ден 0.25 D аспайды); Ось (AX) - кемінде 1 ~ 180 ˚ (Қателігі: 1 ˚ аспайды); Цилиндр пішіні -, +, Аралас; Орталықаралық қашықтық (PD) - 10 ~ кем емес 88 мм; Қарашықтың ең аз диаметрі кемінде 2,0 мм. Кератометрия: Қисық радиусы - кемінде 5.0 ~ 10.2mm артық емес (Қателігі: 1 ˚); Мөлдір қабықтың оптикалық күші - кем дегенде 33.00 ~ кем дегенде 67.50 D (n = 1.3375); Мүйізді астигматизм - 0.00-ден кем емес ~ -15.00 D-ден артық емес (0.05, 0.12, 0.25 D қателік қадамы); Бұрышы - 1 ~ 180 ˚ (Қателігі: 1 ˚); Мөлдір қабықтың диаметрі - кемінде 2.0 ~ кемінде 14.0 мм (Қателігі: 0,1 мм). Деректер жады: оң және сол көз үшін кемінде 10 өлшенген мән болуы тиіс. Өлшемі: 260 (ені) х 500 (тереңдігі) х 450 (биіктігі) мм кем емес. Салмағы: 20 кг-нан аспайды | 1 дана |
|  |  | Қосымша жиынтықтар: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Көз сынақ моделі | Көз тестілік моделі. | 1 дана |
|  |  | 2 |  | Электр қуат сымы | Негізгі блокты электр желісіне қосуға арналған бау. | 1 дана |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Иекке арналған тірек қағазы (100 параққа жуық) |  | Иекке арналған тірек қағазы (100 параққа жуық). | 1 қаптама |
|  |  | 2 | Басып шығаруға арналған қағаз (2 орама) |  | Орамдардағы басуға арналған қағаз. | 2 орама |
|  |  | 3 | Шаңнан қорғауға арналған қап |  | Шаңнан қорғауға арналған қап. | 1 дана |
| 3 | Пайдалану жағдайларына қойылатын талаптар | Электр қуаты Желілік кернеу - 100-240В, 50/60 Гц ауыспалы ток. Қоршаған орта. Температура + 10 ° C - + 40 ° C. Салыстырмалы ылғалдылығы 30-дан 85% -ға дейін (конденсаттың түзілуінсіз). Атмосфералық қысым: 70-тен 106 кПа-ға дейін. |  |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС-ке сәйкес) | DDP шарт талаптарына сәйкес межелі пункт |  |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | Шарт жасалған күннен бастап 35 күнтізбелік күн ішінде. |  |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілді сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурсты құрамдас бөліктерін ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, тотығу және тотығу іздерін жою (ішінара блокты-торапты бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 В. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Жеткізуші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Жеткізуші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша үй-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, Тапсырыс берушінің медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Жеткізуші жүзеге асырады. |  |  |  |  |

Медициналық техникаға қойылатын талаптар:

1) «Орфандық аурулар мен оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 қазандағы № ҚР ДСМ-142/2020 бұйрығына енгізілген дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, орфандық препараттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21479 болып тіркелген), Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар, медициналық бұйымдар медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жиынтықтаушыларды (рұқсат беру құжатын); медициналық техниканы арнайы көлік құралынан сатып алу кезінде - Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеудің болуы.

Жинақтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылып отырған функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын техникалық ерекшеліктің талаптарына;

3) халықаралық патенттелмеген атауы және сауда атауы бойынша шекті бағалардан аспауы 96-бұйрықпен және 77-бұйрықпен бекітілген бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын ескере отырып (бірыңғай дистрибьютор сатып алған кезде), денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, сатып алуға хабарландырудағы немесе шақырудағы баға;

4) «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22230 болып тіркелген) сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігін және сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау;

5) Қазақстан Республикасына тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды әкелу жағдайларын қоспағанда, таңбалаудың, тұтыну қаптамасының және дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі;

6) медициналық техниканың жаңалығы, оның пайдаланылмауы және жеткізу сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндірілуі;

7) өлшем құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;

8) шарт талаптарына жеткізу санын, сапасын және мерзімдерін сақтау

Осы Қағидалардың 11-тармағының 4), 5), 6), 7), 8) тармақшаларында көзделген талаптарды өнім беруші жеткізу немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

«№ 3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директоры ___________________________ А.О.  Өтебаев

Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация по лоту №2 Авторефкератометр

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименования производителя, страны). | Авторефкератометр |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Основной корпус: измерительная часть, линейка для регулировки высоты | Рефракометрия: Вертексное расстояние (VD), не более 4х позиций - 0.0, 12.5, 13.5, 15.0 мм; Сфера (SPH) не более -25.00 ~ +22.00 D (при вертексном расстоянии не менее 12 мм), (шаг погрешности от не менее 0.12 до не более 0.25 D); Сила Цилиндра (CYL) не менее - 0.00 ~ не более ±10.00 D (шаг погрешности от не менее 0.12 до не более 0.25 D); Ось (AX) - не менее 1 ~ 180˚ (Погрешность: не более 1˚); Форма цилиндра - -, +, Смешанный; Межцентровое расстояние(PD) - не более 10 ~ не менее 88 мм; Минимальный диаметр зрачка не менее 2.0 мм. Кератометрия: Радиус кривизны - не менее 5.0 ~ не более 10.2mm (Погрешность: 1˚); Оптическая сила роговицы - не менее 33.00 ~ не менее 67.50 D (n = 1.3375); Роговичный астигматизм - не менее 0.00 ~ не более -15.00 D (шаг погрешности 0.05, 0.12, 0.25 D); Угол - 1 ~ 180˚ (Погрешность: 1˚); Диаметр роговицы - не менее 2.0 ~ не менее 14.0 мм (Погрешность: 0.1 мм). Память данных: должно быть не менее 10 измеренных значений для правого и левого глаза. Размер не менее: 260 (ширина) х 500 (глубина) х 450 (высота) мм. Вес: не более 20 кг. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Тестовая модель глаза | Тестовая модель глаза. | 1 шт. |
|  |  | 2 |  | Шнур электропитания | Шнур для подключения основного блока к электрической сети. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Бумага для опоры для подбородка (около 100 листов) |  | Бумага для опоры для подбородка (около 100 листов). | 1 уп. |
|  |  | 2 | Бумага для печати (2 рулона) |  | Бумага для печати в рулонах. | 2 рул. |
|  |  | 3 | Чехол для защиты от пыли |  | Чехол для защиты от пыли. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание Линейное напряжение - 100-240В, 50/60 Гц переменного тока. Окружающая среда. Температура +10°C - +40°C. Относительная влажность 30 до 85% (без образования конденсата). Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения согласно условиям договора. |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | В течение 35-ти календарных дней со дня заключения договора. Адрес: РК, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Жалела Кизатова дом 7 «А». |  |  |  |  |
| 6 | Условия гаран- тийного сер- висного обслу- живания меди- цинской тех- ники постав- щиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан ли- бо с привлече- нием третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствую- щим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |

Требования к медицинской технике:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) не превышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

8) соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора

Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»   ___________________________  Утебаев А.О.