Қосымша 2

Сатып алынатын медициналық бұйымдарды (зертханаға арналған реагенттер және шығыс материалдары)

Техникалық сипаттама

| Лоттың № | Тауардың атауы | Өлшем бірлігі | Тауардың сапасына, техникалық және функционалдық сипаттамаларына (тұтыну ерекшеліктеріне) қойылатын талаптар | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альбумин | қорап | АЛЬБУМИН биохимиялық Реагенттер жинағы биохимиялық талдауыш жиынтығынан - ТУРБИДИМЕТРИЯЛЫҚ ВА400, әрбір құтыда баркодтың болуы, бауыр, бүйрек профилі; бромкрезол жасыл, соңғы нүкте; сұйық монореагент. Құрамы: Реагент А. Ацетатты буфер 100 ммоль/л, бромкрезол жасыл 0.27 ммоль / л, детергент, РН 4.1. Метрологиялық сипаттамалары: шекті сезімталдығы: 1.21 г/л.сызықтық шектері: 70г/Л. дәлдігі: орташа шоғырлануы 38.4 г/л : қайталануы (CV) - 0.8 %, Зертханаішілік көрсеткіші (CV)- 1.2 %; Орташа шоғырлануы: 57.1 г / л. қайталануы (CV) -0.7 %, Зертханаішілік көрсеткіші (CV)- 1,1%. Зерттеулер саны - 1800. Өлшеп-орау 10х60мл, сақтау температурасы +2 +8⁰С. реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс. | 2 |
| 2 | Альфа-Амилаза түзу | қорап | АЛЬФА-АМИЛАЗА ТҮЗУбиохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әр құтыда баркодтың болуы.Панкреатикалық профиль; блокирленген субстрат, кинетика; сұйық монореагент. Құрамы: Реагент А. MES 50 ммоль/л, кальций хлориді 5 ммоль/л, натрий хлориді 300 ммоль/л, натрий тиоцианаты 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрологиялық сипаттамалар: шекті сезімталдық: 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. сызықтық шектері: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. дәлдігі: Сарысу. Орташа концентрациясы 97 бірлік / L = 1.61 мккат / л. Қайталануы (CV)- 1.0 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV) - 1.5 %; орташа шоғырлануы: 203 бірлік/л = 3.38 мккат/л.қайталануы (CV) 0.5 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV) - 0.9%. Дәлдігі: Несеп. Орташа концентрациясы 90 бірлік / л = 1.49 мккат / л . Қайталануы (CV) - 2.5 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 2.5 %; орташа шоғырлануы: 180 бірлік/л = 2.98 мккат/л.қайталануы (CV) 1.6 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 1.7%. Зерттеу саны-480, 8х20мл, t+2 +8 С . Реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс. | 3 |
| 3 | Билирубин (Жалпы) | қорап | БИЛИРУБИН (ЖАЛПЫ) биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әр құтыда баркодтың болуы. Бауыр профилі; диазосульфонил қышқылы, соңғы нүкте; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. тұз қышқылы 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент в. 3.5-дихлорфенил - диазоний 1.5 ммоль/л. метрологиялық сипаттамалар:шекті сезімталдық: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л. сызықтық шектері: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. дәлдігі: орташа концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л. қайталануы (CV) - 3.3 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV) - 4.2%; Орташа концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л.қайталануы (CV) 0.9%, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 2.2%. Зерттеу саны-1800, 8 x 60 мл + 8 x 15 мл, t+2 +8 С . Реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс. | 5 |
| 4 | Глюкоза | қорап | ГЛЮКОЗА анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы биохимиялық-турбидиметриялық ВА400. Әр құтыда баркодтың болуы. Диабеттік профиль; глюкооксидаза, соңғы нүкте; сұйық монореагент. Құрамы: Реагент А. Фосфат 100 ммоль / л, фенол 5 ммоль / л, глюкозооксидаза> 10 1.аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Дәлдігі: орташа концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль / л.қайталануы(CV):1,0%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 1.7%. Орташа концентрация: 220 мг / дл = 12.2 ммоль / л қайталау (CV): 0,4%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 1.1%. Зерттеулер саны -1800. Орау 10x 60мл, t + 2 +8 С . Реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс. | 5 |
| 5 | Триглицерид | қорап | ТРИГЛИЦЕРИДбиохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әрбір құтыда баркодтың болуы, жалпы скринингтік профиль; глицеролфосфатоксидаза / пероксидаза, соңғы нүкте; сұйық монореагент. Құрамы: PIPES 45 ммоль/л, ацетат магний 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа> 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза> 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л, рН 7.0. Метрологиялық сипаттамалар: шекті сезімталдық: шекті сезімталдық: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Дәлдігі: орташа концентрация 56 мг / дл= 0.63 ммоль / л. қайталануы (CV) - 2.4 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 3.9 %; орташа концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л. Қайталау (CV) -1.0 % . Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 1.4% зерттеулер саны - 1800. Өлшеп орау 10х60мл, сақтау температурасы +2 +8С. | 5 |
| 6 | HDL-Холестерин | қорап | HDL-ХОЛЕСТЕРИН анализатор үшін биохимиялық Реагенттер жинағы биохимиялық-турбидиметрлік ВА400, әр құтыда баркодтың болуы, липидті профиль; тұндырусыз Тікелей әдіс, холестеролоксидаза/детергент; бекітілген уақыт, сұйық биреагент. Құрамы: А. Буфер Гуда, холестеролэстераза>1 Ед/мл, холестеролоксидаза>0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, реакция акселераторы 1 ммоль/л.Реагент В. Буфер Гуда, холестеролэстераза 1.5 МЕ/мл-ге дейін, 4-аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза 3 кме/л дейін, детергент. Дәлдігі: орташа концентрациясы 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: қайталануы (CV) - 0,6 %, Зертханаішілік көрсеткіші (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л: қайталануы (CV) -0,7%, Зертханаішілік көрсеткіші (CV)- 2,6 %. Зерттеу саны - 960. Өлшеп-орау 4x60мл+4х20мл, сақтау температурасы + 2 +8С | 10 |
| 7 | LDL-Холестерин | қорап | LDL-ХОЛЕСТЕРИН биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы - турбидиметриялық ВА400. Әрбір құтыда баркодтың болуы, липидті профиль; шөгусіз Тікелей әдіс, холестеролоксидаза/детергент; бекітілген уақыт, сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. MES буфер ≥30 ммоль/л, холестеролэстераза>1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза>1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, аскорбат оксидаза ≥ 3.0 МЕ/л, пероксидаза>1 Е/мл, детергент, рН 6.3. Реагент в. MES буфер ≥30 ммоль/л, пероксидаза>1 Ед/мл, N,Nbis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детегрент, рН 6.3. Дәлдігі: орташа шоғырлануы 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л: қайталануы (CV) - 0,6 %, Зертханаішілік көрсеткіші (CV)- 2,5 %; 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л: қайталануы (CV) -0,7 %, Зертханаішілік көрсеткіші (CV)- 2,2 %. Зерттеу саны - 480. Өлшеп орау 2х60мл+2х20мл, сақтау температурасы + 2 +8С. | 10 |
| 8 | Сілтілі фосфатаза АМП | қорап | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әр құтыда баркодтың болуы. Бауыр профилі; 2-амино-2-метил-1-пропан буфері, кинетика; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. 2-Амино-2-метил-1-пропанол 0.4 моль/л, мырыш сульфаты 1.2 ммоль/л, N-гидроксиэтилендиаминтриуксус қышқылы 2.5 ммоль/л, магний ацетаты 2.5 ммоль/л, рН 10.4. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. метрологиялық сипаттамалары: шекті сезімталдық: 19.2 бірлік/л = 0.320 мкКат/л. сызықтық шектері: 1200 бірлік/л = 20 мкКат / л. Дәлдік: орташа концентрация: 134 Ед / л = 2.23 мкКат / л. қайталау (CV):1.4 %. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 2.5 %. Орташа концентрация: 205 бірлік / л = 3.40 мкКат / л. қайталануы (CV): 0.9 %. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 1.8 %. Зерттеу саны - 900. Өлшеп-орау 4х60мл+4х15мл, сақтау температурасы + 2 +8С. | 5 |
| 9 | РЕВМАТОИДТЫ ФАКТОР | қорап | Ревматоидты ФАКТОР биохимиялық реагенттер жиынтығы биохимиялық талдауыш жиынтығынан- турбидиметриялық ВА400, әрбір құтыда баркодтың болуы. Ревматоидты, қабыну бейіні; латексагглютинация / гамма-глобулин, белгіленген уақыт; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. Трис буфері 20 ммоль / л, натрий азиді 0.95 г/л, рН 8.2. Реагент в. адамның гамма-глобулинімен қапталған латекс бөлшектерінің суспензиясы,¶натрий азиді 0.95 г/л. метрологиялық сипаттамалары: шекті сезімталдық: 2.4 ХБ / мл. өлшеу аралығы: 2.4-160 ХБ/мл. дәлдігі: орташа концентрациясы 41 ХБ/мл. Қайталану (CV) - 1.4 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 3.7 %; орташа концентрация 77 ХБ/мл .қайталану (CV) -0.7%. Жалпы қателік (CV)- 1.9 %. Зерттеулер саны-900. 4x60 мл+4х15 мл орау, сақтау температурасы +2 +80 с.реагенттерді анализатор өндірушісі пайдалануға ұсынуы керек. | 5 |
| 10 | С-РЕАКТИВТІ АҚУЫЗ | қорап | С-реактивті ақуыз биохимиялық реагенттер жиынтығы биохимиялық Анализатор жиынтығынан-ТУРБИДИМЕТРИЯЛЫҚ ВО 400, әр құтыда баркодтың болуы. Қабыну профилі; латексагглютинация / СРБ антиденелері, белгіленген уақыт; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. глицин буфері 0.1 моль / л, натрий азиді 0.95 г/л, рН 8.6.¶ Реагент в. адам ӨБК антиденелермен жабылған латекс бөлшектердің суспензиясы,¶азид натрий 0.95 г/л. метрологиялық сипаттамалары: шекті сезімталдық: 1.9 мг/л. сызықтық шегі: 150 мг/л.. Дәлдігі: орташа концентрациясы 14 мг / л. Қайталану (CV) - 2.9 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 4.9 %; орташа концентрациясы 43 мг/л .қайталану (CV) -1.5%. Жалпы қателік (CV)- 2.6 %. Зерттеулер саны-900. 4x60 мл+4х15 мл орау, сақтау температурасы +2 +80 с.реагенттерді анализатор өндірушісі пайдалануға ұсынуы керек. | 5 |
| 11 | Қышқылды жуу ерітіндісі бар құты | қорап | Биохимиялық-турбидиметриялық ВА200 (4х20мл) +2 +30 C Анализатор жиынтығынан қышқылды жуу ерітіндісі (20 мл) бар құтысы./ | 1 |
| 12 | Тазалау ерітінділері жинағы | қорап | Биохимиялық-турбидиметриялық ВА400 (4x15 мл) +2 +30 C. 2 Анализатор жиынтығынан тазартуға арналған ерітінділер жиынтығы | 1 |
| 13 | 200 тестке арналған еркін трийодтиронин кассетасы | қорап | Қан сарысуы мен плазмасындағы жалпы және бос триодотирононды сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы: кассета: бос триодотиронин. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін/ | 2 |
| 14 | 200 тестке арналған тиреотропты гормон кассета | қорап | Қан сарысуы мен плазмасындағы тиреотропты гормонды сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін | 5 |
| 15 | 100 тестке арналған С вирустық гепатитіне жиынтық антиденелер кассетасы | қорап | Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 талдағышында жұмыс істеу үшін С гепатитіне жалпы антиденелерді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы/ | 7 |
| 16 | 100 тестке арналған В гепатиті вирусының HBsAg антигеніне растайтын кассета | қорап | Плазма мен қан сарысуында В гепатиті вирусының (HBsAg) беткі антигенінің болуын растауға арналған жиынтығы. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін | 2 |
| 17 | 100 тестке арналған В гепатиті вирусының антигені HBsAg кассетасы | қорап | Плазма мен қан сарысуындағы В гепатитінің (HBsAg) беткі антигенін сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін | 10 |
| 18 | XN-L Check L1 (бақылауқан XN-L Check1) | фл | XN-l Check L1 (xn-L Check L1 бақылау қаны) XN-550 Автоматты гематологиялық анализаторы үшін. +2 +8 С. | 9 |
| 19 | XN-L Check L2 (бақылауқан XN-L Check2) | фл | XN-l Check L1 (xn-L Check L1 бақылау қаны) XN-550 Автоматты гематологиялық анализаторы үшін. +2 +8 С. | 9 |
| 20 | XN-L Check L3 (бақылауқан XN-L Check3) | фл | XN-l Check L1 (xn-L Check L1 бақылау қаны) XN-550 Автоматты гематологиялық анализаторы үшін. +2 +8 С. | 9 |

Сатып алынатын МБ-ға қойылатын талаптар:

1) дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, "Орфандық аурулардың және оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың (орфандық) тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 қазандағы № ҚР ДСМ - 142/2020 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21479 болып тіркелді) енгізілген орфандық препараттарды, Қазақстан Республикасының аумағына қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде әкелінген, тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жиынтықтаушыларды қоспағанда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің; арнайы көлік құралындағы медициналық техника сатып алынған кезде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеуінің болуы.

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (өнім беру жиынтығын) тіркеудің қажет болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

3) Қазақстан Республикасының аумағына денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде әкелінген, тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын (бірыңғай дистрибьютор сатып алған жағдайда), хабарландырудағы немесе сатып алуға шақыртудағы бағаны ескеріп, 96 бұйрықпен және 77 бұйрықпен бекітілген халықаралық патенттелмеген атауы және саудалық атауы (бар болған жағдайда) бойынша шекті бағадан асырмау;

4) "Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22230 болып тіркелген) сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау;

5) Қазақстан Республикасына тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың таңбалануын, тұтыну қаптамасының және оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі;

6) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі өнім беруші тапсырыс берушіге берген күні:

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан аз болса);

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екі айын (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болса) құрайды;

7) 4), 5), 6) тармақшаларда көзделген талаптарды өнім беруші жеткізу немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

СҚО әкімдігінің ДСБ «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директоры                                                                     А.О. Өтебаев

Приложение 2

Техническая спецификация

к закупаемым медицинским изделиям (реагенты и расходные материалы для лаборатории)

| № лота | Наименование товара | Ед. измерения | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альбумин | уп | АЛЬБУМИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических- турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, печеночный, почечный профиль; бромкрезоловый зеленый, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Ацетатный буфер 100 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый 0.27 ммоль/л, детергент, pH 4.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: : 1.21 г/л. Пределы линейности: 70г/л. Точность: Средняя концентрация 38.4 г/л : Повторность (CV) - 0.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.2 %; Средняя концентрация: 57.1 г/л. Повторность (CV) -0.7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,1%. Количество исследований - 1800. Фасовка 10х60мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 2 |
| 2 | Альфа-Амилаза прямая | уп | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе.Панкреатический профиль; этилиден блокированный субстрат, кинетика; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 4.5Ед/л = 0.074 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 97 Ед/L = 1.61 мккат/л. Повторность (CV) - 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.5 %; Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.38 мккат/л. Повторность (CV) 0.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 0.9 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 90 Ед/л = 1.49 мккат/л . Повторность (CV) - 2.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.5 %; Средняя концентрация: 180 Ед/л = 2.98 мккат/л. Повторность (CV) 1.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %. Количество исследований - 480, фасовка 8х20мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 3 |
| 3 | Билирубин (общий) | уп | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов для анализатора биохимический -турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Соляная кислота 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л. Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л. Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л. Повторность (CV) 0.9%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2%. Количество исследований - 1800, фасовка 8 x 60 мл + 8 x 15 мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 5 |
| 4 | Глюкоза | уп | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А.Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза> 10 Ед/мл, пероксидаза> 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л.Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторность(CV):1,0%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л Повторность(CV):0,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10x 60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 5 |
| 5 | Триглицериды | уп | ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе, Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: PIPES 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа> 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза> 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %; Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л . Повторность (CV) -1.0 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.4 %Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 5 |
| 6 | HDL-Холестерин | уп | HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА200/400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Буфер Гуда, холестеролэстераза>1 Ед/мл, холестеролоксидаза>0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. Буфер Гуда, холестеролэстераза до 1.5 МЕ/мл, 4-аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.83 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 960. Фасовка 4x60мл+4х20мл , температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/400. | 10 |
| 7 | LDL-Холестерин | уп | LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов для анализатора биохимический - турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. MES буфер ≥30 ммоль/л, холестеролэстераза>1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза>1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, аскорбат оксидаза ≥ 3.0 МЕ/л, пероксидаза>1 Е/мл, детергент, рН 6.3. Реагент В. MES буфер ≥30 ммоль/л, пероксидаза>1 Ед/мл, N,Nbis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детегрент, рН 6.3. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.44 мг/дл = 0.012 ммоль/л. Пределы линейности: 990 мг/дл = 25.6 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,5 %; 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,2 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 10 |
| 8 | Щелочная фосфатаза АМП | уп | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; 2-амино-2-метил-1-пропановый буфер, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. 2-Амино-2-метил-1-пропанол 0.4 моль/л, сульфат цинка 1.2 ммоль/л, N-гидроксиэтилендиаминтриуксусная кислота 2.5 ммоль/л, ацетат магния 2.5 ммоль/л, рН 10.4. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 19.2 Ед/л = 0.320 мкКат/л. Пределы линейности: 1200 Ед/л = 20 мкКат/л. Точность: Средняя концентрация: 134 Ед/л = 2.23 мкКат/л. Повторность (CV):1.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.5 %. Средняя концентрация: 205 Ед/л = 3.40 мкКат/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.8 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 5 |
| 9 | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР | уп | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латексагглютинация/гамма-глобулин, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых человеческими гамма-глобулином,¶азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2.4 МЕ/мл. Интервал измерения: 2.4-160 МЕ/мл. Точность: Средняя концентрация 41 МЕ/мл. Повторность (CV) - 1.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.7 %; Средняя концентрация 77 МЕ/мл. Повторность (CV) -0.7 % . Общая погрешность (CV)- 1.9 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 5 |
| 10 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК | уп | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.6.¶ Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ,¶азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.9 мг/л. Пределы линейности: 150 мг/л.. Точность: Средняя концентрация 14 мг/л. Повторность (CV) - 2.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.9 %; Средняя концентрация 43 мг/л. Повторность (CV) -1.5 % . Общая погрешность (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 5 |
| 11 | Флакон с кислотным промывочным раствором | уп | Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200 (4x20мл) +2 +30 C. | 1 |
| 12 | Набор растворов для очистки | уп | Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x15 мл) +2 +30 C. | 1 |
| 13 | Кассета Трийодтиронин свободный на 200 тестов |  | Набор реагентов для количественного определения общего и свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови: кассета: свободный трийодтиронин. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 2 |
| 14 | Кассета Тиреотропный гормон на 200 тестов | уп | Набор реагентов для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке и плазме крови. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 5 |
| 15 | Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С на 100 тестов | уп | Набор реагентов для определения суммарных антител к гепатиту С. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 7 |
| 16 | Кассета подтверждающий тест на HBsAg антиген вируса гепатита В на 100 тестов | уп | Набор предназначен для потдверждения присутствия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в плазме и сыворотке крови. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 2 |
| 17 | Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В на 100 тестов | уп | Набор реагентов для количественного определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в плазме и сыворотке крови. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 10 |
| 18 | XN-L Check L1 (контрольная кровь XN-L Check L1) | фл | XN-L Check L1 (контрольная кровь XN-L Check L1) для автоматическо гематологического анализатора XN-550. +2 +8 С. | 9 |
| 19 | XN-L Check L2 (контрольная кровь XN-L Check L2) | фл | XN-L Check L2 (контрольная кровь XN-L Check L2) для автоматическо гематологического анализатора XN-550. +2 +8 С. | 9 |
| 20 | XN-L Check L3 (контрольная кровь XN-L Check L3) | фл | XN-L Check L3 (контрольная кровь XN-L Check L3) для автоматическо гематологического анализатора XN-550. +2 +8 С. | 9 |

|  | Требования к закупаемым МИ: |  |
| --- | --- | --- |
| 1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. 3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" 5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6) подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа. Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» КГУ «УЗ акимата СКО» Утебаев А.О. |  |  |