Тендерлік құжаттамаға 2-қосымша

"Керек-жарақтары бар қысқа толқынды терапия аппараты" №1 лот бойынша

Техникалық сипаттама

| № | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы | Керек-жарақтары бар қысқа толқынды терапия аппараты |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № п/п | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы | Медициналық техникаға жинақтауыштың техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | Негізгі аппарат | Құрылыс бұлшықет спазмы, арқа ауруы, тендинопатия, артрит және буындардың дегенеративті аурулары сияқты тірегі-қимыл аппаратының дегенеративті және ауыр жағдайларын емдеуге арнаған. Құрылыс 5,7 дюймден кем емес түсті сенсорлық экранмен жабдықталуы керек. Сенсорлық экран арқалы интуитивті басу. Алдын ата белгіген терапия хаттамаларыңның болуы: 62 терапияданның кем емес. Кеминде 100 пайдаланушы бағдарламасының болуы. Пациенттердің деректерінің базасының болуы аппаратының. Аппликаторлардың орналасуы бейнеленгеннің энциклопедиясының болуы. Қуат пен қауіпсіздіктің жүйесінің автоматты конфигурациясы мен пациенттің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің болуы. Сыымдық және индуктивті аппликаторлар. Аппликаторларды оңай ауыстыр. 400 Ваттқа дейінқуат (тұрақты режимде 200 ватт). Тұрақты және импульстік режимдер. 1 немесе 2 арналы катушкалар өрісі 1 арналы конденсатор өрісі. Аппликаторлардың еркін қозғалысы: Рәсімдерді ыңғайлы жүргізу үшін ұстағыштарда 6 секциядан аспайтын, толық реттелетін (екі секцияда 360 градусқа жылжыту)болуы Аппликатордың орнын аздап өзгерту (бір рет басу арқылы жылжыту, бұрау қажет емес). Техникалық параметрлер: Салмағы-38 кг артық емес. Өлшемдері (Ш × в × г) - 560 × кем емес 980 × 560 мм артық емес. Класса 60 529 - IP 20 сәйкес сыныпты қамту. Графикалық түсті сенсорлық экран-диагоналы кемінде 5,7" / 14.5 см (640 × 480 пиксель). Көрсеткіштер-1× қызғылт сары және 4× көк. Жіктеу: – BF типті қолданбалы бөліктер MDD 93/42 EEC – 2A сәйкес сынып. Генератор параметрлері: Номиналды қуаты-50 Ом кезінде 200 Вт Жұмыс жиілігі 27,12 МГц аспайды. Реттелетін мәндер: Терапия уақыты: 1-ден 30 минутқа дейін Режим-тұрақты / импульстік. Импульстік режим: импульстің ұзақтығы 50 мкс-2000 мкс. Импульстік режим: 50 Гц – 1500 Гц жиілігі. Қолдану салалары: оңалту, ортопедия, неврология, спорттық медицина, дерматология (жаралар, күйіктер, тыртықтар), гинекология, отоларингология, ішкі ағзалардың ауруларын емдеу, урология. Қысқа толқынды терапия аппараты кәсіби физиотерапиялық аппараттар болып табылады. Жоғары жиілікті электромагниттік өріс арқылы тіндерді жылытуға арналған. Аbu құрылғы қолдану аймағына жақын тіндердегі температураның жергілікті жоғарылауын индукциялауға арналған, бұл жергілікті тамырлардың кеңеюіне, бұлшықеттердің босаңсуына, жергілікті метаболизмді қолдауға және ауырсынуды азайтуға әкеледі. | 1 дана |
|  |  | 2 | Қуат кабелі | Кабель поливинилхлорид қабығында қимасы 0,75 мм2 аспайтын үш бұралған мыс көп ядролы өткізгіштерден тұрады және барлық қажетті қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.~200В - 240В немесе ~100В - 120в. | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | сенсорлық дисплейде басқаруға арналған қалам | Металл мен пластиктен тұрады, арнайы ұшы бар. Мәзір элементтерін таңдау үшін қолдануға болады. | 1 дана |
|  |  | 2 | 6 секциялық ұстағыш, сол жақ | Рәсімдерді ыңғайлы жүргізу үшін ұстағыштарда 6 секциядан аспайтын, толық реттелетін (екі секцияда 360 градусқа жылжыту) болуы. | 1 дана |
|  |  | 3 | 6 секциялық ұстаушы, оң жақ | Рәсімдерді ыңғайлы жүргізу үшін ұстағыштарда 6 секциядан аспайтын, толық реттелетін (екі секцияда 360 градусқа жылжыту) болуы. | 1 дана |
|  |  | 4 | конденсаторлық аппликатор кабелі | Конденсатор аппликаторын негізгі құрылғыға қосуға арналған Кабель. | 2 дана |
|  |  | 5 | конденсатор жаққышы, диаметрі 4,2 см | Өлшемдері [мм] аспайды (W × в × г) - 135 × 100 × 085, салмағы [кг] - 0.15, Максималды қуат тұрақты / импульстік режим [Вт] - 100 / 200. | 2 дана |
|  |  | 6 | конденсатор аппликаторы, диаметрі 8,5 см | Өлшемдері [мм] аспайды (W × в × г) - 135 × 100 × 085, салмағы [кг] - 0.15, Максималды қуат тұрақты / импульстік режим [Вт] - 150 / 300. | 2 дана |
|  |  | 7 | конденсатор аппликаторы, диаметрі 13 см | Өлшемдері [мм] аспайды (W × в × г) - 175 × 147 × 090, салмағы [кг] - 0.3, Максималды қуат тұрақты / импульстік режим [Вт] - 200 / 400. | 2 дана |
|  |  | 8 | конденсатор аппликаторларын тексеруге арналған неон индикаторы | Неон индикаторы конденсатор жаққыштары арасындағы қысқа толқынды сәулеленуді тексеруге қызмет етеді. Егер энергия берілсе, шам жанады. | 1 дана |
|  |  | 9 | диаметрі 14 см кабельді катушка аппликаторы | Өлшемдері [мм] аспайды (W × в × г) - 180 × 180 × 220 (кабельсіз), салмағы [кг] - 1.3, Максималды қуат тұрақты / импульстік режим [Вт] - 100 / 200. | 1 дана |
|  |  | 10 | орнату құралдары жинағы | Бұрағыш, құбырлы кілт, болттар. | 1 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Қоршаған ортаның температурасы +10°C-тан +30°C-қа дейін Салыстырмалы ылғалдылық 30% - дан 75% - ға дейін% Атмосфералық қысым 700 гПа-дан 1060 гПа-ға дейін Позиция көлденең-аяқтарда Пайдалану түрі Тұрақты. Жабдықты қорғау класы II IEC 60127-2 сәйкес бөлек ауыстырылатын сақтандырғыш 1xt6.3AL/250V, құбырлы 5 × 20 мм Құрылғының артқы жағындағы желілік қосқыш, 0/i позициясы, желіден ажырату үшін адаптер сымын желіден ажыратыңыз. |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары ((сәйкес ИНКОТЕРМС 2020) | DDP белегіленген жер. |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 2024 жылдың 25 қарашасына дейін. Мекен-жайы: ҚР, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Жалел Қизатов көшесі, 7 «А» үйі. |  |  |  |
| 6 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 вольтты электр қуаты. Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді аспаптармен бірге жеткізілетін бағдарламалық жасақтама. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асыру кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей жеткізуші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлайды. Үй-жайдың инсталляцияға дейінгі дайындығымен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін, есіктердің стандартты ойықтарына өтетін сыртқы габариттері бойынша (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) ірі жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Тапсырыс берушіні тарта отырып, жеткізуші жүзеге асырады. штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда. |  |  |  |

Медициналық техникаға қойылатын талаптар:

1) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 қазандағы № ҚР ДСМ бұйрығына енгізілген дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, орфандық препараттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы - 142/2020  "Орфандық аурулардың және оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың (орфандық) тізбесін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21479 болып тіркелген), тіркелмеген дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін жиынтықтаушылардың қорытындысы (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген медициналық бұйымдардың және дербес өнім немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын; арнайы көлік құралында медициналық техниканы сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеудің болуы.

Жинақтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі;

3) Қазақстан Республикасының аумағына Қазақстан Республикасының негізінде әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған кезде), хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, 96-бұйрықпен және 77-бұйрықпен бекітілген халықаралық патенттелмеген атау және сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты);

4) "Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22230 болып тіркелген);

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтынушылық қаптаманың және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі;

6) медициналық техниканың жаңалығы, оның жеткізілім сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңіндегі пайдаланылмауы және өндірісі;

7) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;

8) шарт талаптарына жеткізу санын, сапасын және мерзімдерін сақтау

Осы Қағидалардың 11-тармағы   4), 5), 6), 7), 8)  тармақшаларда көзделген шарттарды  Жеткізуші жеткізу немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

«№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директоры ___________________________ А.О. Өтебаев

Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация по Лоту №1 «Аппарат коротковолновой терапии с принадлежностями»

| № | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Аппарат коротковолновой терапии с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной аппарат | Устройство показано для лечения дегенеративных и болезненных состояний опорно-двигательного аппарата, таких как мышечные спазмы, боли в спине, тендинопатии, артрит и дегенеративные заболевания суставов. Аппарат должен быть оснащен цветным сенсорным экраном не менее 5,7 дюймов. Интуитивно понятное управление посредством сенсорного экрана. Наличие предустановленных протоколов терапий: не менее 62 терапии. Наличие не менее 100 пользовательских программ. Наличие базы данных пациентов в аппарате. Наличие энциклопедии с изображением расположения аппликаторов. Наличие автоматической настройки системы и кнопки безопасности пациента. Емкостные и индуктивные аппликаторы. Лёгкая замена аппликаторов. Мощность до 400 Вт для оптимального проведения большинства процедур (200 Вт в постоянном режиме). Постоянный и импульсный режимы 1 или 2 – канальное катушечное поле 1 канальное конденсаторное поле. Свободное перемещение аппликаторов: Наличие не более 6 секций на держателях для удобного проведения процедур, с полной регулировкой (перемещение на 360 градусов в двух секциях). Легкое изменение положения аппликатора (перемещение одним щелчком, не требуется завинчивание). Технические параметры: Вес – не более 38 кг. Размеры (Ш × В × Г) – не более 560 × не менее 980 × не более 560 мм. Покрытие класса в соответствии с EN 60 529 - IP 20. Графический цветной сенсорный экран - диагональ не менее 5,7” / 14.5 см (640 × 480 пикселей). Индикаторы - 1× оранжевый и 4× синий. Классификация: Прикладные части типа – BF Класс в соответствии с MDD 93/42 EEC – 2a. Параметры генератора: Номинальная мощность - 200 Вт при 50 Ом. Рабочая частота не более- 27,12 МГц. Регулируемые значения: Время терапии: от 1 до 30 минут. Режим - постоянный / импульсный. Импульсный режим: длительность импульса 50 мкс – 2000 мкс. Импульсный режим: частота 50 Гц – 1500 Гц. Области применения: реабилитация, ортопедия, неврология, спортивная медицина, дерматология (раны, ожоги, шрамы), гинекология, отоларингология, лечение болезней внутренних органов, урология. Аппарат коротковолновой терапии является профессиональным физиотерапевтическим аппаратом. Предназначен для нагрева тканей с помощью высокочастотного электромагнитного поля. Аbu Устройство предназначено для индуцирования локального повышения температуры в тканях вблизи области применения, что приводит к локальной вазодилатации, расслаблению мышц, поддержке местного обмена веществ и уменьшению болевых ощущений. | 1 штука |
|  |  | 2 | кабель питания | Кабель состоит из трех скрученных медных многожильных проводников с сечением не более 0,75 мм² в оболочке из поливинилхлорида и соответствует всем необходимым требованиям безопасности. ~200 В - 240 В или ~100 В - 120 В. | 1 штука |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | стилус для управления на сенсорном дисплее | Состоит из металла и пластика, имеет особый наконечник. Можно применить для того, чтобы выбирать элементы меню. | 1 штука |
|  |  | 2 | 6-секционный держатель, левый | Наличие не более 6 секций на держателях для удобного проведения процедур, с полной регулировкой (перемещение на 360 градусов в двух секциях). | 1 штука |
|  |  | 3 | 6-секционный держатель, правый | Наличие не более 6 секций на держателях для удобного проведения процедур, с полной регулировкой (перемещение на 360 градусов в двух секциях). | 1 штука |
|  |  | 4 | кабель для конденсаторного аппликатора | Кабель для подключения конденсаторного аппликатора к основному прибору. | 2 штуки |
|  |  | 5 | конденсаторный аппликатор, диаметр 4,2 см | Габариты не более [мм] (ш × в × г) - 135 × 100 × 085, Вес [кг] - 0.15, Максимальная мощность Постоянный / Импульсный режим [Вт] - 100 / 200. | 2 штуки |
|  |  | 6 | конденсаторный аппликатор, диаметр 8,5 см | Габариты не более [мм] (ш × в × г) - 135 × 100 × 085, Вес [кг] - 0.15, Максимальная мощность Постоянный / Импульсный режим [Вт] - 150 / 300. | 2 штуки |
|  |  | 7 | конденсаторный аппликатор, диаметр 13 см | Габариты не более [мм] (ш × в × г) - 175 × 147 × 090, Вес [кг] - 0.3, Максимальная мощность Постоянный / Импульсный режим [Вт] - 200 / 400. | 2 штуки |
|  |  | 8 | неоновый индикатор для проверки конденсаторных аппликаторов | Неоновый индикатор служит для проверки коротковолнового излучения между конденсаторными аппликаторами. Если энергия передается, индикатор загорается. | 1 штука |
|  |  | 9 | катушечный аппликатор с кабелем, диаметр 14 см | Габариты не более [мм] (ш × в × г) - 180 × 180 × 220 (без кабеля), Вес [кг] - 1.3, Максимальная мощность Постоянный / Импульсный режим [Вт] - 100 / 200. | 1 штука |  |
|  |  | 10 | набор инструментов для монтажа | Отвертка, трубчатый ключ, болты. | 1 штука |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающей среды oт +10°C до +30°C Относительная влажность oт 30% до 75% Атмосферное давление oт 700 гПа до 1060 гПа Положение горизонтальное — на ножках Тип эксплуатации постоянная. Класс защиты оборудования II Oтдельный сменный предохранитель 1xT6.3AL/250V, трубчатый 5 × 20 мм, согласно МЭК 60127-2 Сетевой выключатель на задней стороне аппарата, позиции 0/I, для отключения от сети отключите шнур адаптера от сети. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответст-вии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения. |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислока- ции | До 25-го ноября 2024 года. Адрес: РК, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Жалела Кизатова дом 7 «А». |  |  |  |
| 6 | Условия гаран- тийного сер- висного обслу- живания меди- цинской тех- ники постав- щиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан ли- бо с привлече- нием третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствую- щим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Требования к медицинской технике:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

8) соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора

Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»   ___________________________  Утебаев А.О.